DYE-300数显压力试验机安装调试与技术参数

产品简介：

水泥压力试验机是我公司升级产品。智能仪表可换算压强值，自动换算每组试块的平均值，主要用于测定水泥、砂浆小梁试块的抗压强度之用。水泥压力试验机在电动液压加荷和传感器测力方面都有很大改进，智能仪表显示力值更加稳定。A受自然气频的影响，示值灵敏度高，结构紧凑，造型新颖，操作方便，维修简单，运输方便等优点。(本压力试验机可与电脑联接)

技术参数：

●A大载荷：300KN

●示值相对误差：±1%

●A小分辨值：0.01KN

●油压A大压强：25Mpa

●上下压板间凈距：265mm

●下下压板规格：160mm

●活塞A大行程：80mm

●电机功率：0.75KW

●外形尺寸：840×480×1300mm

●凈重：350Kg

结构：

本机主要由主机、液压系统和测力单元等组成。

1、 主机

主要由上梁、立柱、承压板、油缸和活塞等组成。操作时当上压板底面与试件顶面接触后，能自动适应试件高度方向的细微倾斜度，使两平面互相接触全面，从而使度件受力均匀。

2、 液压系统

由液压泵、送油阀、回油阀、油箱、滤油器及油管等组成。

液压泵为轴向五柱塞超高压泵，由电动机直联驱动，送油阀上设有安全阀，过载是可溢流，起安全作用。操纵送油阀手轮，可调节油缸进油量，以达所需加荷速率。打开回油阀，可使油缸内和油泵来的油全部流回油箱。

3、 测力单元

主要包括测控系统、打印机和压力传感器等。

4、 电气系统由电动机、启动按钮、停止按钮、交流接触器、熔断器等组成。

安装与调试：

本机应水平安装在稳固的基础上，水平度为0.2/1000。试验机离墙距离应A小于0.8m，周围应有足够的检验所需的活动范围和通道，四只地脚螺(M10*300)应采用二次灌浆以确保螺栓埋没位置准确。本机基础平面见安装基础图。

本机应在周围无腐蚀性介质、无震动的环境条件下使用，电源电压的波动范围应A超过额定电压的±10%。本机电气应有接地安全防护装置。因使用液压油，周围应有安全防火措施。

机器稳固后，将测控系统稳妥安置于右侧箱体顶部的相应部位，然后分别接插好传感器和电线插座。