# KCM-1000X清洁度分析系统产品简介

# 一、KCM-1000X清洁度分析系统组成：

| KCM-1000X清洁度分析系统 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 立体显微镜 | KCM-TS | 1 | 台 |  |
| 2 | 电动平台 | KC-2 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高清数字摄像机 | CK-500 | 1 | 套 | 配套在显微镜上 |
| 4 | 清洁度分析软件 | KC-3000 | 1 | 套 |  |
| 5 | 台式电脑 | 戴尔 | 1 | 套 |  |
| 6 | 打印机 |  | 1 | 台 | 客户自配 |

二、产品简介

1、显微镜方案：

- KCM-TS 电脑型立体显微镜

| 名 称 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 格里诺光学系统 |
| 观察筒 | 三目观察，45°倾斜，带内置联锁机构，固定式目镜筒，带定格定倍机构及倍率限位功能设计。 |
| 瞳距调节范围 | 52mm-76mm |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm，视度可调 |
| 物镜 | 连续变倍物镜 |
|  | 变倍范围：0.67～4.5(变倍比：1:6.7) |
|  | 工作距离：110mm |
| 放大倍数 | 标配:6.7X~45X，增加2X物镜放大倍数：13.4X~90X |
| 环形光源 | LED环形灯 |
| 底座尺寸 | 360mm×300mm×46mm |
| 电脑摄像系统 CK-500 | CK-500彩色摄像机: 最高分辨率：2560×1920，采用5V供电，功耗小，连接简单：USB接口， 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定，所有摄像机均经过长时间测试 ,体积小，安装方便，采集方式:连续采集,图像大小可调,增益调节,曝光时间调整,增益调。 |
| 显微软件 | 可对图像中的点、线、圆、圆弧、角度、矩形及任何图形几何参数的测量。测量工具使用方便直观。是显微图像测量与分析的有效工具。节,亮度调节等。可在图像上添加文字、放置比例尺等。 |

2、电控XY移动台

平台行程：水平方向*竖直方向=80*70（单位mm）

	螺杆导程：2000μm

	重复定位精度：±5μm以内

重复测量的精度：±3μm

	8细分下的分辨率：单步1.25μm

	16细分下的分辨率：单步0.625μm

	步进电机步距角：1.8°

	额定工作电流：单轴0.65A（24V电源供电）

	最大负载：≥5kg

	最大往返间隙：5微米

移动台控制箱配备按键，可手动控制设备移动

采用通用232串口与PC机进行通信（19200波特率）

串口控制，能设置电机的移动速度，移动距离，移动方向

3、KC-3000清洁度分析软件

与电动移动台配套，自动完成整张滤膜的扫描过程，扫描后自动拼结完整图，

执行标准：ISO 16232、ISO4406/4407、GB/T14039、GB/T20082-2006

扫描时间：自动扫描一个50毫米滤膜的时间为10分钟左右

报告：支持多种报告格式，格式可根据客户需求定制。

三、KCM-1000X清洁度分析系统配置清单

| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量/单位 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜主机 | KCM-TS 三目体视显微镜 | 1 |  |
|  |  | 0.67X-4.5X 连续变倍 |  |  |
| 2 | 高清摄像系统 | CK-500 彩色数字摄像机 | 1 |  |
|  |  | 最高分辨率：2560*1920 |  |  |
|  |  | USB 数据传输 |  |  |
| 3 | 电动平台 | 电控台尺寸：220mm*170mm | 1 |  |
|  |  | 移动范围:80*70mm |  |  |
|  |  | 50mm 滤膜夹具 |  |  |
|  |  | 手动微移动手轮 |  |  |
|  |  | DTECH 传输线 |  |  |
|  |  | 8 芯移动平台传导线 |  |  |
| 4 | 电动平台控制器 | TS100 电控台控制器 | 1 |  |
|  |  | 初始设置触摸屏 |  |  |
|  |  | DVI 通讯线 |  |  |
| 5 | 清洁度分析软件 | KC-3000 清洁度分析软件 | 1 | 有著作权 |
|  |  | 唯一编号加密锁 |  |  |
| 6 | 显微镜光源 | LED 调光光源 | 1 |  |
| 7 | 台式电脑 | 戴尔3710台式电脑 | 1 1 |  |
|  |  | i5-12400 8G 256G+1T +23.8 |  |  |
| 8 | 其它附件 | 0.05mm/格标准尺 | 1 |  |
|  |  | 使用说明书 |  |  |
|  |  | 保修卡、合格证 |  |  |

# 四、工作流程：

手动分析，只能单一视场分析样品。

## 软件主界面：

## 2.参数设置：

用于设置摄像头种类、光线情况、平台电机、颗粒搜索等参数。

3、标定：

在显微镜、摄像头、计算机、软件等固定的情况下，每一个物镜都要用标尺进行标定，如果更换物镜，也要调整标定值。

## 4、滤纸直径，视场尺寸、串口设置：

- 滤纸直径：输入真实滤纸直径。

- 视场宽高：在确定标定系数后，点击“获取”按钮即可自动获取。

- 串口：配置好串口数据后，点击串口以连接串口。

- 刷新：用于计算滤纸的拼接方式。

## 5、分析流程：

5-1采图及拼图：点击“开始轨迹运动按钮”开始自动采集并拼接图像（本例中，采集了127张视场图像，并进行拼图，整个过程耗时4分钟左右），拼接效果图如下：

5-2选区：拼图完成后，选择需要分析的部分：

5-3：搜索参数设置：（本例中，颗粒中没有非金属杂质）

5-4颗粒搜索：

5-5手工调整搜索效果（可选）：如果颗粒自动搜索效果不理想，可用鼠标手工调整：

查看颗粒信息                             鼠标右键添加颗粒

## 6、生成报告

- 点击“打印报告”，可以选择报告格式，将测量数据导入对应报告，也可以在对应的标准下面保存对应标准的EXCEL数据文件。

- 报告试样：报告可以导出（EXCEL格式，Word格式或PDF格式），此处仅以一种报告样式演示，报告格式可根据客户需要定制。

# 7、视场中同时存在金属、非金属杂质分析的情况分析：

- 参数设置：勾选“金属、非金属搜索”，设置搜索参数（包括：颗粒域值，最小面积，最大面积，颗粒标注颜色）。

- 金属，非金属颗粒搜索：

点击“颗粒搜索”按钮，将对图像自动搜索，统计金属颗粒，非金属颗粒，搜索结果如下：

- 设备结构图：

清洁度分析系统设备组成图