名称: TH-W砌墙砖碳化试验箱  砌墙砖碳化箱

其他名称：砌墙砖碳化试验箱，砖碳化试验箱，TH-W砖碳化试验箱

型号：TH-W

荣计达产品编号：HT63   22000元

数显全自动砌墙砖砼混凝土碳化试验箱 全自动建材碳化试验箱

一、概述：是我公司新升产品，配置彩色液晶触摸屏，人工智能模糊化控制，采用进口红外探测原理传感器，温湿度和浓度数据更加稳定准确、使用寿命长，砌墙砖碳化试验箱用于进行混凝土空心砌块、砌墙砖碳化试验的设备。数据自动记录存储，可导出，断电记忆。进口压缩机节能。

二、符合标准：

产品符合混凝土小型空心砌块检验方法 GB/T 4111-1997和GB/T2542-92 《砌墙砖试验方法》与DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》中碳化试验设备的要求。

三、技术参数：

1.电源电压：220V 50Hz、加热功率：1000W

2.制冷功率：230W、加湿功率：50W

3.控制温度：15℃—30℃ （可调）、测试精度：±1℃

4.控制湿度：50％—90％ （可调）、测试精度：±3％

5.CO2浓度： 0％—100％ （可调）、测试精度：±1％

6.外形尺寸 （mm）：1600×850×1100

7.内部尺寸 （mm）： 860×580×650

四、操作规程：

★先将CO2钢瓶与箱体用高压氧气管连接；

★打开箱体的侧盖，把加湿器的水箱取下，把水注满调节喷雾量大小（顺时针为大、，逆时针为小）；

★ 将经过处理的试件放入碳化箱内的铁架上，各试件经受碳化的表面的间距至少不小于50mm；

五、结构及工作原理：

★该碳化试验箱为一个密闭的箱体，试件放置在箱体内隔板上，然后通过微电脑控制按设定的温度、相对湿度、CO2 浓度进行自动控制，以保证箱内恒温、恒湿、CO2浓度恒定。碳化试验箱主要由箱体、温度、湿度、**浓度一体化控制系统等组成。

★箱体的外箱板采用冷轧钢板，静电粉末喷塑，内胆采用**压花铝板，保温层采用聚氨酯整体发泡制成。搁板采用塑架制成。具有良好的保温性，密封性，耐腐蚀性能。

★控温控湿系统

碳化试验箱温度传感器测得箱内的温度低于控制值下A，控制仪发出指令，加热元件开始工作(反之，温度高于控制值上A，控制仪发出指令压缩机工作)，当箱内温度达到温度控制值时，加热元件或压缩机停止工作，从而达到箱内温度恒定的目的。

★控湿系统

该试验箱采用吸湿性好的变色硅去湿，当箱体内温度高于控制值上A，湿度控制仪表输出信号指令工作，达到上限控制值内回差时自动停止工作。当箱内湿度低于控制值下A，控制仪输出指令，加湿器开启喷湿。湿度达到期下限控制值内回差时自动停止。

(注：加湿器内请加注蒸馏水，以确保加湿器的工作寿命。)

★控制系统

砖碳化试验箱浓度控制传感器采用进口原装红外线**测控模块，测得被测气体浓度相对应的电信号，通过控制仪分析判断。输出控制信号给气路系统执行元件，以控制**气体的供给系统的开启或关闭。

六、安装与调试：

★箱体应置于通风、干燥、平整、无腐蚀介质的环境中使用。箱体放置应水平、稳定。试验箱所用电源为（220V AC）。电源建议采用稳压电源及专用电源。工业用CO2气瓶管从控制面板下进入，不能有漏气现象。

★使用应在箱体**位后静止24小时方能使用。先向箱内湿度传感器塑料瓶内加入蒸馏水，加湿器水箱内加入蒸馏水。关好箱门，接通电源，开启电源开关。即可工作。（出厂时已按碳化试验要求设置好所需数值。）

七、故障及排除方法：

★仪表不显示或显示不工作，电源未接通插头与插座接触是否良好，电源开关是否完好，工作灯是否亮，检查其两端是否有电，否则更换新开关。仪表的输入、输出线是否脱落或接触不良，检查方法从电源插座开始顺线路依次序检查。如上端有电，下端没有，即为该部分出故障。

★系统不加气、仪表是否完好、指示灯是否亮、电磁阀是否工作。

八、仪器装箱单：

1，说明书1本

2，加湿器1台

3，干燥剂2瓶,

4，架子1个

5,胶管1根

6,微型打印机1台

7，数据线1根