RY-1型

熔点测试仪

用户手册

目　　录

目    录……………………………………………………………………………………１

前　　言……………………………………………………………………………………２

产品注册…………………………………………………………………………………２

技术服务…………………………………………………………………………………２

安全使用…………………………………………………………………………………２

联系地址…………………………………………………………………………………２

介　　绍……………………………………………………………………………………３

简　　介…………………………………………………………………………………３

功能说明…………………………………………………………………………………４

技术指标…………………………………………………………………………………４

环境要求…………………………………………………………………………………４

电源要求…………………………………………………………………………………５

安　　装……………………………………………………………………………………５

检查核对…………………………………………………………………………………５

仪器放置…………………………………………………………………………………５

电源连接…………………………………………………………………………………５

操　　作……………………………………………………………………………………５

开　　机…………………………………………………………………………………５

电压预置…………………………………………………………………………………５

使　　用…………………………………………………………………………………５

关　　机…………………………………………………………………………………６

操作示例…………………………………………………………………………………６

维　　护……………………………………………………………………………………６

故障排除……………………………………………………………………………………６

注意事项……………………………………………………………………………………６

装 箱 单……………………………………………………………………………………７

附录…………………………………………………………………………………………８

质量保证书………………………………………………………………………………１０

用户注册卡………………………………………………………………………………１０

前　　言

非常感谢您选择了我公司研制生产及销售的ＲＹ－１型熔点测试仪！

在使用本产品之前，请您详细阅读本用户手册，以便您能够更好的使用我公司的产品，提高您的工作效率。

产品注册

在使用本产品之前，请您务必用几分钟的时间填妥随机所附的用户注册卡并邮寄到我公司。这样我公司才可以更有效的为您提供技术支持等服务。

技术服务

作为我公司的用户，在产品质量保证期内使用本产品如果遇到问题，可以电话联系我公司的市场部。为确保该服务可以得到落实，请您务必填妥并寄回用户注册卡。

如果您对本产品有疑问，请您先在本用户手册中查找答案。如果不能满意，请联系产品销售商或我公司的市场部。

安全使用

在安装和使用仪器之前，确信您已经详细阅读了本手册。如果有任何关于使用和手册中的问题，请您与我公司的市场部联系。

●　小心运输，严禁倾斜倒置、冲击碰撞本产品。

●　查看及保护好所有的安全警示标签。

●　严禁使用破损和泄露的产品，严禁使用损坏或磨断的电源线。

●　在进行维护及移动搬运前，请将电源切断。

介　　绍

简　　介

ＲＹ－１型熔点测试仪由机壳、控制部件、加热部件、散热装置、指针式电压表、调压钮等组成。利用固体加热方式根据不平衡导热原理选择升温速率，进行测量。采用国外高性能电子元件作为控制单元，直接对可控硅进行数字化控制不仅控制精确而且能源利用率高，本品造型轻巧，寿命持久，节约能源，操作方便，测试准确，无噪音无污染。是工矿企业、大专院校及科研单位必备的实验仪器。

前面板包括：

●　电压表

●　调压钮

后面板包括：

●　电源开关

●  保险管座

●  交流电源输入插头

●　产品铭牌

功能说明

●　电压表

电压表用来显示加热器所加电压数值。

●　调压钮

调压钮用来调节加热器所加电压数值，顺时针调节值变大，逆时针调节值变小。

●　电源开关

电源开关是控制整个仪器工作的总开关，当电源开关置于Ｉ位置时，电源接通，仪器开始工作；当电源开关置于Ｏ位置时，电源切断，仪器停止工作。

在连接交流电源前请务必确认电源开关处于Ｏ位置！

在连接交流电源时，请务必确认交流电源线与交流电源输入插座连接可靠！

技术指标

温度测试范围：　　（５０～３００）℃

：　　±１℃

：　　１℃／分、２℃／分、４℃／分、６℃／分

环境要求

:　　（１８～２８）℃

:　　－１０℃～＋５０℃

:　　２０％～８０％

电源要求

:　　（２２０Ｖ±１０％）ＶＡＣ　５０Ｈｚ

:　　１００Ｗ

使用国标优质单相三孔交流电源插座供电，并保证可靠接地！

安　　装

检查核对

打开包装，取出用户手册、仪器及附件，按照用户手册所附的装箱单仔细核对，并对仪器及附件外观进行检查。如有差错及破损，请立即与我公司市场部联系。

仪器放置

仪器应放置在坚固的水平工作台或桌面上，在仪器与台面之间应放置减震垫。

仪器四周最小应有０．５Ｍ的间隙，以保证有足够的空间通风散热。仪器应定期清洁，以避免过度积尘，影响仪器的正常使用。

电源连接

将随机所附的交流电源线插在供电交流电源插座上。

操　　作

开　　机

当开启仪器时，将电源开关置于Ｉ位置，仪器启动。

电压预置

在手册附图中查出已知被测熔点样品的适宜电压值（一般选１－２℃／分）。例如：１，６－己二酸样品（已知熔点１５３．１２℃），在图一纵坐标找到１５３℃，若选择升温速率１℃／分。对应横坐标电压约为７０Ｖ，此值即为电压预置值。

使　　用

接通电源后通过按钮将电压调至电压预置值（例如７０Ｖ），仪器开始工作。接下来放入待测样品和温度计，观察温度计开始升温。由图二可以查得升至熔点前的时间，用户不必始终监测。读取温度值后，将电压值调到最小。测量完毕关闭电源。每次测量约３０分钟，观测时眼睛距离透镜１５０ｍｍ为宜，切忌距离太近以免误伤。

关　　机

当关闭仪器时，将电源开关置于Ｏ位置，仪器关闭。

操作示例

①　开机；

②　调节加热器电压；

③　放置待检测样品及温度计；

④　观测温度变化情况；

⑤　及时记录数据；

⑥　将电压调到最小；

⑦　将仪器电源关闭。

维　　护

必须定期清洁机体，不要用钢刷清理，否则会损伤仪器。

建议仪器安装以后，每月清洁一次，做到定期除尘。

故障排除

●　开机不启动

检查电源电压及连线等是否正常。安装时请参考仪器产品铭牌标定的额定电压值。打开机箱，检查保险管是否完好。

如果以上故障排除措施使用后，仪器仍不能正常工作，不要自行拆卸，请与我公司市场部联系。

注意事项

①　毛细管外径应小于１．５ｍｍ，长度约６０ｍｍ，样品高度２－３ｍｍ。用户可

根据本行业装样方法进行。

②　温度计的校正是测得准确结果的必要条件，可在熔点仪上用标准样品校正。

③　毛细管封口要牢固，以免样品溢出腐蚀加热体。

④　适宜的环境，避免空气对流过强，影响测量准确性。

⑤　附录中所画曲线，为室温２０℃得值。若环境达不到要求，可适当改变电压来调

整升温速率。

⑥　当测量结束后，应将仪器充分冷却后方可抽出温度计，并将仪器挪动。以免发生

事故。

装箱单

标准的ＲＹ－１型熔点测试仪包装包括：

●　ＲＹ－１型熔点测试仪主机—————————————————————１台

●　温度计——————————————————————————————１支

●　保险管——————————————————————————————２只

●　ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册———————————————————１本

●　质量保证书————————————————————————————１份

●　用户注册卡————————————————————————————１份

●　产品合格证————————————————————————————１份

附录

图　１

熔点升温速率与电压关系

图　２

升　温　曲　线

质量保证书

●　质量保证范围为ＲＹ－１型熔点测试仪。

●　质量保证期从用户购买产品之日开始，为期一年（以购货发票日期为准）。

●　质量保证书在用户填妥用户注册卡并邮寄到我公司，始为有效。

●　在质量保证期内，仪器在正常使用时发生故障，凭本质量保证书由我公司负责提

供免费维修服务，但因水灾、火灾、地震或其它灾害而导致的损坏，不在此保修

范围内。

●　在质量保证期内，如有下列情况之一者，我公司将视情况收取材料费和维修费。

●　未出示本质量保证书，或与本质量保证书不符或有虚伪记载及涂改时；

●　未依据用户手册上所指示的工作环境使用所致的损坏；

●　未经我公司同意，擅自拆卸、安装、填附、扩充、移动或修改所致的损坏；

●　未经我公司同意，非我公司技术人员维修所致的损坏。

●　本质量保证书遗失无从补发，请妥为保存。

●　本质量保证书仅适用于中国大陆地区。

注意事项

●　正确的使用方法与妥善的保养，有助于延长仪器的使用寿命，敬请依用户手册的

说明使用。

●　工作环境的电源电压不稳定时，请安装稳压器；请特别注意用户手册中有关电源

、温度、湿度的规定并妥善维护仪器；供电电源应可靠接地。

●　仪器及环境应时常保持清洁。请勿任意拆下机件或移动仪器内部元件。

●　如果仪器有不正常的情况发生，请勿继续使用，尽快通知经销商或我公司，告知

仪器型号、出厂编号及故障现象。

用户注册卡

用户名称

用户地址

邮政编码　　　　　　　　　　　　　　　电子邮件

电　　话　　　　　　　　　　　　　　　传　　真

产品名称

产品型号　　　　　　　　　　　　　　　产品编号

用户盖章

# Text boxes

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　１

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　２

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　３

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　４

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　６

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　５

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　９

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　７

ＲＹ－１型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　８