RD-Ⅰ型

熔点测试仪

用户使用手册

目　　录

目　　录…………………………………………………………………………………………１

前　　言…………………………………………………………………………………………２

产品注册………………………………………………………………………………………２

技术服务………………………………………………………………………………………２

安全使用………………………………………………………………………………………２

联系地址………………………………………………………………………………………２

介　　绍…………………………………………………………………………………………３

简　　介………………………………………………………………………………………３

功能说明………………………………………………………………………………………４

技术指标………………………………………………………………………………………６

环境要求………………………………………………………………………………………６

电源要求………………………………………………………………………………………７

安　　装…………………………………………………………………………………………７

检查核对………………………………………………………………………………………７

仪器放置………………………………………………………………………………………７

电源连接………………………………………………………………………………………７

安装更换打印卷纸……………………………………………………………………………７

打印机指示灯、按键开关及进纸操作………………………………………………………８

打印机的自检…………………………………………………………………………………８

注意事项………………………………………………………………………………………８

操　　作…………………………………………………………………………………………９

开　　机………………………………………………………………………………………９

温度预置………………………………………………………………………………………９

温度控制………………………………………………………………………………………９

速率预置……………………………………………………………………………………１０

测　　试……………………………………………………………………………………１０

记　　录……………………………………………………………………………………１０

关　　机……………………………………………………………………………………１０

操作示例……………………………………………………………………………………１１

维　　护………………………………………………………………………………………１１

故障排除………………………………………………………………………………………１１

装 箱 单………………………………………………………………………………………１２

质量保证书……………………………………………………………………………………１３

用户注册卡……………………………………………………………………………………１３

前　　言

非常感谢您选择了我公司研制生产及销售的ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪！

在使用本产品之前，请您详细阅读本用户手册，以便您能够获得更好的使用体验，提高您的工作效率。

产品注册

在使用本产品之前，请您务必用几分钟的时间填妥随机所附的用户注册卡并邮寄到我公司。这样我公司才可以更有效的为您提供技术支持等服务。

技术服务

作为我公司的用户，在产品质量保证期内使用本产品如果遇到问题，可以电话联系我公司的市场部。为确保该服务可以得到落实，请您务必填妥并寄回用户注册卡。

如果您对本产品有疑问，请您先在本用户手册中查找答案。如果不能满意，请联系产品销售商或我公司的市场部。

安全使用

在安装和使用仪器之前，确信您已经详细阅读了本手册。如果有任何关于使用和手册中的问题，请您与我公司的市场部联系。

●　小心运输，严禁倾斜倒置、冲击碰撞本产品。

●　查看及保护好所有的安全警示标签。

●　严禁使用破损和泄露的产品，严禁使用损坏或磨断的电源线。

●　在进行维护及移动搬运前，请将电源切断。

联系地址

介　　绍

简　　介

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪完全符合２０１０版药典熔点测定法中关于仪器用具与测定方法的规定和要求，也符合美英日等国药典对熔点测定的要求，可广泛应用于医药、化学试剂、香料、染料等行业的生产与科研中，测量有机结晶物质的熔点。

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪由机箱、控制系统、磁力搅拌系统、恒温油浴系统、测试部件、微型打印系统等组成，采用药典规定的毛细管作为样品管和液体传温方式，由采用单片微型计算机等组成的精密控制系统对各部件进行集中控制；仪器结构合理，自动化程度高，温度控制精度高，油浴温度均匀，灵敏度高，操作简便，工作可靠，重现性好。

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪机箱由底板、底脚、箱体、前面板、后面板等组成。

前面板包括：

●　液晶屏显示窗

●　向上预置温度控制键

●　向下预置温度控制键

●　控温控制键

●　控温指示灯

●　启动控制键

●　启动指示灯

●　复位控制键

●　初熔控制键

●　终熔控制键

●　速率控制键

●　速率指示灯

●　查询/打印控制键

●　产品名称

后面板包括：

●　排风扇

●　电源开关

●　交流电源输入插座（含保险管插座）

●　温度调整电位器

●　产品铭牌

加热器和温度传感器由支架支撑直接浸在传温液杯内的传温液体中，其底部有一磁力搅拌器，它匀速旋转使传温液体内各点的温度均匀一致，传温液体内的加热器由仪器内部的单片微型计算机系统控制，使其能根据使用者的要求快速升温到预置值，待放入样品后按要求等速升温进行熔点测试，整个系统实现了全自动控制。样品装入毛细管后插入毛细管支架中，利用支架上的磁铁吸住并方便的插入传温液体中，样品应紧贴着温度传感器（铂电阻）放置。利用传温液杯前安置的放大镜观察毛细管中样品的熔化过程。样品熔化时可利用初熔和终熔键分别记录两个熔点值。

功能说明

●　液晶屏显示窗

显示窗为１２８×６４中文字库液晶屏，用来显示预置温度数值或烧杯内油浴液体的实际温度数值，使用户可根据屏幕提示享受智能化操作，每一个操作过程均给出汉字提示和量化指标。

●　预置温度控制键

预置温度控制键＋或－，为预置自动控制温度数值的功能键。按＋或—键时，可以改变预置温度的数值。

每按一下＋或—键时，则仪器内部蜂鸣器短响一声。

●　控温控制键

控温控制键控温，为控制仪器内部温度控制系统工作状态的功能键。按控温键时，可以打开或关闭自动控制温度系统。

每按一下控温键时，则仪器内部蜂鸣器短响一声。

●　控温指示灯

控温指示灯◎，为显示系统工作状态的指示灯。控温指示灯亮时，表示系统处于自动控制温度状态；控温指示灯灭时，表示系统处于非控温状态。

●　启动控制键

启动控制键启动，为控制仪器内部温度控制系统工作状态的功能键。按启动键时，可以打开或关闭自动控制温度系统，使其以预置的升温速率等速控制温度上升。

每按一下启动键时，则仪器内部蜂鸣器短响一声。

●　启动指示灯

启动指示灯◎，为显示系统工作状态的指示灯。启动指示灯亮时，表示系统处于以预置的升温速率等速控制温度上升的状态；启动指示灯灭时，表示系统处于自动控制温度状态。

●　复位控制键

复位控制键复位，为控制仪器自动控制系统复位的功能键。按下复位键时，控制系统自动回复到初始（开机）状态。

每按一下复位键时，则仪器内部蜂鸣器长响一声。

●　初熔控制键

初熔控制键初熔，为控制仪器自动记录实际温度（初熔温度）的功能键。

每按一下初熔键时，则仪器内部蜂鸣器长响一声。

●　终熔控制键

终熔控制键终熔，为控制仪器自动记录实际温度（终熔温度）的功能键。

每按一下终熔键时，则仪器内部蜂鸣器长响一声。

●　速率控制键

速率控制键速率，为预置自动控制温度系统等速升温速率的功能键。按速率键时，可以改变预置升温速率的数值。

每按一下启动键时，则仪器内部蜂鸣器短响一声。

●　速率指示灯

速率指示灯◎，为显示系统等速升温速率的指示灯。共有０．５、１．０、１．５、３．０四个速率指示灯，速率指示灯亮时，分别表示等速升温时的升温速度，单位℃／分。

●　查询/打印控制键

仪器能自动记录４次试验的初熔和终熔值，测试结束后按一次查询/打印键可查看前４次的试验结果；再按一次本键，可将查询到的结果通过本机自带的微型打印机打印出来。

●　电源开关

电源开关是控制整个仪器工作的总开关，当电源开关置于Ｉ位置时，电源接通，仪器开始工作；当电源开关置于Ｏ位置时，电源切断，仪器停止工作。

在连接交流电源前请务必确认电源开关处于Ｏ位置！

●　交流电源输入插座

交流电源输入插座通过随机所附的交流电源线与２２０Ｖ交流电源相连，为仪器提供工作电源。

电源保险插座位于交流电源输入插座的下侧，其中有随机配套的一个３Ａ保险管及一个备用保险管，以防止由于意外情况对仪器造成的损坏。

在连接交流电源时，请务必确认交流电源线与交流电源输入插座连接可靠！

在更换保险管时，请您务必核实保险管的规格与型号，以免造成不必要的损失！

技术指标

熔点测试范围：　　　　室温～２７０℃

熔点测试精度：　　　　＜２００℃时　≯±０.５℃

≥２００℃时　≯±１.０℃

：　　　　０.５、１.０、１.５、３.０℃／分

升温速率精度：　　　　≤５％

温度预置范围：　　　　５０～２６０℃

：　　　　甲基硅油

：　　　　２５０ＭＬ高型烧杯

：　　　　２００Ｗ

的现预选仪采用先进的微型单片机进行控制，省略了　　：　　　　大于２４小时

：　　　　２２０Ｖ／５０Ｈｚ／２００Ｗ

：　　　　３２０×１８０×３００ＭＭ３

：　　　　８ＫＧ

环境要求

使用温度　　＋１８℃～＋２８℃

储藏温度　　－１０℃～＋５０℃

相对湿度　　２０％～８０％

电源要求

电压范围　　２２０Ｖ±１０％ＶＡＣ　５０Ｈｚ

最大功率　　２００Ｗ

使用国标优质单相三孔交流电源插座供电，并保证可靠接地！

安　　装

检查核对

打开包装，取出用户手册、仪器及附件，按照用户手册所附的装箱单仔细核对，并对仪器及附件外观进行检查。如有差错及破损，请立即与我公司市场部联系。

仪器放置

仪器应放置在坚固的水平工作台或桌面上，在仪器与台面之间应放置减震垫。

松开固定支架与支柱的紧固螺钉，把支架从支柱上轻轻向上取下；注意由于有电线连接，支架不能移开太远；然后把随机所附的平底烧杯套放在支架上的加热器和温度传感器外，将其一起搅拌部件的底座上，并把支架向下轻轻的套放在支柱上，用紧固螺钉固定好。

向烧杯内注入传温液体约１４０～１５０ＭＬ即可。

将随机所附的一个搅拌子轻轻放入烧杯内加热器的下面。

将随机所附的放大镜套放在烧杯前的放大镜支柱上。

仪器四周最小应有０．５Ｍ的间隙，以保证有足够的空间通风散热。仪器应定期清洁，以避免过度积尘，影响仪器的正常使用。

电源连接

将随机所附的交流电源线的一端插在仪器后面板的交流电源输入插座上，另一端插在供电交流电源插座上。

仪器严禁无传温液体时运转！

安装更换打印机纸卷

本产品打印机选择的是前换纸式热敏打印机。装纸前，应该仔细观察一下打印纸的绕行方向。因为热敏打印纸只有一面喷涂有感热物质，而另一面是普通白纸。若装反打印纸，感热物质不能喝热敏打印头接触。打印机工作时，则无法打印出所期望的报表。

装纸的一般过程如下：

- 用手指甲扣住打印机前盖板下方边缘并外拉开前盖板。

- 拆开一卷打印纸，将打印纸卷放入纸仓内（打印纸最外一层有黏胶，为避免胶粘住打印头的热敏片，这段打印纸不得留在纸仓内）。合上前盖板并用力向内推，当听到咔嗒声后，仓门便被锁住，装纸操作即告完成。

打印机指示灯、按键开关及进纸操作

该系列热敏型打印机面板上有一个指示灯和两个按键开关。一个按键标有ＳＥＬ，另一个按键标有ＬＦ。

指示灯用于表示打印机的工作状态及是否缺纸；灯亮表示打印机在线，可接受主机发来的数据进行打印。灯灭表示打印机离线，不能接收主机的数据。灯不停闪烁，表示打印机缺纸。

ＳＥＬ键用于控制打印机在线或离线。当打印机在线（灯亮）时，按一下ＳＥＬ键，打印机将进入离线（灯灭）状态。反之亦然。

ＬＦ键用于打印机的走纸操作。当打印机进入离线（灯灭）状态时，按一下ＬＦ键，打印机将不停得向外走纸。再按一下ＬＦ键，打印机则停止走纸。

打印机的自检

在打印机确认有纸的状态下，凡客进行自检打印操作。自检答应分为上电自检打印，及工作中自检打印两种方式。

进入自检打印后，打印机将会自动打印出几行汉字和两个西文字符集中的全部字符及图符。

- 上电自检打印

操作顺序：关闭电源―按住ＬＦ键（或ＳＥＬ键）―接通电源―松开ＬＦ键（或ＳＥＬ键）。此后，打印机便进入自检打印程序。

②　工作中自检打印

操作顺序：按一下ＳＥＬ键，是打印机进入离线状态。稍后，先按住ＬＦ键不放，再按住ＳＥＬ键，在同时放开两个按键，打印机则进入自检打印程序。

注意事项

安装时必须拔下电源插头，不要触碰加热器和温度传感器，并尽量保持加热器与温度传感器的原始位置。

仪器在装箱前已调试好，用户一般不需要调整即可使用。

仪器的温度传感器（铂电阻）出厂前已严格校正，不能用普通水银温度计校正它，因为普通水银温度计的误差较大，可用熔点标准样品分段校正其温度曲线。

仪器的加热器裸露于传温液中，并与２２０Ｖ交流电源直接相连，切勿在没有拔下电源插头时用手或金属导体接触加热器，以防触电。

为了延长加热器的使用寿命，安装时应使其四周不与烧杯四壁接触。

烧杯底部的石棉垫主要用于隔热，特别注意不要把传温液体滴在上面，一旦滴上了大量的传温液体，应立即更换，以保证仪器正常使用。千万不能直接把烧杯放在铝座上使用，那样会使仪器过热，造成不可恢复的损坏。石棉垫可向厂家购买，万不得已时可用隔热性能好的材料剪成隔热垫形状暂时代用。

传温液体应使用甲基硅油，严禁使用水或其它导电的液体，以防损坏仪器。传温液体的添加量约１４０～１５０ＭＬ，太多了温度升高时会由于液体膨胀溢出，也影响控温。

测量有升华或挥发的样品，应将毛细管的两端封口。

当传温液体长期使用变得粘稠度很高时应更换，否则影响使用。

操　　作

开　　机

将仪器的电源开关置于Ｉ位置，电源指示灯亮，仪器启动；预热约３０分钟后，即可正常使用。

温度预置

仪器首次开机后，系统处于初始状态，控制温度系统自动预置为１２５．０℃，液晶屏同时显示传温液杯内传温液体的实际温度和控制温度系统自动预置的温度。

如果需要改变预置温度数值，则可以按照如下步骤进行操作。

按一下＋或－键时，数码管由原来显示实际温度数值，变为显示预置温度数值。随即，再次按一下＋或－键时，预置温度数值增加或减少１℃；连续按＋或－键，则预置温度数值连续增加或减少１℃。

仪器具有温度预置自动存储功能，如果您改变了预置温度数值，则该数值被自动存储在仪器内；当您下次开机或复位后，仪器的预置温度系统自动预置为您上次预置及存储的数值。

仪器的温度预置数值即被测样品的熔点数值，当您控制仪器开始加热及自动控制温度后，经过一定时间，温度自动控制在比预置数值低１０℃的位置上；当您启动仪器开始测试以后，仪器即以预置的升温速率等速控制温度上升。

温度控制

仪器开机后，系统处于初始状态，自动控温系统自动预置为１２５．０℃或上次预置与存储的温度数值，液晶屏同时显示传温液杯内传温液体的实际温度和控制温度系统预置的温度。

按一下控温键，控温指示灯亮，仪器内部自动控制温度系统打开，仪器开始加热及自动控制温度，经过一定时间以后，温度稳定在比预置数值低１０℃的位置上；仪器内部的蜂鸣器短响报警，提示您此时传温液体已到达预置温度，可以开始测试。

速率预置

仪器首次开机后，系统处于初始状态，控制温度系统自动预置升温速率为０．５℃／分，速率（０．５）指示灯亮。

如果需要改变预置升温速率数值，则可以按一下速率键，速率预置变为１．０℃／分，速率（１．０）指示灯亮；再按一下速率键，速率预置变为１．５℃／分，速率（１．５）指示灯亮；再按一下速率键，速率预置变为３．０℃／分，速率（３．０）指示灯亮；此键为循环选择功能键。

仪器具有预置速率自动存储功能，如果您改变了预置速率数值，则该数值被自动存储在仪器内；当您下次开机或复位后，仪器的预置速率系统自动预置为您上次预置及存储的数值。

测　　试

将装有样品的毛细管插在毛细管支架上，放入传温液体内并利用支架上的磁铁吸牢。样品装入毛细管中的量约３ＭＭ高，毛细管两端应用酒精灯封口，样品应放置在尽量接近温度传感器的陶瓷部分的中间位置。样品放好后，按一下启动键，启动指示灯亮，仪器处于测试状态；仪器内部自动控制温度系统，开始以预置的升温速率等速控制传温液体的温度上升。此时，您可通过传温液杯前放置的放大镜仔细观察样品的熔化过程。

记　　录

当样品熔化时可利用初熔键和终熔键记录初熔点和终熔点的数值，在测试状态下，每按一下初熔（或终熔）键，即可自动记录下当前温度为初熔（或终熔）点；测试完毕回到控温或复位状态时，可用查询/打印键读出刚记录下的初熔（或终熔）点的数值。

熔点测出后，按一下启动键，启动指示灯灭，系统回到自动控制温度状态；传温液体即开始降温，经过一定时间以后，温度稳定在比预置数值低１０℃的位置上；即可开始进行下次测试。

本仪器可自动记录４组试验结果，并打印（其打印样式如下）：

熔点测量

样品名称：

量 纲： 摄氏度

预置温度：

升温速率：

测量次数：

－－－－－－－－－

初熔最大值：

初熔最小值：

初熔平均值：

终熔最大值：

终熔最小值：

终熔平均值：

－－－－－－－－－

测量员：

测量日期：

关　　机

将仪器的电源开关置于Ｏ位置，电源指示灯灭，仪器关闭。

操作示例

①　开机；

②　温度预置；

③　按一下控温键；

④　待温度稳定；

⑤　将装有试样的毛细管支架放入传温液体中并尽量靠近温度传感器；

⑥　按一下启动键，开始测试；

⑦　试样熔化时用初熔和终熔键记录熔点值；

⑧　测试完毕，按一下查询键，读取熔点值；

- 重复同样的测试请重复⑤～⑧。

- 如需打印请在查询状态中，再按一下查询/打印按键。

废除测试请按一下复位键。

维　　护

必须定期清洁箱体和部件，不要用钢刷清理，否则会损伤仪器。

每次测试完毕后，必须将仪器擦拭干净，防止损伤仪器。

故障排除

●　开机不启动

检查电源电压及连线等是否正常，保险管是否完好。安装时请参考仪器产品铭牌标定的额定电压值。

●　传温液体不升温

检查加热器及连线等是否完好。

●　传温液体不恒温

检查温度传感器及连线等是否完好。

●　搅拌部件不运动

检查电机及连线电容等是否完好。

如果以上故障排除措施使用后，仪器仍不能正常工作，不要自行拆卸，请与我公司市场部联系

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪装箱单

标准的ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪包装包括：

●　ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪—————————————————————————１台

●　２２０Ｖ交流电源线——————————————————————————１条

●　烧杯—————————————————————————————————１个

●　毛细管支架——————————————————————————————１个

●　搅拌子————————————————————————————————２个

●　热敏打印纸——————————————————————————————１卷

●　ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册—————————————————————１本

●　质量保证书——————————————————————————————１份

●　用户注册卡——————————————————————————————１份

质量保证书

●　质量保证范围为ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪。

●　质量保证期从用户购买产品之日开始，为期一年（以购货发票日期为准）。

●　质量保证书在用户填妥用户注册卡并邮寄到我公司，始为有效。

●　在质量保证期内，仪器在正常使用时发生故障，凭本质量保证书由我公司负责提供免

费维修服务，但因水灾、火灾、地震或其它灾害而导致的损坏，不在此保修范围内。

●　在质量保证期内，如有下列情况之一者，我公司将视情况收取材料费和维修费。

●　未出示本质量保证书，或与本质量保证书不符或有虚伪记载及涂改时；

●　未依据用户手册上所指示的工作环境使用所致的损坏；

●　未经我公司同意，擅自拆卸、安装、填附、扩充、移动或修改所致的损坏；

●　未经我公司同意，非我公司技术人员维修所致的损坏。

●　本质量保证书遗失无从补发，请妥为保存。

●　本质量保证书仅适用于中国大陆地区。

注意事项

●　正确的使用方法与妥善的保养，有助于延长仪器的使用寿命，敬请依用户手册的说明

使用。

●　工作环境的电源电压不稳定时，请安装稳压器；请特别注意用户手册中有关电源、温

度、湿度的规定并妥善维护仪器；供电电源应可靠接地。

●　仪器及环境应时常保持清洁。请勿任意拆下机件或移动仪器内部元件。

●　如果仪器有不正常的情况发生，请勿继续使用，尽快通知经销商或我公司，告知仪器

型号、出厂编号及故障现象。

用户注册卡

用户名称

用户地址

邮政编码　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮件

电　　话　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真

产品名称

产品型号　　　　　　　　　　　　　　　　产品编号

用户盖章

# Text boxes

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

ＲＤ－Ⅰ型片剂硬度测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　７

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

ＲＤ－Ⅰ型熔点测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１