概述

JZ-EVA-JLD2000交联度测试仪包括：萃取装置、通风柜、排风装置以及其他附件。

1.1作用：JZ-EVA-JLD2000交联度测试仪用作光伏组件封装的EVA交联、聚乙烯（PE）交联、聚乙烯绝缘电线电缆（XLPE）交联、天然高分子离子交联及高分子结晶度等其他材料的测试，检测其柔韧性、耐冲击性、弹性、光学透明性、低温绕曲性、黏着性、耐环境应力开裂性、耐候性、耐化学药品性、热密封性。

1.3试验原理：本方法是通过测定产品的凝胶含量来确定交联度，将试样在选定的溶剂中按规定时间进行萃取并称量其萃取前后的质量，以经萃取而未被溶解的剩余物所占的质量百分数（即凝胶含量）作为试样的交联度。

二．交联度测试仪分项介绍

2.1萃取装置

2.1.1加热装置

2.1.1.1主要指标

内芯直径：177mm

容量：500ml

加热功率：500W

温度范围：室温~200℃

电源：220V±10℅  50/60HZ

2.1.1.2加热系统

采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将镍络材料的电阻丝密封在绝缘层内编制成半球形内热式加热器

2.1.1.3控制系统

控制器：高精度LED数显P.I.D+SSR。微电脑集成控制器

精度范围：

设定精度：温度±0.1℃；

指示精度：温度±0.2℃；

2.1.2烧瓶（进行1~2只样品测定以500mL为宜；如进行2~3只样品测定以1000mL 为宜；如进行数只但不超过6只则以2000mL的烧瓶较为适用）

名称：三口圆底烧瓶

材质：石英玻璃

规格：500ml/24*5mm

误差：±1ml

耐高温：600~800℃

高透明

2.1.3回流冷凝管（球形）

材质：石英玻璃

规格：H400mm*24.24mm

2.2电子天平

量程（g）：0~100

最小称量（g）：1/10000

可读性（g）：0.0001

重复性（g）：±0.0002

线性误差（g）：±0.0002

操作温度范围（℃）：5-35℃

秤盘尺寸（mm）：¢90

电源：220V±10℅  50/60HZ

2.3干燥装置

2.3.1真空干燥箱

2.3.1.1重要指标

规格：300*300*275mm 深X宽X高

温度范围（℃）：RT+10~180℃

温度波动度（℃）：±0.5℃

真空度（pa）：< 133

时间范围：0~9999H  可调

电源电压：AC220V±10℅   50/60HZ

安装功率：300W

2.3.1.2箱体结构及材质

真空干燥箱外形为卧式，工作室材料采用不锈钢板或优质钢板，形状为方形。外箱体采用08F优质钢板喷塑制成，内胆采用SUS304优质不锈钢板数控加工而成超细玻璃棉充填中间隔热层。

箱门采用双层钢化玻璃门。

工作室与外门之间装有模压成型的耐热硅橡胶密封圈，以保证箱门与工作室的密封，大幅度提高箱体的真空度。

样品隔板采用二块不锈钢网板。

加热器采用电热管直接置于工作室底部

所有的控制操作件，仪表，阀门，手柄都安装在箱体左侧面板上，使用方便，控温仪设定温度和现实温度均为数字显示，带有跟踪报警功能，具有控温准确，精度高等优点，

2.3.2干燥皿

直径：¢180mm

干燥剂：蓝色硅胶变色干燥剂

2.4通风柜

全钢结构

台面为12mm厚进口贴面理化板，双面粘压，24小时高温定型

框架采用国产实质优质板材焊接而成，经酸洗，磷化处理，外部环氧树脂高压静电粉末喷涂，颜色为浅灰色

透明视窗：钢化玻璃，高度可任意调整位置

内置照明：采用LED光源，功率30W

整体尺寸：850*1500*2350mm（DxWxH）

2.5排风装置

2.5.1内置排风机，防腐防爆耐高温

### 功率：0.25KW

### 转速：1450

### 排风速度：≥10.1m/s

### 排风量：≥1650m³/h

### 噪音：≤65db

### 2.5.2采用口径250mm，复合伸缩排风软管，具有耐高温，不易老化等特点且易于安装

2.6其他仪器附件

2.6.1磨口塞或软木塞与五口烧瓶瓶口及玻璃冷凝器口尺寸标配。

2.6.2不锈钢网

材质：不锈钢丝

编制工艺：平纹编制

目数：120目

丝径：0.08mm

2.6.3支架

名称：支架

规格：跨距0—600mm

材质：J1102型铸铁烤漆

2.6.4附件：镊子、剪刀、老虎钳、防毒面具、细铁丝。

三. 使用条件

3.1安装场地

地面平整，通风良好；

周围无强烈振动；

无阳光直接照射或其它热源直接辐射；

周围无强烈气流，当周围空气需强烈流动时，气流不应直接吹到产品上；

周围无强电磁场影响；

周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘；

设备周围留有适当的使用及维护空间

3.2使用条件

单相220±5%，50±0.5Hz；

保护地线接地电阻小于4Ω；

用户在安装现场为设备配置相应容量的独立空气开关供本设备使用；

在设备附近应配置用于设备溢流水排出的地漏。

3.3环境条件

温度：5℃～35℃；

相对湿度：≤85%；

气压：86kPa～106kPa。

四．随机资料

产品操作维修说明书

产品零件手册

装箱清单

产品合格证