YDW-300D

石墨抗折抗压试验机

承蒙您选用YDW-300D型石墨抗折抗压试验机，深表感谢。该产品是我公司最新研制开发的适用于科研院所、工矿企业等使用的新一代微机控制、恒应力压力试验机。

本试验机采用计算机控制 。计算机界面显示试验力、试验力峰值及加荷速度等各种信息。连接打印机，可打印输出试验报告。界面美观、简洁。

YDW-300D型石墨抗折抗压试验机，具有结构精巧、噪音小、精度高等优点。避免了液压系统的泄漏、噪音大等缺点。直接使用高精度负荷传感器，使整机达到了更高的精度。整机结构紧凑、便于维护，外观美观、精度高、功能全，是科研院所及生产单位理想的测试仪器。在使用前，请认真阅读说明书，充分理解后，再开机使用，请爱护本机，以使本机永远保持较高的精度和良好的使用状态。

1. 用途和性能特点

1.1  用途：

# 本试验机适用标准：

# JB-T 8133.7-2013 电炭制品物理化学性能试验方法抗折强度

# JB-T 8133.8-2013电炭制品物理化学性能试验方法抗压强度

# YS/T63.14-2006《铝用炭素材料检测方法 抗折强度的测定方法》

# 采用微机控制 ，通过计算机实现了试验数据、试验曲线的屏幕显示、磁盘存储、数据库管理等功能。产品具有精度高、性能优越、可靠性高、操作方便等特点。可为您提供准确的试验结果。

1.2  性能特点：

1.2.1  具有优良操作性能的主机

- 试验机采用私服电机，伺服调速系统，控制高精度、高频响步进电机，驱动精密低噪音减速机，带动精密滚珠丝杠副进行试验，可实现试验速度的大范围调节(0.01-50mm/min），试验过程平稳、高效。

- 全机械结构，从伺服电机到伺服减速机，采用全密封结构，使用期间不需要对润滑油更换，不存在压力油泄漏和比例阀堵塞；

- 主机设计按照人机工程标准，使操作简便、方便快捷。

1.2.2  测量控制高精度，智能化

- 充分发挥了微机的优势，减少了电控系统硬件，所有的电器部分集成为两个模块，使产品可靠性大大提高；

- 超过试验力最大值的一定范围（过载该档位的2-5%）、或活塞碰到限位时，可即刻停机；

- 各测量数据均可永久保存，以便以后观察；

- 试验力测量控制集中于微机的试验界面上，直观、醒目，便于操作。

- 主要技术参数

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大试验力 | 300kN/抗折10kN |  |
| 2 | 试验机精度等级 | ±1% | 1级 |
| 3 | 试验力测量范围 | 2-100%FS |  |
| 4 | 最小显示力值 | 0.01 kN |  |
| 5 | 试验速度控制范围 | 0.01-50mm/min |  |
| 6 | 压板间距离 | 260mm |  |
| 7 | 丝杠行程 | 100mm |  |
| 8 | 电 源 | AC 220V±10% 50Hz |  |
| 9 | 功 率 | 1KW |  |
| 10 | 外型尺寸 | 630x400x1530mm |  |
| 11 | 重 量 | 400kg |  |

3、 试验机的工作条件

该试验机作为一种精密的测试设备，其安装、调整及工作环境都有一定的要求，为保证测试结果的准确性和正常工作，对试验机的安装环境有下列要求。

3.1  在室温10～35℃范围内，相对湿度不大于80%；

3.2  在稳固的基础或工作台上正确安装，水平度为不大于2/1000；

3.3  在无震动的环境中；

3.4  在周围无腐蚀性介质，无电磁场干扰的清洁环境中；

3.5  电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%(220V)。

4. 结构特点与工作原理

该试验机由主机、驱动与控制系统、测量系统三部分组成。主机为门式结构，整机造型美观、搭配协调、操作方便。

4.1 主机部分

本机主机为试验机的加力架，是整个机器的执行结构。主要由机架、横梁、传感器和压盘及传动系统等部分组成。其结构简图请参见下图：

(请以实物为准)

4.2  驱动与控制装置

4.2.1  试验机运行的驱动与控制系统，由伺服驱动器、电机、减速机组成。采用高精度数字锁相技术，由伺服驱动器带动伺服电动机，经减速机带动精密丝杠旋转，完成试验加力过程。

由于采用了数字锁相技术，所以具有很高的调速精度，系统在空载和带载情况下，均能保证速度稳定。

4.2.2  测量系统

试验力由负荷传感器进行测量、输出， 经高精度差动互补式直流放大器放大、衰减后输出，误差不超过±1%。

计算机与打印机相连，绘制各种试验曲线并进行数据处理、存储、打印。

4.2.4 附件

根据试验要求，本机主要配有试件测试压盘。

5. 安装与调整

该试验机作为一种精密的测试设备，其安装、调整及工作环境都有一定的要求，为保证测试结果的准确性和试验机的正常工作。

5.1  用户在开箱前，应首先检查包装箱是否完好。打开包装箱后，对照装箱单检查试验机及附件是否齐全无损，然后，即可取出试验机，吊装主机时，必须吊装主机上部的吊装环，不得使其他部分受力。

5.2  把试验机置于坚固的平台或水泥台上。

5.3  按外观图所示将主机及各种装置正确放置、按照正确的连接好。

注：供电电源应有可靠接地措施。

6.主要配置：

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 | 1 | 主 机 |  | 1台 |  |
|  | 2 | 负荷传感器 | 300KN/10KN | 各1只 | 主机上 |
| 附 具 |  | 抗压辅具 |  | 1套 |  |
|  |  | 抗折辅具 |  | 1套 |  |
|  |  | 数据采集卡 |  | 1套 |  |
|  |  | 碎料盘 |  | 1件 |  |
| 技 术 文 件 | 1 | 使用说明书 |  | 1份 | 资料袋内 |
|  | 2 | 装 箱 单 |  | 1份 |  |
|  | 3 | 合 格 证 |  | 1份 |  |

7.  维护与保养

为使本试验机处于良好的工作状态，并具有较长的使用寿命，必须定期对试验机进行维护保养。

7.1  主机和附件注意防锈，如长时间不使用，请注意涂防锈油。

7.2  如试验机长时间不用，为防潮请每隔一周通电一次。