名称:SY-2混凝土压力泌水仪

其他名称：混凝土压力泌水实验，混凝土压力泌水率仪，混凝土压力泌水仪参数，混凝土压力泌水仪正品

型号：SY-2

荣计达产品编号：HT33

混凝土压力泌水是专业混凝土检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。混凝土压力泌水由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

混凝土压力泌水仪测试泵送砼在一定压力状态下的泌水量。用于骨料粒径不大于40mm的混凝土拌合物压力泌水测定。并进而计算泌水率比。混凝土压力泌水仪由液压千斤顶、压力表及上盖活塞、试料筒、底座等组成。具有测值准确、操作简便、体积小、重量轻、脱模方便等特点。

SY-2混凝土压力泌水仪主要技术参数：

型号：SY-2

荣计达产品编号：HT33

压力表最大量程：6MPa

最 小分度离 值：不大于0.1 MPa

缸体内径：125±0.02mm

缸体内高：200±0.2mm

工作活塞直径：125mm

工作活塞压强：3.2MPa

筛网孔径：0.315mm

净 重：≈20kg

SY-2混凝土压力泌水仪维护与保养：

1、每次试验结束后，要将仪器用水冲洗并擦干，如长期不用，用将无油漆的零件表面涂油防锈。

2、在安装时，试料筒不得倒置，其下端外侧涂少许润滑脂，以使其能顺利插入底座，并与“0”形圈密封。

3、如油泵却油致使压力上不去，可将油泵后盖打开，按下内六角螺栓，加入20号机油，重新装好即可。

SY-2混凝土压力泌水仪使用方法：

1、打开上盖，将需要测试的砼拌合物装入试料筒内，用捣棒由外围向中心插捣25次，加上活塞，并将活塞的出气孔螺丝拧下，压下活塞至刚接触混凝土表面，拧紧出气孔螺丝，盖好上盖扳紧螺母，接好手动泵与千斤顶的快速接头

2、接顺时针方向拧紧手动蹦回油阀，扳动手动泵手柄，将油压加至30mpa（压力表显示值），此时活塞对砼拌合物的压强为3.0mpa.

3、当油压达到30Mpa时，立即打开泌水阀门，并将泌水接入1000ml量筒内，同时开始计时，并在10秒和140秒分别读取泌水量V1和V140、作为计算泌水率的基本数据。

4、取得数据后，按逆时针方向拧松回油阀，使系统卸压，取下上盖和试料筒，将试料筒安放在脱模器（随机附件）上，盖好上盖，拧紧两个螺母。在按顺时针方向拧紧回油阀，给千斤顶加压至砼及活塞自动脱落，拆下上盖和试料筒，拧松回油阀，人工压回千斤顶活塞，一次试验结束。

SY-2混凝土压力泌水仪故障原因：

混凝土的水灰比越大，水泥凝结硬化的时间越长，自由水越多，水与水泥分离的时间越长，混凝土越容易泌水；混凝土中外加剂掺量过多，或者缓凝组分掺量过多，会造成新拌混凝土的大量泌水和沉析，大量的自由水泌出混凝土表面，影响水泥的凝结硬化，混凝土保水性能下降，导致严重泌水。