# 全自动液液萃取仪

# CYZDCQ-6型

----------------------------------

使用说明书

杭州川一实验仪器有限公司

【请仔细阅读本说明书；并妥善保存以备日后查阅或维修】

警告用语：

说明：此信息是厂商对仪器特别声明内容，值得您关注。

注意：此信息是值得您关注的重要内容。

警告：此信息是提醒您特别注意，如不按本规定操作可能导致您（或他人）的人身伤害或对本仪器的损坏。

危险：此信息表示高度危险，要警惕。

高压危险:

●在仪器运行时，严禁拆卸仪器盖板。仪器运行时，仪器的内部有可能导致人身伤害的高电压存在，拆卸仪器盖板时，可能使一些电器部件暴露。

●拆装维护仪器时，应先拔掉电源插头。关闭仪器的电源开关只是停止仪器运行，此时并未完全切断高压。

●如果电源线破旧或损坏，必须立即更换。

●仪器后面不可放置易燃物品，以免发生火灾烧坏本系统装置！

1、仪器介绍

# 欢迎您成为我公司液液萃取装置CYZDCQ-6型用户！

# 该仪器是针对液液萃取装置器，提供最多6个萃取工位。该仪器是根据多年的仪器设计经验和现场经验，以及广大用户提出的宝贵建议的基础上，经过精心设计和不断创新，推出的一款液液萃取装置。它解决了原先实验室回流设备存在的不足，并且有了新的提高，给用户带来更多的便利。

1.1液液萃取装置原理

# 本仪器采用封闭气流内循环震荡的原理，代替传统的人工震荡，并且可以多路震荡，萃取过程自动放气，提高了工作效率。

# 六路循环气泵，每一路单独控制，时间、强度可调节。

# 六路管道自动加注，每路单独调节更改，供四种不同样品加注

# 六路单独自动泄压，泄压时间可调节。

# 废液槽收集废液，经过滤器过滤排放。

# 废气自动收集，经过滤器过滤排放处理。

# 一次可萃取6组样品，样品瓶可选多种规格。

# 萃取结束自动静置分层，结束后报警提醒。

# 六路分别清洗，清洗时间、间隔可单独调节。

# 全新升级采用5寸液晶触摸彩屏，操作简单一键消解，控温更准确，外观大气，防尘、防溅水，提高工作效率。

1.2液液萃取装置技术指标

| 型号 | CYZDCQ-6 |
| --- | --- |
| 操作模式 | 液晶触摸屏智能操控 |
| 萃取方式 | 封闭内循环震荡，萃取过程自动放气。 |
| 萃取时间及过程 | 0-999秒，0-99次（任意调节） |
| 清洗方式 | 自动清洗（可调节清洗量，可设置清洗次数） |
| 加样方式 | 手工加样 |
| 分层方式 | 自动萃取程序运行，自动静置分层，手工放液 |
| 废液处理 | 自动排废，废液由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理。 |
| 废气处理 | 自动排气，废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理。 |
| 萃取强度 | 强弱可调 |
| 萃取样品大小及数量 | 250ml*6、500ml*6、1000ml*6、2000ml*6 |
|  | （标配1000ml*6） |
| 额定功率 | 260W |
| 额定电压 | 220V±22v |

1.3仪器使用环境

液液萃取装置应在温度和相对湿度分别为5～35℃和0～85%的范围内使用。

接入电源为220V±10%（50Hz±0.5 Hz），能提供的功率不小于5000W。为了保护人身的安全，需按照国际电工技术协会的要求，用三芯电源线（带）接地。

注：为了减少仪器的电器噪音，必须接地良好。

警告：严禁将水管、煤气管、零线等代替接地线！

- 仪器操作

1.1仪器状态图

打开仪器电源后，系统屏幕如下图

仪器先初始化，等待五秒后自动进入主界面。初始化目的，为注射泵内无残余液体，泵体内多余液体从1号管道排出

管道示意图

1-6号对应六个分液漏斗输料口，7号进气，排液口，8号进水口，9-12号进料口，管道上贴有对应孔位标贴。准备需要萃取的溶剂，根据说明将9-12号管道浸入其中。7号管道放置到下水管道，不能浸入水中。

进水口接入干净水源，出水口与废液槽连接，排出废水接入下水管道，排气口排气根据要求进行排放

点击进入管路填充，根据管道长度进行填充。根据已剪裁长度填充约3ml，多余液体会从7号管道排出

9—试剂A，10—试剂B。11—试剂C，12—试剂D

试剂最大单次加注量在500ml，静置时间为加注后进入萃取功能所需时间，下方为静置时间正计时。补液完成后，自动进入萃取功能按钮打开时，静置时间倒计时完成会自动进入萃取模式，萃取完成后跳出完成界面

图二

左侧为功能栏，萃取次数、萃取时间、间隔时间设置范围1—999，上方剩余萃取次数为倒计数，如设置萃取次数为10次，对应一栏将从10到0开始计数。参数设置完成打开萃取开关，萃取开关可以全开，调节下方萃取速率旋钮。萃取中排空开关自动开启

图三

左侧为功能栏，清洗次数、清洗时间、清洗间隔设置范围1-999，最上方一栏剩余次数为倒计数，清洗开关全开，但清洗中只能开启一个通道，其余通道在上一步骤完成后开启

图四

萃取放气时间设置完成，在萃取中会自动执行，在萃取完成后，瓶中残余气体较多时再开启手动排空

- 自动补液单次最大加注量500ml

- 状态栏显示剩余次数、开启次数、开启时间、间隔时间

- 第三栏为每一路的萃取时间，每一路可单独调节。

- 第四栏为间隔时间，为结束萃取时静置分层的时间。

- 排气时间为每次泄压的时间，用于萃取过程中的泄压。

- 放气间隔，放气间隔为每次放气的间隔，根据实验不同可调节。

- 萃取次数，萃取次数每完成一次计数一次。

- 萃取开关为每一路的单独开关。

- 补液完成后可选择是否自动进入萃取界面。

- 清洗按键，点击后进入清洗界面。

- 管道填充后有多余液体会自动从7号废液管道排出

配置清单

Components list

| 序号Serial number | 名称Description | 数量 Qty. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萃取仪主机 | 1 件 |
| 2 | 1000ml萃取瓶(含瓶塞） | 8件 |
| 3 | 副口硅胶塞 | 8件 |
| 4 | 直角转角器（已安装在仪器） | 20个 |
| 5 | 配套硅胶管路（已安装在仪器和玻璃） | 6套 |
| 6 | 硅胶管8*12 | 6米 |
| 7 | 废液滤芯（已安装在仪器） | 1 个 |
| 8 | 废气滤芯（已安装在仪器） | 1个 |
| 9 | 注射泵（含管子） | 1套 |
| 10 | 说明书 | 1套 |

单位名称：杭州川一实验仪器有限公司

单位地址：南苑街道临东路172号

电      话：4001177570