名称: TM-II混凝土弹性模量测定仪

其他名称：混凝土弹性模量测定仪促销，混凝土弹性模量试验仪

型号：TM-II

荣计达产品编号：HT34

混凝土弹性模量测定仪是混凝土专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。混凝土弹性模量测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

混凝土弹性模量测定仪采用框架和百分表结构，简单、轻巧、方便试验中使用，数据直观。符合GB11971-89《加气砼力学性能试验方法》、GB81-85《普通砼力学性能试验方法》、JTG-2005《公路工程水泥砼试验规程》、ASTMC-469。混凝土弹性模量测定仪主要用于测量砼试块的弹性模量。

TM-II混凝土弹性模量测定仪分两种：

圆形：φ150*300

方形：150*150*300

型号：TM-II

荣计达产品编号：HT34

产品符合GB11971、GB/T50081-2002标准要求 千分表量程 0～1mm

上、下环中心距 150mm

试件尺寸

φ150×300mm

150×150×300mm

100×100×300mm

毛重/净重 5kg

TM-II混凝土弹性模量测定仪结构及操作方法：

本测定仪由上环、下环、接触杆、千分表和紧定螺钉组成.

试验开始前，将弹性模量测定仪放置于平整的平面上，旋出试块紧定螺钉，装上千分表，送开固定板紧定螺钉，取下固定板，则测定仪已在试块上定位。将测定仪连同试块置于压力试验机的下压板上，试块中心与压力机下压板中心对准，千分表调零。

开动压力机，当上压板与试件接近时，调整球座，使接触均衡，以0.2-0.3mpa/s的速度连续而均匀地加载到Pa（即试件预期破坏荷载值的40%），然后以同样速度卸荷至零，如此反复预压3次。在预压时，观察压力机及千分表是否正常。试件两侧千分表变形之差，不得大于变形平均值的15%，更不能正负异向，当采用100mm×100mm截面的试件时，其两侧变形之差，不得大于变形平均值的20%，否则用硬木轻敲球座调整，或调整试件位置。用上述速度进行第四次加荷，先至初载荷,先至初载荷PO（约为0.5MPA），保持30S，分别读两侧千分表△O，然后加荷至PA，保持约30秒，分别读两侧千分表△A，分别计算两侧变形增值△A-△O，并计算出平均值，设为△4；读取△A后即以同样速度卸荷至PO，保持约30秒，分别读两侧千分表读数△00，同上步骤，进行第五次加荷，求出△50

△5与△4之差应不大于0.0002（L=150mm），否则，应中伏上述步骤，直至两次相邻加荷变形值之差符合要求，以最后一次变形值△0为准。然后卸去千分表，以同样速度继续加荷至试件破坏，记下循环轴心抗压强度Ra.

5试验结果计算

TM-II混凝土弹性模量测定仪Ec按下式计算：

PA-终载荷（N）

PO-初载荷（N）

△a-第五次或最后一次加荷，试件两侧在PA及PO

作用下变形差平均值（mm)

L-标距（mm)

A-试件断面积（mm2)

以3根试件实验结果的算术平均值为测定值。若任一抽心抗压强度平均值之差超过平均值20%，则EC按另两根试件试验结果的算术平均值计算，若两根试件结果超出规定，试验无效。结果精确至100Mpa

TM-II混凝土弹性模量测定仪注意事项：

1、试验时要轻拿轻放，特别在运输时，避免碰状，以免影响测试精度。

2、经常进行 设备的保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备其零部件。