名称:30升混凝土搅拌机

其他名称：单卧轴混凝土搅拌机，单卧轴混凝土搅拌机

型号：HWJ-30  SJD-30

荣计达产品编号：HT28

30升强制式混凝土搅拌是混凝土专业搅拌设备，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请于我公司客服人员联系。30升强制式混凝土搅拌由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

30升强制式混凝土搅拌是单卧轴结构，用于建筑科研建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，30升强制式混凝土搅拌也可用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌的专用设备。30升强制式混凝土搅拌操作方便，搅拌效率高，残余量小，清洗方便。

30升强制式混凝土搅拌把水泥、砂石材料和水混合并制成混凝土混合料的机械。混凝土搅拌机由拌筒、加料和卸料机构、传动机构、机架和支承装置组成。混凝土搅拌机通过轴与传动机构连接的动力机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮，来实现搅拌工作。混凝土搅拌机结构简单、合理，采用齿轮、齿圈啮合后，可有效克服雨雾天气时，托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象；采用的传动机构可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象。

30升强制式混凝土搅拌适用于建筑科研和建筑公司及混凝土构件单位试验室。可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，混凝土搅拌机也可用到其它行业试验室对不同的物料进行搅拌。

30升强制式混凝土搅拌技术参数：

型号：HWJ-30

荣计达产品编号：HT28

进料容量：48升；

出料容量：30升；

最大出料容量：33升；

搅拌均匀时间：≤45秒；

搅拌轴转速：45转/分

电源电压：380V-1.5千瓦；

外形尺寸：1130×400×900mm;

毛重：140KG

30升强制式混凝土搅拌操作规程

1、启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有刮碰，应及时调整。

2、 减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮及滑动轴承处也应注入机油。

3、清理料筒内杂料，将筒体限位装置锁紧，然后启动机器，如在启动后发现运转方向不符合要求时，应及时切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。

4、 将混凝土拌合物装入料筒内，合上筒盖，根据搅拌时间调整时间继电器的定时（必须在断电情况下调整）。

5、按动启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转，达到设定时间后自动停车。

6、卸料时先停机，然后将料体位限制受柄松开，再旋转手轮，由蜗轮带动料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排干净停止主轴运转，旋转手轮使物料筒复位。

7、清洗料筒，将水到入料筒内使主轴运转将料筒内残余物料清洗干净或用砂子清洗也可