ATN-100型定氮仪

使

用

说

明

书

非常感谢您选择上海亚霖科技有限公司的产品和服务，在使用产品前请仔细阅读使用说明书

上海亚霖科技有限公司

Shanghai Yalin Technology Co., Lt

ATN-100型定氮仪（蛋白质测定仪）操作说明手册

一、概述

蛋白质的测定方法，目前仍以1883年凯达尔氏(Kjeldahl)发明的定氮法为基础，它根据各种蛋白质都具有固定比数的氮这一事实，通过对氮的测定而推算出蛋白质含量，此法所得的含氮量除了确定属于蛋白质组成成分的氮以外，还包括非蛋白质组成的其他有机及无机态氮，所以换算所得的蛋白质含量称作为粗蛋白含量，一般蛋白质中的含量为18%，换算后即每6.25克蛋白质中含有1克氮，因此6.25成为换算系数K，但是不同的农产品及其制品的实际含氮量有区别，所以不同农产品必须采用不同的换算系数，如花生、大豆、蚕豆、大麦、小麦、燕麦、黑麦等含氮为17.6%，求得K=5.7，荞麦、葵花籽、亚麻籽、大麻籽、棉花籽、蓖麻籽等换算系数则为K=5.50，玉米、菜籽为6.00，水稻为5.95，上述以外的其他农产品的换算系数均适用6.25。尽管如此，目前世界上还没有直接分离测定含蛋白质的可行方法。因此，迄今为止在国内外凯氏定氮法仍然是测定蛋白质含量的经典方法。所得结果准确、稳定。

我公司研制生产的ATN-100型定氮仪（蛋白质测定仪），是引进消化吸收国内外检测新技术，结合我国国情，应用凯氏定氮法原理，采用化学与物理学相结合完成的成套蛋白质含量快速测定装置。为粮食、食品、饲料、农业、商检等检测部门提供了理想的检测设备。

二、工作原理

ATN-100型定氮仪检测原理为：

整套装置，由电加热消化器、蒸馏器两部分组成。要提高蛋白质含量测定的检测速度，其关键是要加速样品消化煮解的时间，KDN系列定氮仪消化装置采用远红外石英加热炉芯，使消化管受热均匀、加热速度更快，把消化管连同管内所注入的10ml H2SO4及试样放入消化架放在消化炉上，在消化前置入硒片作为催化剂进一步加速消化煮解，大大缩短消化时间。消化管内溢出的SO2等有害气体，通过消化管上的排污管经抽吸泵由水带入下水道，有效的抑制有害气体的外逸，由此省略了实验室中安装毒气通风橱，试样经60-120分钟左右消化煮解，即可完全消化。

消化的过程主要反应如下：

R·C·H·NH2·COOH + H2SO4 → CO2 + SO2 + NH3 + H2O

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

蒸馏与吸收过程的主要反应如下：

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

NH3 + 4H3BO3 → NH4HB3O7 + 5H2O

然后经滴定，计算蛋白质含量，滴定的过程是盐酸和硼酸氢铵反应的过程。

NH4HB3O7 + HCl + 5H2O → NH4Cl + 4 H3BO3

三、技术参数

- 测定品种：粮食、食品、饲料、酿造、土壤、制糖、乳制品、药物等物质

- 测定范围：含氮量0.05%~90% ( 0.1~200mg)

- 测定数量：消化：一次同时消化个数按炉孔数定；单个蒸馏

- 测定时间：消化每批120min；蒸馏每个3-7min

- 测定重现性：平行试验结果符合GB/T 6432-94

- 电源：220V，50Hz

四、结构示意图

注：上图右侧图为主结构简图的侧面示意图

调节底座的方法：

1.消化管底座：上抬升降把手可安放或取出消化管。

注：上图为仪器背面结构简图

1.蒸馏水入口          2.蒸馏水入口        3.碱液入口

4.冷却水入口          5.冷却水出口        6.废液排出口

7.电源插座

注：6排废接口处连接一阀门，其工作状态及排废状态如下所示：

图1：关闭状态                      图2：打开状态

五、使用说明

- 其他仪器和用具

1．1分析天平：感量0.0001g

1．2实验室用粉碎机或研钵

1．3酸式滴定管：25ml或10ml

1．4锥形瓶：容积250ml

1．5分样筛：孔径0.45mm(40目)

2．试剂

2．1盐酸(HCl)0.1mol/L：分析纯浓盐酸12mol/L(GB622)，(取8.3ml盐酸注入1L容量瓶中，然后加蒸馏水定容至1L。

2．2氢氧化钠(NaOH)：化学纯或工业纯(GB629)、40g溶于蒸馏水中溶成60ml，配成40%水溶液(m/v)。

2．3硼酸(H3BO3)：分析纯(GB628)2g，溶于蒸馏水中配成98ml 2%水溶液(m/v).

2．4混合指示剂：甲基红(G5H15N3O2)(HG3-958)溶于乙醇配成0.1%乙醇溶液，溴甲酚绿(HG3-1220)溶于乙醇配成0.5%乙醇溶液，二种溶液等体积混合，阴凉处保存(保存期三个月以内)。

2．5催化剂：硫酸铜(CuSO4·5H2O)分析纯(GB655)10g；硫酸钾(K2SO4) (HG3-920)分析纯150g，在研钵中研磨，仔细混匀后过40目筛(加速剂)。

2．6浓硫酸(H2SO4)化学纯(GB625)(含量98%、无氮)。

3．操作规程

3．1样品消化

称取经粉碎通过40-60目/寸试样0.1-0.5g(视含量而定)无损的置入已洗涤烘干的试管中加入催化剂5g左右和10ml左右硫酸。

将消化管分别放入消化架各个孔内，然后置于消化炉上，开启抽气三通上连接的自来水龙头，使抽气三通处于吸气状态。接通电源，在加热初始阶段需注意观测，防止试样因急沸而飞溅。(初化时，温度设定在200度左右，等试样沸腾均匀后再慢慢呈线性增加温度直至消化液呈澄清透明状。)

消化结束后，将消化管架移至冷却架冷却至40-50度左右。然后进行下一步的蒸馏。

3．2蒸馏

ATN-100型定氮仪蒸馏器，碱液及蒸馏水采用内置的电磁泵加入，NaOH、H2O注入接口用橡胶管套入后分别置入装有NaOH、H2O的容器（自备）内，加液时按面板上相应开关，液体经电磁泵自动流入消化管内，加入溶液量根据样品量而定（黄色标尺作为一个容积参照物，一般碱液加入量是硫酸用量的5倍）。

3.2.1打开电源开关，打开水龙头（即与“冷却水↑”口的管路连接的水龙头），确认‘冷却水↓’口管路要有水流出（放入下水道或回收）。确认“排废”口连接的阀门处于关闭状态；

3.2.2 预热步骤：取空的消化管和250ml锥形瓶，分别放入正确的位置，关闭消化管防护罩，分别打开“H2O”、“NaOH”开关，确认相应加液管路通畅后关闭，然后打开“蒸馏”开关，空蒸2~3分钟，预热结束，关闭“蒸馏”开关；

3.2.3蒸馏样品：

- 取250ml锥形瓶，加入50ml 的2%H3BO3溶液和2-3滴混合指示剂，放在机器右侧，使滴管浸入液面下；将冷却好的装有样品的消化管放入机器左侧相应位置，关闭消化管防护罩。

- 打开“H2O”开关，加15-25ml蒸馏水稀释样品；

- 打开“NaOH”开关，加50ml的 NaOH溶液（一般是消化样品时加入的浓硫酸5倍体积）；

- 打开“蒸馏”开关，进行蒸馏，在锥形瓶接受液达到100ml（即总量达到150ml）时，移动锥形瓶，使滴管脱离接受液面，用洗瓶（内装蒸馏水）冲洗滴管，然后取走锥形瓶；

- 蒸馏结束，关闭“蒸馏”开关；

- 更换另一个样品消化管，从第（1）开始重新执行。

3.2.4所有样品蒸馏完毕后收尾工作：

- 关闭“蒸馏”开关，关闭冷却水水龙头；

- 打开“排废”口连接的阀门，确定蒸发炉内水排空后关闭阀门；

- 放入一支空的消化管，把连接碱泵的胶管放入蒸馏水容器内，抽蒸馏水清洗碱泵；

- 最后关闭电源，擦干净机器。

3．3滴定

用标定后的盐酸溶液进行滴定锥形瓶内的溶液，滴定溶液由绿色变为淡紫色为终点，记下消耗盐酸溶液的毫升数，按下式计算蛋白含量：

蛋白含量(%)=

式中：V2—滴定试样时消耗酸标准溶液的体积 (ml)

V1—滴定空白时消耗酸标准溶液的体积 (ml)

C—标准酸溶液的摩尔浓度

0.014—氮的毫克当量数

K—氮换算成粗蛋白质的系数

W—试样重量 (g)

(空白测定：用0.1克糖代替样品或不加样品做空白测定)

平行测定的结果用算术平均值表示，保留小数后二位。

4 换算系数

结果报告中必须注明氮换算成粗蛋白质的系数，换算系数见下表。

| 样品名称 | 换算系数 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 小麦 | 5.70 | GB2905 |
| 大麦 | 5.70 | GB2905 |
| 酿酒大麦 | 6.25 | TOCT10846 |
| 面粉 | 5.70 | GB5009.5 |
| 面包 | 5.70 | AOAC14.103 |
| 大豆 | 6.25 | GB2905 |
| 玉米 | 6.25 | 食品常用数据手册 |
| 饲料 | 6.25 | GB6432 |
| 肉制品 | 6.25 | GB5009.5 |
| 乳制品 | 6.38 | GB5009.5 |
| 牛奶 | 6.38 | ACAC16.036 |
| 芝麻 | 5.30 | GB5009.5 |
| 油菜 | 5.53 | 油菜籽综合利用 |

5注意事项

1．消化时若有气体外溢，加大抽气三通连接的自来头的压力。消化密封圈每次试验结束后清洗一遍延长使用寿命。

2．每天工作完，把NaOH溶液外接的皮管移入蒸馏水瓶内，前面放好消化管抽洗几次，防止碱液残留在碱泵内而影响使用寿命，也可防止单向阀粘连，待下次使用时，在蒸馏样品前需先排出一定量NaOH，以防稀释NaOH，造成第一个样品加入的碱液浓度不够。

3．每次试样蒸馏结束，必须立即取下消化管，防止消化管液体倒吸至蒸发炉内腐蚀加热管。

4．用户在遵守本仪器的运输、贮存、安装、调整和使用规程的条件下，如发现仪器因制造质量问题而不能正常工作时，从收货之日起一年内实行三包；或开箱时发现包装不良而发生损坏，附件与装箱单不符，短缺零件等情况，请与我公司质检部门联系。来函注明产品型号、编号和出厂日期。本仪器使用时，要求用户严格按照说明规定进行，如有疑问或对结构改进的意见，请来函告知我公司质检部门。

6仪器常见故障及处理方法

| 序号 | 故障现象 | 故障原因和排除办法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整个仪器没有电 | 保险丝烧坏，更换保险丝；电源线没有插好，插好电源线 |
| 2 | 蒸汽量偏低 | 因蒸汽发生炉内漏气现象造成蒸汽输出端蒸汽量减少，检查固定螺丝及固定密封圈上的转接头是否有松动，造成蒸汽从固定密封圈四周外溢；检查固定密封圈是否有老化的现象，及时更换。或者适当增加蒸馏时间。 |

7装箱清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATN-100型蒸馏器 | 主机 | 1 |
| 2 | 电源线 | 250V/10A | 1 |
| 3 | 熔丝管 | 10A | 2 |
| 4 | 4*6橡胶管 | 米 | 3 |
| 5 | 6*10橡胶管 | 米 | 3 |
| 6 | 手套 |  | 1副 |
| 7 | 保修卡 | 张 | 1 |
| 8 | 合格证 | 张 | 1 |
| 9 | 说明书 | 本 | 1 |

上海亚霖科技有限公司

地址：上海市嘉定区外冈镇恒永路328号联东U谷93号401室

邮编：201805                  售后服务电话：13917670958

# Text boxes

消化

取样

计算

滴定

蒸馏

(V2-V1)×C×0.014×K

W