名称：电脑沥青针入度仪

其他名称：SZR-8型沥青针入度仪

型号：SZR-8

荣计达产品编号：LQ05

电脑沥青针入度仪是专业检测仪器，主要用于测定粘稠石油沥青，粘稠页岩沥青，及液体石油沥青，沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。电脑沥青针入度仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

电脑沥青针入度仪概述

新型电脑沥青针入度仪是一种采用先进的数字式位移传感器，结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器，该仪器满足GB4509－84《石油沥青针入度的测量法》，ASMD5－83/IP49－79《沥青针入度的测量法》和TO60－93《沥青针入度试验》。该仪器使用简单、方便、低温漂，带有自动控温，LCD中文显示，实时时钟等功能，适用环境范围大，实现了试验过程自动化、数字化、电脑化、为我国公路、市政、建筑、石油等领域提供了一种精度高、稳定度好、性能可靠的电脑自动化沥青试验仪器。

沥青的针入度是在规定的时间和温度下，附加一定重量的标准针垂直穿入试样的深度。

电脑沥青针入度仪功能特点

SZR-8型沥青针入度仪大型液晶显示，显微镜微调升降，带有加热装置，自动显示数据，自动计算平均值，带有储存功能，可进行数据分析，冷光源照明。

SZR-9型沥青针入度仪是在8型基础上增加打印功能。

大屏幕液晶中文显示。

可以连续试验三次，自动计算试验平均值。

系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。

仪器针杆套件可以通过调节扭在0－25mm内上下调节。

贯入针杆可以上下手动调节。

传感器超出量程自动提示。

可设置试验时间为5秒，15秒，30秒，60秒。

带有自动控温功能(加温)。

带有可掉电运行的实时时钟。

可以保存10组试验数据(掉电保持10年)，并可以随时查询打印。

带有打印接口(SZR-9)。

带有RS232C通讯接口(标准DB9接口，SZR-8/9选配)。

带有冷光源照明系统。

电脑沥青针入度仪技术指标

最小分度：位移：0.01mm     时间：0.1s    温度：0.1℃

最大量程：40mm

针连杆、砝码、标准针合重：100±0.05g    150±0.05g

控温精度：0.1℃

电源：AC220V±10％，50HZ

试验皿：金属制，平底状，尺寸为70×45     55×35（mm）

平底保温皿：玻璃制品，容量大于1.5L，皿深大于60mm；附放试样皿用三角架一个。

电脑沥青针入度仪仪器的安装

新仪器开箱后，应按装箱单检查配件是否齐全，有无损坏。将针入度仪主机放在水平的平台上，接通电源，按住<手动>键使电磁铁吸合，将标准针的连杆插入传感器的孔内，放开<手动>键。把标准针与连杆联接即可。

六、SZR-8、9型沥青针入度仪试验方法

①将预先脱水的试样加热溶化，加热温度不得高于试样估计软化点90℃，时间不得多于30min，充分搅拌，过筛后注入试样皿内，其深度至少应超过预期针入度值约10mm，放置于15－30℃的室温中冷却1－1.5h（小试样皿）或1.5－2h大试样皿，冷却时应注意不应有灰尘落入。

②将试样皿放入盛满清水的水槽中，保温1－1.5h（小试样皿）或1.5－2h（大试样皿),水温保持25±0.5℃，水面应高于试样表面25mm以上。

③若仪器放置位置变动，则需按“8.5”的办法调整水平。

④根据试验要求，装上标准针及配重砝码。非经注明，试验温度为25℃，时间为5S，标准针、针连杆及配重砝码合重为100±0.05g；时间为15S，标准针、针连杆及配重砝码合重为150±0.05g。

⑤将平底保温皿放置于仪器工作台上，并将三角架放于平底的保温皿内，应居中，另准备足够的温度高于25℃的清水，以备试验时注入保温皿内使用

⑥试样皿保温1－1.5h或1.5－2h后，取出并放入水温严格控制为25℃的平底保温皿中，试样表面以上的水层高度不应少于10mm。

电脑沥青针入度仪操作规程

1）<MENU>键，进入“参数设置”并选择合适的试验时间。这由用户在开机做试验前选择定时的时间。

2）调整针杆高度，使试样与标准针尖接触。

3）按<启动>键，位移传感器自动清零，针与连杆立即自动释放，并自动穿入试样中，同时开始倒计时，计时时间一到，则自动锁定并显示此时测试针插入沥青的深度值。

4）若检测有效，按<存储>键给予确定。

5）用手将砝码往上推到检测位后，便可以进行下一次试验。

6）将试样换一个位置，重复以上步骤，进行第二次和第三次测量，当第三次测量后，按<存储>键显示器显示的是三次测量数据的平均值，记录下该数值。

7）<存储>键，只有在本次试验完成后，按键有效，其它均无效。

8）试验结束后，先关掉电源，再将针与连杆往上推复位，不能先复位再关电源。

9）<打印>键，在试验一次时，打印此次的针入度值，当三次做完时，打印此三次的试验结果及平均值。

10）<手动>按键按下时针与连杆立即自动释放。

11）同一试样重复试验至少三次，每次穿入点的相互距离及试样皿边缘的距离都不小于10mm。各次试验结果的平均值即为试样的试验结果。

电脑沥青针入度仪仪器调试

①开箱后，检查是否因运输而发生故障。

②按装箱清单检查是否缺件，及时通知本公司销售部或销售商。

③将电源插上，打开电源，此时显示屏显示仪器名称后进入试验界面。

④为确保检测精度，通电15S后，按下仪器的<手动>键,此时针杆组件应能自由落下。

⑤调整仪器水平方法如下：转动调节支角，使水平泡中气泡处于中心位置，此时，工作平面已处于水平位置。

沥青针入度仪各个型号简易说明：

1、SZR-3型针入度仪为双数显，半自动型，手动调节玻璃缸下方的调节螺杆，使试验沥青面与针头微接触。按试验键自动计时，时间到自动锁住针杆，手动用数显百分尺量针入度值，最后读取百分尺读数。

2、SZR-5型针入度仪为电脑自动型针入度仪，显微镜调节方式调节试验沥青面与针头接触。按试验键自动计时，时间到，液晶屏自动显示针入度值，存储，自动计算平均值。可以存储10组试验数据。

3、SZR-6型针入度于5型相似，多有加热装置，可以在温度低于25℃时自动控制温度维持在25℃,

4、SZR-7型针入度仪是在6型的基础上在加有打印机。

5、SZR-8型针入度仪为大屏显示，可以显示实时时间，可以连续做三次试验自动显示针入度平均值。可以连接电脑，带有试验软件。显微镜调节方式调节上下。可以自动校准，传感器超量程自动报警。

6、SZR-9型针入度仪在8型基础上加有打印功能。

7、SYD-2801F型在8型的基础上加有高低温恒温水浴，可以做高低温针入度试验。