名称：低温沥青延伸度仪

其他名称：低温沥青延伸度仪、沥青延度仪

型号：LYY-7A

荣计达产品编号：LQ15- LQ16

低温沥青延伸度仪是专业检测仪器，用于测定沥青延度，也适用于测试改性沥青的弹性恢复试验。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。低温沥青延伸度仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

低温沥青延伸度仪特点：

自动拉伸，自动回位，带手控开关，大屏液晶显示，可以测力，蒸发器制冷，温度精度0.5℃。延长有效长度1.42m。自动计算平均值。双速延伸。带有微型打印机，打印实验结果。挂模柱直径8mm

制冷系统采用进口组件，设有循环系统，温度稳定。

优质不锈钢底板，配有透明槽盖。

拉伸系统采用滚珠丝杆和直线导轨，拉伸平稳。

拉伸速度由变频器无级调速，自动高速归位，省时带刹车系统。

屏上自动显示伸长量，计算平均值。

自动记录试验起始时间，试验时间。

低温沥青延伸度仪适用范围：

该产品符合GB/T4508JTJ/T0606JTJ/T0662 ASTM D 113适用于测定沥青延度，也适用于测试改性沥青的弹性恢复试验。

低温沥青延伸度仪试验目的与适用范围 ：

①本方法适用于测定道路石油沥青、液体沥青蒸馏残留物和乳化沥青蒸发残留物等材料的延度。

②沥青延度的试验温度与拉伸速率可根据要求采用，通常采用的试验温度为25℃，拉伸速度为5㎝／min±0.25㎝／min。当低温采用1 ㎝／min±0.5㎝／min拉伸速度时，应在报告中注明。

低温沥青延伸度仪技术参数：

拉伸长度：1.5m                     精度：1mm

控温范围：－5～80℃                精度：±0.1℃

拉伸速度：10mm/Min                 50mm/Min

制冷功率：1.2KW ，                 加热功率：2KW

外形尺寸：2700x800x1100mm(2m)   2300x800x1100mm(1.5m)

重量：300KG

电源电压：220V

功率：3KW

环境温度：5～40℃

环境湿度：≦85﹪

操作规程：

①本仪器应水平放置于室内，温度0℃~40℃，相对湿度不超过80%，无震动、无腐蚀性气体的地面上，有良好的接地保护。

②使用前检查水槽内的水位，应符合测试操作规程要求，在关闭所有功能开关的情况下，接通电源，并检查搅拌马达，延伸动力马达是否运转良好。

③调节控温仪到需要温度，根据试验要求及环境温度需要，启动制冷或加热系统功能开关，同时启动搅拌马达。试验时，请以水槽内温

度计为准。

④拉出手柄旋转一角置空档，再移动变速箱，将装满试样的试模放置在仪器延伸端的铜圆柱销内，推入手柄使齿轮齿合，即进入工作位

置。

⑤接通变速箱上数显装置电源，打开起动开关，仪器开始工作，显示器将显示延伸长度，在试验过程中，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底时，则加入酒精或食盐调整水的比重至试样相过再进行试验。

⑥待沥青试样拉断或达到试验要求时，按一下计值开关，仪器自动计入该试样的延伸度，三次过后按计值开关，将自动计算三根试样的

平均值。

⑦工作结束后，关上电源取出试模，拉出手柄置空档，将变速箱推回。打开放水阀槽内水放干净，把水擦干，以防生锈。

低温沥青延伸度仪温度部分操作：

①接通电源,仪表上排显示测量温度值,即实际温度。下排显示设定温度值。 仪表采用轻触开关进行参数设定，面板上有四个键，SET 键用于进入温度设定状态， 和?键用于修改数据。 按SET  键3秒，仪表上排显示“SET”，进入设定值设定状态，下排显示原设定值。此时便可对控制温度进行设定和修改。每按?键一次，闪烁的数字加1，当累加值大于9时，自动进位1； 每按?键一次，闪烁的数字减1，当递减值小于0时，自动错位1；

②沥青延伸度仪每按?键一次，下排的闪烁数字左移一次。 数显沥青延伸度仪控制器操作说明 1. 温度部分操作: 接通电源,仪表上排显示测量温度值,即实际温度。下排显示设定温度值。 仪表采用轻触开关进行参数设定，面板上有四个键，SET 键用于进入温度设定状态，p、q和t键用于修改数据。 按SET 键3秒，仪表上排显示“SET”，进入设定值设定状态，下排显示原设定值。此时便可对控制温度进行设定和修改。 每按p键一次，闪烁的数字加1，当累加值大于9时，自动进位1； 每按q键一次，闪烁的数字减1，当递减值小于0时，自动错位1； 每按t键一次，下排的闪烁数字左移一次。

③低温数显沥青延伸度仪计值部分操作: 开机,延时4秒左右,显示工作界面,有时间、速度、计值1、计值2、计值3及平均值。 “循环”键为反复键,按一次,水泵动作,再按一次,水泵不动作, 再按一次,水泵 又动作。如此反复。 数控低温数显沥青延伸度仪试验准备好后,按“试验”键,控制器输出,使电机启动,开始拉伸试件, 用眼观察,当试件断裂时,按“计值”键一下，以长度1，长度2，长度3。长度3计完后，屏上显示平均值。试验完成，此时可按“保存”键，保存此次试验的时间、长度1、2、3及平均值。数据可保存20组，十年时间。如须进行下次试验，按“试验”键开始新试验。 查询保存的数据： 按“设定”键，屏上显示查询，每按“→”键一次，显示一组新数据，按试验先后顺序排列，20组数据循环显示。如系统内无，按“→”键，显示为00年00月00日00时00分，长度1，2，3都为00000。 查到一组新数据后，按“清零”键，删除此组数据，一旦数据被删除，数据将永远无法找回，请谨慎使用“清零”键。 在此界面下，按“设定”键，进入[日期时间设定界面]。每次查询数据后必须按“设定”键，进入[日期时间设定界面]，再按“设定”键进入实验界面。

④低温数显沥青延伸度仪日期时间设定： 在实验界面时，按“设定”键，进入查询，再按“设定”键进入[日期时间设定界面]。此时屏上出现一光标，按“→”键和“←”键可移动光标，把光标移到须改动的数字上，按“+”键和“-”键，可加减数字，每改变一个数字后，须按“保存”键保存，否则修改无效。本系统时间为24小时格式，即下午4点10分应设为16点10分。 在此界面下，按“设定”键可进入实验界面

LYY-7A低温沥青延伸度仪保养方法：

每次试验结束后，将槽中水放尽，以免金属材料腐蚀，影响仪器精度和使用寿命。

每次试验结束后，必须将沥青试模用细纱轻擦干净，涂上黄油，放在平整的地方妥善保管。

请注意：仪器使用前，仪器箱体应良好接地，防止干挠。

仪器使用前，应从两端注油孔中注油，如机器有异常声音，应立即关机，排除故障，方可开机。

在做拉伸试验时，启动后再合上拉伸手把，以防卡住。其它操作过程请按规范操。