名称: 电动脱模器

其他名称：电动液压脱模器

型号：DTM-15

荣计达产品编号：TG48

电动脱模器是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。电动脱模器由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

电动脱模器适用于多种土、混合料的圆形试模试件的脱模，电动脱模器尤其可满足水泥混合料强度试件的脱模要求，其最大载荷可达150KN、。这种电动脱模器完全采用模块化设计，充分利用现代微电子技术将各功能模块高度集成，主控箱既完成自身数据自动采集，又能协调本系统其它扩展箱按设定程序自动工作

电动脱模器产品用途：

1.抗压试模：￠150Х230mm   ￠100Х180mm  ￠50Х130mm

2.轻重型土工击实试模：￠152Х170mm   ￠100Х127mm

3 马歇尔击实试模：￠101.6Х87mm

技术指标：

1、脱模器丝杠上升速度： 70mm/min

2、脱模器丝杠下降速度： 70mm/min

3、脱模器丝杠最大移动距离： 240mm

4、脱模器丝杠最大上升极限距离： (L) 270mm

5、脱模器丝杠最底下降极限距离： (L) 30mm

6、脱模器丝杠最大脱模力： 150KN

电动脱模器主要结构和工作原理

主要由机架、 液压系统、 压力表及电器系统组成

1、机架部分：

主要由横梁 、立柱、 托盘、 外壳、 底座等附件组成。横梁可安装脱模和制件附件，用于各种试模脱模用，油缸柱塞中心孔可安装各种附件便于制件和脱模，托盘是用于脱模时模具的定位和支撑。

2、液压系统

由液压泵、 送油阀、 回油阀 、油箱、 滤油器及油管和接头组成。液压泵为高压柱塞泵，流量为1.2L/min,额定压力40MPa，由0.75KW电机直接驱动，固定在油箱上。

回油阀和送油阀分别安装在前面板的左右面，均由手轮直接操作，右侧送油阀能调节活塞上升速度，左侧回油阀用于油缸下降回油，送油阀上设有安全阀，过载时可溢流起安全作用。

3、压力表：

电动液压脱模器压力表为2.5级耐震压力表，用于测量缸内工作压力，使用时注意压力值严禁超过40MPa，以防损毁机件。

4、电器部分

由电动机、 启动按钮 、停止按钮 、熔断器 、继电器等组成

电动脱模器注意事项:

1、严禁不加油，使油泵空转

2、使用前必须排尽系统内空气，才能使用

3、使用时应观察压力表示值，严禁超过40MPa当接近时应迅速切断电源或打开回油阀

4、出厂安全阀以调好，勿动

5、使用电动液压脱模器前必须仔细阅读使用说明书