名称: C84-III反射率测定仪

其他名称：反射率测定仪，遮盖力测定仪

型号：C84-III

荣计达产品编号：TL142

C84-III反射率测定仪是专业涂层检测仪器，可用于漆膜遮盖力的测定。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。C84-III反射率测定仪全符合国际标准ISO3906-1980(E)、国家标准GB/T13452.3-92、GB9270-88、GB5211.17-88对该仪器的规定要求。由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

C84-III反射率测定仪工作原理

本仪器由探头、主体、标准板（黑白各一块）、工作陶瓷板(黑白各两块)等组成。

探头采用0°照射，漫反射接收的原理。当试样的反射光作用于硅光电池表面产生电讯号输入到直流放大器进行放大，并予以读数显示（详见光路原理图及仪器框图）。

C84-III反射率测定仪技术参数：

1、测量范围   0~100

2、重复精度    0.3%

3、显示数据与反射光强度成正比

4、仪器的光普灵敏度近似等于Sc与Y的乘积

5、环境温度   20°±5°  相对湿度<85%

6、输入电源   220V±10%  50Hz

C84-III反射率测定仪使用方法：

1、把探头与电控箱连接，同时接上电源，开机预热10-15分钟。此时应把探头放在黑色标准板上为佳。

2、校零：把探头放在黑色标准板上，调整主机上的校零旋钮，使主机数字显示为000.0，允许变动±0.1.

3、校正标准值：把探头放在白色标准板上，调整主机的校标旋钮，使主机显示的数值与白色标准板的标定一致。允许变动±0.1反复调整一次（校零、校标）。

4、测量RB值：把探头移至放有试样的黑色工作陶瓷板上，显示器所显示的数值即为RB值。

5、测量RW值：把探头移至放有试样的白色工作陶瓷板上，显示器所显示的数值即为RW值。

6、计算求得对比率  对比率（遮盖率）= RB/RW ×100%

C84-III反射率测定仪注意事项

1、为保证测量精度，测量环境温度应接近25°C。仪器应经常校准，允许偏差为±0.3，若大于0.3需要新校准。

2、为克服硅光电池的光照疲劳现象，在测试的间隙时间内应将探头放在黑色标准板上面。减少插头的拔插次数，以免损坏插头，造成接触不良。

3、白色标准版应远离污染，否则会影响测量精度。如有污渍可用高级绘图橡皮除净。

4、试样的制备应严格依照相关的国家标准GB9271-88的规定进行。