名称: 地面石材防滑性能试验机

型号：FH-50

一、地面石材防滑性能试验机

用于测量地面石材、陶瓷砖、塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性，可以控制调节材料生产质量工艺指标，满足产品使用要求。另外还可用于日化用品的滑爽性能测定。采用触摸屏控制，友好的人机操作界面。仪器内部设有行程限位和正负力值过载保护功能。具有测试速度可调、负荷测量精度高、操作方便等特点。

二、地面石材防滑性能试验机技术参数

1.测力范围：0-100N、0-200N、0-500N（可选）

2.测力精度：0.1

3.重块重量：50N，4.5KG、2700g（可选）

4.功率：240W

5.电源：220V，

6.电动均匀施力。

三、地面石材防滑性能试验机配置：

主机1台，

砝码1件，

400号碳化硅砂纸2张，

P220碳化硅粉1包，

150*150*5mm及100*100*5mm浮法玻璃各1块。

四、地面石材防滑性能试验机使用方法

将测试面擦拭干净,必要时用清水洗净并干燥,

将测试样品放在工作台上,将滑块组件放在测试面上,调整试样高度，使滑块组环首螺丝与力传感器处于同于水平。力传感器挂钩挂在滑块组件的环首螺钉上,在滑块组件上面的中心位置放置一个50 N的重块,固定测试样品,使力传感器的拉杆和环首螺钉保持在同一条水平线上,3秒中内，按试验键，立即缓慢拉动设备至滑块组件恰好发生移动,记录下此时的拉力值,准确至0.1 N,一个测试面上要拉动4次组件,每次与上次方向在水平面上呈90角,每进行一次拉动前就要用400号砂纸对耐磨合成橡胶表面进行一次打磨并保持表面平整。记录所有读数。