名称: 石膏松散容重测定仪

其他名称：石膏松散容重测定仪，石膏松散容重仪，石膏松散容重测定

型号：RZ-100

荣计达产品编号：SG07

石膏松散容重测定仪是专业石膏检测仪器，主要用于建筑石膏松散容重测定的专用仪器，产品符合GB9776标准要求。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。石膏松散容重测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

石膏松散容重测定仪由1．锥形筛。2．三脚支架。3．测量容器（上部是延伸筒、下部是容重桶，其容量是1升）三部分组成。

主要参数：

- 锥形筛孔径：2mm，

- 2、净重：30kg。

石膏松散容重测定仪使用方法：

1）从保存在密封容器内的试验室石膏样品中，取出1000克试样，并充分搅拌均匀，使其通过孔径为2毫米的锥形筛，然后按下述步骤用同一仪器测定两次。

称量不带延伸套筒的容重桶，精确至0.1克，在容重桶上装上套筒，并将其放在仪器的锥形漏斗下，将试样以100克为一份倒入漏斗中，用毛刷搅动试样，使其通过筛网落入容重桶中。当装有延伸套简的容重桶填满时，在避免振动的情况下移去套筒，用直尺刮平表面，除去多余物料，直至表面与容重桶上缘位于同一水平面上为止。称量容重桶和试样重量精确至0.1克。

2）结果的表示方法：

按下式计算松散容重，克／升

r=m1-m0

其中：m1是容重桶和试样的重量（克）

m0是容重桶本身的重量（克）

如果两次测定结果之差，小于两次试验结果较小值的5 % ，则以平均值作为试样的松散容重；否则，应再次测定，至两次测定值之差小于5 %。再取其平均值。

RZ-100石膏松散容重测定仪使用安放：

本仪器应安放在无震源无腐蚀介质的环境中，并置于适当高度的平台上。必要时可调整三脚支 架下部的三个锥形螺母使其至水平位置。

维护保养：

1) 用后清理、抹干净；

2) 筛网上放干燥剂。