名称: YYP-40岩石膨胀压力试验仪

其他名称：岩石膨胀压力试验仪

型号：YYP-40

荣计达产品编号：TG63

YYP-40岩石膨胀压力试验仪概述：

该仪器为数字显示，手动转动丝杠施加压力，适用于各类岩石膨胀性试验中的体积不变条件下的膨胀压力试验，配有透水板，千分表等试验装置。

YYP-40岩石膨胀压力试验仪技术参数：

1、最大试验力：40KN

2、精   度：优于1级

3、压缩空间：170mm

4、立柱间距：165mm

5、玻璃钢环直径：141mm

6、玻璃刚环高度：66mm

7、金属环直径：50mm

8、金属环高度：55mm

9、主机外形尺寸：320*320*500mm

●不锈钢环直径：150mm。
●不锈钢环高度：66mm。
●金属环直径：50mm。
●金属环高度：55mm。
●主机外形尺寸：320*320*500mm。
●大试验力：5KN。
●精 度：优于1级。
●压缩空间：170mm。
●立柱间距：210mm。

YYP-40岩石膨胀压力试验仪试验步骤：

1、将试件放人内壁涂有凡士林的金属套环内，在试件上下分别放置薄型滤纸和金属透水板。

2、安装加压系统及量测试件变形的测表。

3、应使仪器各部位和试件在同一轴线上，不得出现偏心荷载。

4、对试件施加产生O.O1MPa压力的荷载，测读试件变形测表读数，每隔l0min读数1次，直至3次读数不变。

5、加的荷载，应保持试件高度在整个试验过程始终不变。

6、开始时每隔10min读数1次，连续3次读数差小于0.001mm时，改为每1h读数1次

7、浸水后总试验时间不得少于48h.

8、试验过程中，应保持水位不变。水温变化不得大于2℃

9、试验结束后，应描述试件表面的泥化和软化现象。

YYP-40岩石膨胀压力试验仪试验记录：

膨胀性试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件编号、试件描述、试件尺寸、温度、试验时间、轴向变形、径向变形和轴向荷载。

YYP-40岩石膨胀压力试验仪试验条文说明

1、石膨胀性试验适用于测定天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀性质，如粘土岩类岩石。

2、岩石的抗压强度是反映岩石力学性质的主要指标之一，它在岩体工程分类、建筑材料选择及工程岩体稳定性评价计算中都是必不可少的指标。