名称：细集料亚甲蓝试验仪

其他名称：石粉含量测定仪

型号：NSF-1

荣计达产品编号：LQ92

细集料亚甲蓝试验仪是专业检测仪器，适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物，并测定其含量，以评定集料的洁净程度，以亚甲蓝值MBV表示。本方法适用于小于2.36mm或小于0.15mm的细集料，也可用于矿粉的质量检验。当细集料中的0.075mm通过率小于3%时，可不进行此项试验即作为合格看待。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。细集料亚甲蓝试验仪采用了先进的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。是试验室必备之专用仪器。由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

细集料亚甲蓝试验仪技术参数

1、电源电压：220V

2、最大转速：600转/±10转

3、最小转速：400转/min±10转

4、叶轮直径：75mm±10mm

5、叶轮个数：4 个

6、烧杯容积：1000mL

7、叶轮直径：75mm±10mm

8、重量：15KG

9、外形尺寸：300x200x600mm

10、功率：400W

11、环境温度：    ≤35℃

12、相对湿度：    ≤85%

细集料亚甲蓝试验仪试验步骤：

1标准亚甲蓝溶液（10.0g／L±0.1g／L标准浓度）配制

1.1测定亚甲蓝中的水分含量ω。称取5g左右的亚甲蓝粉末，记录质量mh，精确到0.01g。在100℃±5℃的温度下烘干至恒重（若烘干温度超过105℃，亚甲蓝粉末会变质），在干燥器中冷却，然后称重，记录质量mg，精确到0.01g。按式（T0349-1）计算亚甲蓝的含水率ω：

ω=（mh—mg）／mg×100 （T0349-1）

式中：mh——亚甲蓝粉末的质量（g）；

mb——干燥后亚甲蓝的质量（g）。

注：每次配制亚甲蓝溶液前，都必须首先确定亚甲蓝的含水率。

1.2取亚甲蓝粉末（100+ω）（10g±0.01g）／100（即亚甲蓝干粉末质量10g），精确至0.01g。

1.3加热盛有约600mL洁净水的烧杯，水温不超过40℃。

1.4边搅动边加入亚甲蓝粉末，持续搅动45min，直至亚甲蓝粉末全部溶解为止，然后冷却至20℃。

1.5将溶液倒入1L容量瓶中，用洁净水淋洗烧杯等，使所有亚甲蓝溶液全部移入容量瓶，容量瓶和溶液的温度应保持在20℃±1℃，加洁净水至容量瓶1L刻度。

1.6摇晃容量瓶以保证亚甲蓝粉末完全溶解。将标准液移入深色储藏瓶中，亚甲蓝标准溶液保质期应不超过28d；配制好的溶液应标明制备日期、失效日期，并避光保存。

3.2制备细集料悬浊液

2.1取代表性试样，缩分至约400g，置烘箱中在105℃±5℃条件下烘干至恒重，待冷却至室温后，筛除大于2.36㎜颗粒，分两份备用。

.2.2称取试样200g，精确至0.1g。将试样倒入盛有500mL±5mL洁净水的烧杯中，将搅拌器速度调整到600r／min，搅拌器叶轮离烧杯底部约10㎜。搅拌5min，形成悬浊液，用移液管准确加入5mL亚甲蓝溶液，然后保持400r／min±40r／min转速不断搅拌，直到试验结束。

3.3亚甲蓝吸附量的测定

3.1将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部，使其不与任何其它物品接触。

3.2细集料悬浊液在加入亚甲蓝溶液并经400r/min±40r／min转速搅拌1min起，在滤纸上进行第一次色晕检验。即用玻璃棒沾取一滴悬浊液滴于滤纸上，液滴在滤纸上形成环状，中间是集料沉淀物，液滴的数量应使沉淀物直径在8㎜~12㎜之间。外围环绕一圈无色的水环，当在沉淀物周围边缘放射出一个宽度约1㎜左右的浅蓝色色晕时，试验结果称为阳性。

注：由于集料吸附亚甲蓝需要一定的时间才能完成，在色晕试验过程中，色晕可能在出现后又消失了。为此，需每隔1min进行一次色晕检验，连续5次出现色晕方为有效。