水冷氙灯耐气候试验箱

一、满足标准:

本试验箱可满足机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料GB/T14522-93人工气候加速试验方法.GB/T2423.24-95模拟地面上的太阳辐射试验方法GB/T18244-2000、GB/T17657-2013、GB/T10485、ASTM、DIN、SAE J2527、GB/T16422.2-2014色漆和清漆人工老化等相关技术指标

二、产品用途：

BN/SN-500型氙灯试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。BN/QN-500型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。

三、技术参数：

1、型     号：XD-500S

2、工作室尺寸： 800×800×800mm

3、温度范围：RT+10℃～70℃可调

黑板温度：50℃～110℃

4.相对湿度： 40%-95%RH

5、温度均匀度：±2℃

6.温度波动度：±0.5℃

7．湿度波动度：±3%

8、试样架转速:5-12r/min(可调)

9、 降雨时间：0～9999分钟可调

10、氙灯灯源：水冷式灯管

11、氙灯数量：1支

12、氙灯功率：6500 W

13、样品架与灯距离：100~200 mm

14、光照周期连续可调，时间：1～9999h、m、s

15、温度控制仪表采用高精度数显微电脑集成控制器；精度：0.1℃(显示范围)；解析度：±0.1℃；

16、感温传感器：PT100铂金电阻测温体；

17、控制方式：热平衡调温调湿方式；

18、温湿度控制采用P . I . D＋S.S.R系统同频道协调控制；

19、设备特点：具有光照、淋雨、温度、湿度、风等气候

20、波长：290~800nm、300nm-400nm、340nm可选择配置

21、氙灯辐射强度：0-1000w/m²(可调)

四、结构与材质

1、 内箱材质：SUB304进口高级不锈钢钢板

2、 外箱材质：进口冷轧板静电喷塑，色调均匀美观大方

3、 加热器：不锈钢鳍片式专用电热管

4、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭和避光

5、采用无反作用门把手，操作更容易

6、机器底部采用高品质PU活动轮.

7、观察窗采用钢化镀膜玻璃

五、送风循环系统

1、专用电机

2、多翼离心式专用风轮

七、工作原理：

主体下部装有氙灯冷却水箱、氙灯冷却水箱盛有供冷却氙灯用的蒸馏水，由泵送入氙灯。冷却系统中设有水压控制器，在确保有冷却水时氙灯才能启动，否则自动切断电源。氙灯便自动熄灭保证氙灯使用寿命。

恢复样架可环绕氙灯作慢速旋转。主体工作室内装有氙灯、氙灯触发器、 喷淋管和样品架，可对试样进行模拟太阳光、淋雨试验。控制柜设有温控仪、淋雨部分各种开关、并在面板上设立相对应的标识。各开关功能为：“样架”为开启减速机驱动样架绕氙灯旋转； “氙灯冷却”为开启氙灯冷却水泵供水；“喷淋”为开启淋雨水泵供水；“连续点灯”为选择连续点灯 “氙灯启动准备”为只有当氙灯有冷却蒸馏水通过时，按该按钮，使氙灯两端加上工作电压，这时再按“氙灯启动”，才能点燃氙灯。在氙灯工作时，如果冷却水失压，则压力控制器就会断开，氙灯自动熄灭，从而保护了氙灯安全点燃。氙灯电路中采用了氙灯触发器，使氙灯容易启动，电路中采取了失压缺相和短路保护装置。

六 、加湿系统

1、 加湿方式：电热蒸气式加湿

2、 加热方式：SSR固态继电器无触点加热

3、 供水方式：泵式供水

4、 湿度传感器：Pt100

5、 温度传感器：Pt100

6、 水位控制：台湾进口液位器

7、 水箱：内置固定式水箱

七、保护系统

1、 超温保护

2、 缺相保护

3、 缺水保护

4、 过载保护

5、 超压保护

八、环境要求：

温度要求在10-28℃

相对湿度不大于85‰RT

空气中无高浓度粉尘及腐蚀性物质

无阳光和其他热源照射或辐射性物质

无强烈震动

设备要水平放置保持稳固

无强气流直接吹到机体上

周围无强烈电磁场影响