名称: 岩石测向约束膨胀仪

其他名称：岩石侧向约束膨胀试验仪

型号：YCY-1

荣计达产品编号：TG64

岩石测向约束膨胀仪概述:

该仪器为千分表数字直读式结构，适用于各类岩石膨胀性试验中的侧向约束情况下，轴向位移变化的试验，配有透水板，千分表等试验装置。

岩石测向约束膨胀仪技术参数:

- 千分表量程：5mm 
2、精度：0.001mm 
3、玻璃槽长*宽：100mm
4、玻璃槽高度：85mm 
5、金属环直径：φ50mm
6、金属环高度：55mm 
7、设计试块尺寸：φ50*20mm 
8、主机外形尺寸：200mm×100mm×195mm

- 岩石测向约束膨胀仪试验步骤:

(1)将试件放入内壁涂有凡士林的金属套环内，在试件上下分别放置薄型滤纸和透水板。

(2)顶部放上固定金属荷载块并安装垂直千分表。金属荷载块的质量应能对试件产生5kPa的持续压力。

(3)读记千分表读数，每10min读记1次，直至3次读数不变

(4)缓慢地向盛水容器内注人洁净水，直至淹没上部透水板。

(5)在第1小时内，每隔l0min测读变形1次，以后每隔1h测读变形1次，直至3次读数差不大于0.001mm为止。浸水后试验时间不得小于48h。

(6)试验过程中，应保持水位不变，水温变化不得大于2℃

(7)试验过程中及试验结束后，应详细描述试件的崩解、掉块、表面泥化或软化等现象。

岩石测向约束膨胀仪侧向约束膨胀率计算:

按下列公式分别计算岩石自由膨胀率、侧向约束膨胀率、膨胀压力

VH=△H/H *100

VD=△D/D *100

VHP=△H1/H *100

PS=F/A

式中：

VH——岩石轴向自由膨胀率(%)

VD——岩石径向自由膨胀率(%)

VHP——岩石侧向约束膨胀率(%)

Ps——岩石膨胀压力(MPa)

△H——试件轴向变形值(mm)

H——试件高度mm

△D——试件径向平均变形值(mm)

D——试件直径或边长(mm)

△H1——有侧向约束试件的轴向变形值(mm)

F——轴向荷载(N)

A——试件截面积(mm2)

岩石轴向自由膨胀率、径向自由膨胀率、侧向约束膨胀率试验结果精确至0.1%,岩石膨胀压力试验结果精确至0.001MPa.

岩石测向约束膨胀仪试验记录:

膨胀性试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件编号、试件描述、试件尺寸、温度、试验时间、轴向变形、径向变形和轴向荷载。

岩石测向约束膨胀仪条文说明:

1.岩石膨胀性试验适用于测定天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀性质，如粘土岩类岩石。