名称: 水泥胶砂搅拌机

其他名称：JJ-5水泥胶砂搅拌机, 胶砂搅拌机,砂浆搅拌机

型号：JJ-5

荣计达产品编号：SN01   2700

水泥胶砂搅拌机是专业用于水泥胶砂搅拌的检测仪器，380V电源，双转双速。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请于我公司客服人员联系。由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

JJ-5水泥胶砂搅拌机是根据中国建材院水泥所的设计制造出来的。是我国执行国际强度试验方法《IS0679—1989(E)》的统一设备。也可代替GB3350·I一82用作GBl77—85水泥胶砂强度试验方法的搅拌机。并可用作美国标准、欧洲标准、日本标准水泥试验的净浆、砂浆搅拌机。是水泥厂、建筑施工单位、有关专业院校及科研单位水泥试验室必备的，不可缺少的设备之一。

JJ-5水泥胶砂搅拌机参数：

1、搅拌叶转数：低速： 自转140± 5r／min公转62± 5r／min 高速：自转285±10r／min公转125±lor／min

2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同IS0679—1989(E)规定。

3、搅拌叶宽度135mm。

4、搅拌叶与搅拌叶轴联接罗纹为M18×1．5。

5、搅拌锅容积5L，壁厚1.5mm。

6、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm。

7、电动机为立式分马力双速电动机，功率为0.55／0.37kw。

8、外形尺寸：长×宽×高为600×320×660(mm)。

9、包装尺寸 760×430×720mm

10、净重70Kg。

JJ-5水泥胶砂搅拌机主要结构及工作原理：

1、  结构：主要有双速电机、加砂箱、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、立柱、支座、外罩、程控器等组成。

2、工作原理

双速电动机(1)通过联轴器(2)将动力传给传动箱(10)内的蜗杆(3)再经蜗轮(6)及一对齿轮(7)和(9)传给主轴(8)并减速。主轴带动偏心座(12)同步旋转，使固定在偏心座(12)上的搅拌叶(16)进行公转。同时搅拌叶通过搅拌叶轴(14)上端的行星齿轮(13)围绕固定的内齿轮(11)完成自转运动。搅拌锅(17)与支座(18)用偏心槽旋转锁紧、砂罐内加砂子后，可在规定时间自动加砂或手动加砂，手柄(20)用于升降和定位搅拌锅位置用。

水泥胶砂搅拌机安装只需将主机放在平整的水泥平台上，并在底面垫上一层厚5~8mm橡胶板。

JJ-5水泥胶砂搅拌机操作与使用

将本机电源插头插入电源插座接通电源，红色指示灯亮表示电源接通，再将程控器插头插入本机程控器插座，程控器数码管显示为0，砂罐(4)内装入1350g标准砂，搅拌锅(17)内装入水225g、水泥450g，将搅拌锅(17)装入支座(18)定位孔中，顺时针转动锅至锁紧，再扳动手柄(22)使搅拌锅(17)向上移动处于搅拌工作定位位置。

JJ-5水泥胶砂搅拌机电器操作分手动和自动两种

1、  自动：将旋钮开关1K拨至自动位置，按下程控器启动按钮，即自动完成一次低速30秒——再低速30秒，同时自动加砂——高速30秒——停90秒——高速60秒——停止转动的工作程序。整个过程240秒±1秒。然后，扳动手柄(20)使搅拌锅(17)向下移，逆时针转搅拌锅(17)至松开位置，取下搅拌锅。

2、手动：将旋钮开关拨至手动位置，本机即转动，根据试验需要，可任意控制低速和高速的转动时间，慢转时控制加砂时间的早、晚、长、短。钮子开关2K控制低速和高速，3K控制加砂和停止加砂。

注意：插座三相电源接线一定要保证叶片公转方向与机体上所标方向一致，否则极易损坏搅拌机构，如方向相反，可将三相电源线中任意二线对调连接即可。

JJ-5水泥胶砂搅拌机调整与保养

1、调整：本机出厂前已将搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙调整到3±1mm范围。

搅拌叶与搅拌锅的工作间隙调整，可松开调节螺母(15)转动搅拌叶使之上下移动，再用检测杆检测正确间隙后，再旋紧调节螺母(15)即可。

2、保养：

(1) 应保持工作场地清洁，每次使用后应彻底清除搅拌叶与搅拌锅内、外残余砂浆，并清扫散落和飞溅机器上的砂浆及脏污物，揩干后，套上护罩，防止灰尘。

(2) 本机无外部加油孔。传动箱内蜗轮付、齿轮付及轴承等运动部件每季加黄油一次，加油时，打开上箱盖，再打开传动箱盖即可，支座与立柱导轨之间，升降机构之间应经常滴入机油润滑，每年保养一次，将本机全部清洗并加注润滑油和润滑脂。

(3) 机器运转时遇有金属撞击噪声，应首先检查搅拌叶与搅拌锅之间的间隙是否正确。

(4) 使用搅拌锅时，要轻拿轻放，不可随意碰撞，以免造成搅拌锅变形。

(5) 应经常检查电气绝缘情况，在温度20℃±5℃相对湿度50%~70%时的冷态绝缘电阻≥5MΩ。