名称: 防水卷材低温柔度仪

其他名称:低温柔度仪,低温柔度试验仪

型号：ZSY-1

荣计达产品编号：FS09

防水卷材低温柔度仪是专业检测仪器，用于防水卷材低温柔度检测，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。防水卷材低温柔度仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，符合国标GB/T328.14-2007《建筑防水卷材试验方法中第14部分.沥青防水卷材低温柔性》，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

ZSY-1防水卷材低温柔度仪技术参数:

电源：  220V

输入功率： 90W

测试速率： 360±40m/min

测试温度： －40℃～100 ℃（任意可调）

试件数量： 5件

试件尺寸： 150×25mm

时间设置： 0－9999分 （可调）

弯曲轴尺寸： φ20 φ30 φ50

ZSY-1防水卷材低温柔度仪准备：

1、将低温制冷仪内清理干净，放入低温柔度试验仪的不锈钢容器，倒入冷冻液6升，把两个低温柔度试验仪棒组件的柔度棒用手把销销住放入冷冻液中。

2、将地温制冷仪前面左下面开关搬向（关）位置，接通电源调节温度控制器设定至-18°C。

3、把低温制冷仪内的传感器放入地温柔度试验仪的不锈钢容器内的冷冻液中，降温至-18°C。

4、准备线手套一副，注意低温质量仪降至-18°C时，所有操作都要戴上手套，不准用手直接接触低温制冷仪内的金属和冷冻液，放置冻伤皮肤，在压下柔度棒时戴上眼镜，反之冷冻液溅入眼内冻伤眼睛。

ZSY-1防水卷材低温柔度仪操作：

1、当低温制冷仪前面左下面温度控制器显示-18°C时，即冷冻液的温度为-18°C即可进行试验。

2、戴上手套打开低温制冷仪上盖，用夹子夹住样品从柔度棒下一侧将样品放入柔度棒和柔度弯曲板之间槽内-18°C冷冻液中，共放入6个样品，盖上低温制冷仪上盖。

3、将低温制冷仪前面左下边的显示计时器调到30m（30分钟），把计时开关搬向（计时）的位置，低温制冷仪进入自动控制程序，先把冷冻液降温至-18°C，到-18°C计时，30分钟到后自动报警。

4、听到自动报警后操作员先将计时开关搬向（关），报警器不再响，戴上线手套，戴上眼镜，打开低温制冷仪上盖。

5、将低温柔度试验仪柔度棒把手销撤出，啊柔度棒提杆销孔。

6、用夹子将试样从低温柔度仪取出，盖上低温制冷仪上盖，准备下次试验用。

ZSY-1防水卷材低温柔度仪维护：

1、低温制冷仪的低温柔度仪可长期保持运行，低温柔度仪可长期放在低温制冷仪内，可随时进行试验。

2、当不锈钢容器内的冷冻液不足时，应及时添加冷冻液。

3、长期不用或改变用途时，将低温柔度试验仪由低温制冷仪取出来，将低温柔度试验仪柔度棒组件用水冲洗干净冷冻液烘干保存，不锈钢容器内的冷冻液妥善安置。

使用环境要求：

1、使用环境温度：15--35℃

2、使用环境湿度：小于80%RH