名称: 水泥抗折抗压一体机

其他名称：水泥抗折抗压试验机

型号：DYE-300S

荣计达产品编号：SYJ05

一、功能介绍

符合GB/T17671标准。用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥，胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。同时可做水泥胶沙强度的抗压、抗折试验，采用双工位的试验空间，电脑操作电脑储存电脑打印等。具有一机两用，节省空间，操作简单等优点。加荷速度0.3--10KN可调。输入不同速度自动按标准计算试验结果。标准速度2.4KN/秒，或5.0KN/秒。具有微机显示计算储存功能打印数据报告。大大降低了故障率。采用进口比例阀，稳定性高，加荷速度平稳。没有手动送油阀回油阀，真正的全自动恒应力压力机。WINDDOWS版操作软件简单易用，十分钟学会。软件免费升级，可随时从网上下载最新版本。

二、技术参数

1 最大抗折：10KN，最大抗压：300KN

2 试验力测量范围：12～300kN(4%-100%FS)

3 试验力示值相对误差：≤示值的±0.5%

4 试验力分辨率：0.1kN

5 加荷速率：0.3KN/S～10KN/S（抗压）50N/s(抗折)

6 加荷速度误差：±5%

7 油泵额定流量：1.52L/min

8 液压泵额定压力：25Mpa

9 承压板尺寸：φ155mm（抗压）80X150mm(抗折)

10 活塞直径φ125mm（抗压）Φ60mm(抗折)

11 活塞行程 ：80mm

12 外形尺寸：1300×500×1400mm

体积/重量：350KG

电压/功率：380V

备    注

1、含触屏电脑一台

2、含抗折夹具一套

3、含抗压夹具一套

4、含无线键盘鼠标一套

5、打印机（选配）

水泥抗折抗压一体机原理

1、液压系统

油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路，流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀，进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀，控制伺服阀的开口和方向，从而控制进入油缸的流量，实现等速试验力的控制。

2、控制系统

系统包括数字伺服阀，高精度传感器，控制器及软件，控制精度高，可靠性好。满足GB、ISO、ASTM等标准对水泥、砂浆、混凝土等材料的试验要求。

系统具有以下功能：

l 具有力闭环控制功能；

l 能实现等载荷速率加载或等应力速率加载；

l 采用微机实现电子测量、自动完成试验；

l 计算机自动计算结果并打印报告。

3安全保护装置

当试验力超过最大试验力的3%时，过载保护，油泵电机停机。