名称: 石膏板楔形棱边深度测定仪

其他名称：石膏板楔形棱边深度测定仪，石膏棱边深度测定仪

型号：XL-10

荣计达产品编号：SJ37

石膏板楔形棱边深度测定仪是专业石膏板检测仪器，用以测量纸面石膏板楔形棱边深度，符合GB/T9775-1999标准规定的纸面石膏板的试验方法。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。石膏板楔形棱边深度测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

石膏板楔形棱边深度测定仪技术参数：

1、测量范围：0-10mm

2、读出精度：0.01mm

3、定位舌与测量点距离：10mm

石膏板楔形棱边深度测定仪调整与操作：

使用前，将仪器放在平板上面，左手适当用力按住仪器，使本体底面与平板紧密接触，定位舌及百分表测量杆手压缩入，然后适当松开螺钉(8)调节百分表上下位置，调整好后随即拧紧螺钉(8)锁紧百分表不再移动。并按百分表清零键，使百分表置零。接下来就可以进行使用测量。在每次使用前都必须将百分表清零(数显百分表使用见其说明书。)

XL-10石膏板楔形棱边深度测定仪在进行测量时手持仪器本体，前端朝向石膏板棱边方向，按在石膏板上，同时慢慢向棱边方向移动，待定位舌伸出以后再将仪器稍稍往后移动，使定位舌紧紧靠棱边边缘，此时即可以从百分表上读出所测楔形棱边深度。在整个过程中，应尽量使仪器本体与石膏板棱边垂直，特别在读数时，否则会引起误差。

XL-10石膏板楔形棱边深度测定仪维护保养：

仪器是精密量具。应经常保持清洁，注意轻拿轻放，使用完毕应用软布擦拭干净。定位舌时间可适当加些润滑油，但不要过多，加润滑油后使定位舌上下活动几次，然后擦去多于润滑油，使活动面上面保留一层油膜即可，仪器平时不应随便拆卸，以免损坏。