名称: 透明度测定仪

其他名称：

型号：TMD-II

荣计达产品编号：TL144

透明度测定仪是专业检测仪器，根据GB1721 《清漆、油及稀释剂外观和透明度测定法》设计制作的。使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。透明度测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

透明度测定仪测试原理：

利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。如果被测溶液是完全透明的，当一束定向入射光I 经过溶液时，能检测到定向透射光IC 的光强度；若溶液存在不同程度的浑浊，当定向入射光I 经过溶液时，必定会产生光的扩散，从而定向透射光IC 的光强减小，因此只要准确测量出定向透射光IC 的光强大小，就能定量反映出溶液的透明度。

透明度测定仪技术参数：

1 光学系统：单光束光路，1200 条/毫米衍射光栅

2  显示：LCD 显示

3  波长范围：340-1000nm 可调

4  光源：钨卤素灯

5  透光率准确度：±1%

6 透光率重复性：±0.5%

7 透光率的测试范围：0.0%～125.0%

8  透光率的稳定性：±0.5%/3min

9 电源：AC 220V ±22V 50Hz±1Hz

10  外形尺寸：475  342 150nm

透明度测定仪安装：

1 仪器工作环境

1.1  仪器的额定电压为220V ±22V， 50Hz±1Hz。供电电压不正常会使仪器无法正常工作。

1.2  仪器应安装在干燥的室内，环境度为5℃～35℃（最佳为15℃～28℃），相对湿度不大于85% （一般控制在45%-65%）。

1.3  仪器应安装在坚固平稳的工作台上，且无强烈的震动或持续震动。

1.4  室内无硫化氢，亚硝酸氟等腐蚀性气体。

1.5  仪器应远离高强度磁场，电场及会产生高频波的设备。

1.6  仪器应避免强风的直接吹袭。

1.7  仪器应避免光的直接照射。

1.8  仪器供电电源应有良好的接地（最好具有独立的地线）。

透明度测定仪仪器安装

1  开箱后检查仪器是否有损坏，并根据装箱单核对附件是否齐全。

2  确认配件无误后，插入电源线并接通电源。

3  检查仪器是否工作正常。

透明度测定仪使用：

1 开机预热；使用前应预热30 分钟。

2 波长调整 ：转动波长旋纽，并观察波长显示窗，调整至需要的测试波长（460 钠米）。

注意事项：转动测试波长校正（透射率100%）后，以稳定5 分钟后进行测试为好（符合行业标准及计量部门检定规程要求）。

3 设置测试模式

按功能健，便可在“透射率”和“吸光率”中切换测试模式。

4 玻璃比色皿的配对性

该仪器所附的玻璃比色皿是经过配对测试的，未经配对处理的比色皿将影响样品的测试精度。用手拿比色皿应握比色皿的磨砂表面，不应该接触比色皿的透光面，即透光面上不能有手印或溶液痕迹，待测溶液中不能有气泡、悬浮物，否则也将影响样品的测试精度。比色皿在使用完毕后应立即洗干净。

5 调零（射率0% ）

在T模式时，将遮光体置入样品架，合上样品室，并拉动样品架拉杆使其进入光路。然后按动“调零”键，显示器上显示“00.0”或 “-00.0”，便完成调T 零，完成调T零后，取出遮光体。

透明度测定仪注意事项：

1. 测试模式应在透光率（T ）模式；

2. 如果未置入遮光体合上样品室，并其进入光路便无法完成调T零；

3. 调T零时不要打开样品室、推拉样品架；

4. 调T零后（未取出遮光体），如切换至吸光率测试模式，显示器上显示为 “.EL”。

5. 如直接在吸光率（A ）模式调T零，则在置入遮光体后不管显示器上是否显示“.EL”,均需按动“调零”键。

6  校正100%  光率

将蒸馏水样品置入样品架，并推拉样品架拉杆其进入光路。然后按动“校正”键，此时屏幕显示“BL”  延时数秒便显示 “100.0”（在透光率模式时）或 “-.000”、“.000”（在吸光率模式时），即自动完成校正。

7 无色液体透明度测试

7.1  按动功能键，切换至“透光率”测试模式。

7.2  调整测试波长（460 纳米）。

7.3  用遮体调零

7.4  用无色液体标准液校正100.00%

7.5  置入待测样品，读取测试数据。

7.4  平行测定两次，如果两次测定结果之差不大于2，取这两次测定结果的平均值

8  有色液体透明度测试

1  按动功能键，切换至“透光率”测试模式。

2  调整测试波长（460 纳米）。

3  用遮体调零

4  用有色液体标准液校正100.00%

5  置入待测样品，读取测试数据。

7  平行测定两次，如果两次测定结果之差不大于2，取这两次测定结果的平均值

透明度测定仪等级判定：

按表2 判断该样品的透明度等级。

| 透明度 | 不带色 | 带色 |
| --- | --- | --- |
| 透明 | 86.0～100.0 | 70.0～100.0 |
| 微浊 | 63.0～85.0 | 31.0～69.0 |
| 浑浊 | ＜60.0 | ＜30.0 |

表2    测量值透射率（%）与透明度等级的对应关系

透明度测定仪仪器日常保养：

该仪器是精密光学仪器，出厂前经过精细的装配和调试，如果能对仪器进行恰当的维护与保养，不仅能保证仪器的可靠性和稳定性，也可以延长仪器的使用寿命。

1  按4.1 为仪器提供一个良好的工作环境。

2  在测试过程中，要注意防止溶液溅入样品架和样品室内，盛有测试溶液的比色皿不宜在样品室内久置。

3  要注意保护比色皿的光学窗（透光面）。除不要擦伤外，主要要防止光学窗被污染，使用完毕后要及时洗，不要残存的样品或洗涤液附在光学窗上，以保持其良好的配对性。

4  每次使用后应检查样品室内是否积存有溢出溶液，经常擦拭样品室，以防废液对部件或光学元件的腐蚀。

5 仪器使用完毕应好防尘罩，可在样品室内放置干燥剂袋防潮，但开机时要取出。

6  仪器液晶显示器和键盘日常使用和储存时应注意防划伤、防水、防尘和防腐蚀。

7  定期进行性能指标检测，发现问题即与当地产品经销商或公司销售部联系。专业维修人员请勿擅自打开机壳进行修理。

8  长期不使用仪器时，尤其要注意环境度、湿度，最好在样品室内放置干燥剂袋并定期更换。