名称: K30平板载荷测定仪

其他名称：平板载荷测定仪

型号：K-30

荣计达产品编号：TG84

K30平板载荷测定仪是专业检测仪器，使用前务必仔细阅读说明书。并由专业实验人员操作，以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请与我公司客服人员联系。 K30平板载荷测定仪由上海荣计达仪器科技有限公司提供，设备质保期一年，一年内产品如有质量问题，供方负责免费维修。如果因操作不当或者人为损坏，我公司亦应提供维修、更换服务，由此产生的费用我公司会酌情收取。

K30平板载荷测定仪适用于粗、细粒土和土填压实后的路基、基等的地基系数的测试，也可以用于计算均匀地基土的变形模量。

技术参数：

1、荷载板直径： 300mm；

2、千斤顶加载能力范围： 0～30T；

3、千斤项行程： 120mm；

4、测桥跨度： 3000mm；

5、手动油泵额定压力： 70Mpa；

6、压力测试范围： 0～40Mpa；

7、位移测试范围： 0～10mm；

K30平板载荷测定仪使用方法：

1、将横梁用支座立柱固定好，以距地面250mm为宜，两个支座要放平，立柱要在同一直线上，横梁在两个支座上的高度要相同。

2、接好油泵，压力表高压油管，千斤顶。

3、再将两根外横梁分别插入内横梁，到位后拧紧旋钮。

4、把整个测桥横梁高度在支座立柱上，以距地面300mm为宜。

5、接好压力表和高压油管

K30平板载荷测定仪操作规程：

1、将载荷板放置在已平整的(最好再铺一层薄薄的细纱)试验点上。

2、将配合试验的载重车开至试验点一定距离的地方，此距离应小于1米，并使载重车后部大梁位于载荷板正上方。

3、将千斤顶放置在载荷板上。

4、安装测桥，使之处于大致以试验点对称的位置。

5、转动千斤顶的升降丝杠，使之与载重车后部大梁接触，高度不够时，试验加长杆。

6、将百分表安装在百分表支架上，并使百分表测杆垂直落至载荷测点上。

K30平板载荷测定仪构成：

由千斤顶 油泵 以及承载板等配件组合而成

K30平板载荷测定仪注意事项：

1.使用平板载荷测定仪时，要认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

2.初次使用平板载荷测定仪人员，必须在熟练人员指导下进行操作，熟练掌握后方可进行独立操作。

3.实验时使用的平板载荷测定仪，要布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

K30平板载荷测定仪构成：

由千斤顶 油泵 以及承载板等配件组合而成

日常维护：

1、压力表应保持清洁，百分表不要随意扯拉或冲击，测杆部分不能粘上灰尘和油污，百分表，压力表不用时，要盖上塑料护盖，置于室内干燥处，以利防裂。防潮。

2、油泵的液压油应定期补充，用10号机油，加油孔的位置在缸体的尾部，储油量为1升。

3、测试前，应将各紧固手轮拧紧，不得松动。

4、测试时，百分表的测杆应垂直于载荷板平面，直径要相同。