名称：水泥砂浆流变仪

型号：LBY-II

一、用途

水泥砂浆流变仪可用于测试水泥浆、砂浆材料的流变性能，施工和易性等的流变仪，可测试最大粒径为3mm左右的细颗粒建筑材料，如腻子、水泥浆、砂浆、细混凝土等的流变性能。

二、特点

2.1、水泥砂浆流变仪具体三种流变曲线测试模式。

2.1.1、静态流变曲线测试模式。

2.1.2、STEP专家动态流变曲线测试模式。

2.1.3、RAMP动态流变曲线测试模式。

2.2软件界面显示：设备状态栏、运行参数、实时曲线、实时数据、试验控制。

2.2.1、设备状态栏显示设备链接状态。

2.2.2、运行参数需有试验扭矩、试验转速、试验温度、试验时间。

2.2.3、实时数据可显示测试运行时间、实时转速、实时温度、实时扭矩、剪切应力、剪切速率。

2.2.4、试验控制区需有上升、下降、停止、启动、清零功能。

2.2.5、实时曲线显示扭矩、转速、温度三种实时曲线。

2.3试验信息界面

2.3.1、静态流变测试模式。可选择试验类型、转子类型、可输入试验名称、试验人员、试验备注。试验转速、测试时间。并可预览运行曲线，确保运行参数准确。

2.3.2、STEP专家动态流变测试模式。可选择试验类型、转子类型、可输入试验名称、试验人员、试验备注。试验转速、测试时间、开始速度、停止速度、采样点数。并可预览运行曲线，确保运行参数准确。

2.3.3、RAMP动态流变曲线测试模式。可选择试验类型、转子类型、可输入试验名称、试验人员、试验备注。试验转速、测试时间。并可预览运行曲线，确保运行参数准确。

- 2.4、试验数据分析。

- 2.4.1、试验数据自动保存Excel格式。

- 2.4.2、数据分析界面可重现试验数据。可获得粘度数据。屈服应力数据。

- 2.4.3、可形成剪切应力/剪切速率曲线。曲线可放大缩小，任意拖动显示XY轴详细数据。

- 2.4.4、可形成扭矩/转速曲线。曲线可放大缩小，任意拖动显示XY轴详细数据。

三、技术参数

3.1、测试样品粒径：≤3mm。

3.2、高精度光编驱动电机，可任意定义转速，确保转速精度；转速范围：0.1-200 rpm。

3.3、角度测量精度：±0.05°。

3.4、扭矩量程：-1000至+1000mN.m，具备最大扭矩系统保护功能。

3.5、扭矩测量分辨率：0.01mN.m。

3.6、采样率：0.005-60秒

3.7、工作电压：AC220V；额定功率：600W；

3.8、主机重量：约35kg；尺寸：350mm*284mm*910mm。

四、设备配置

4.1、标配测试主机1台。

4.2、标配控制笔记本电脑 1台。(内含电源适配线）

4.3、标配高精度扭矩传感器1只。

4.4、标配RJD-406-3S型、RJD-703-2S型标准转子各1只,(内含温度传感器、探头手紧螺丝）

4.5、标配双层样品池1只,(夹层可循环恒温水）

4.6、标配线缆：电源线1件、数据线1件、温度传感器线2件。

4.7、选配恒温水浴

4.8、选配排水管

4.9、选配输水管