产品名称及型号

1.1产品名称	氙灯耐气候老化试验箱

1.2产品型号	XD-500F

1.3数量	1台

1.4重量	350KG

一、概述：

自然界的阳光和湿气对材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。而所造成的损害主要包括褪色、发黄、变色、强度下降、脆化、氧化、亮度下降、龟裂、变模糊及粉化等。对于曝露在直接或透过玻璃窗后的阳光下的产品和材料来说，其受到光破坏影响的风险最大。长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下的材料，同样也会受到光降解的影响。

氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。

氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择，改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内，材料曝露在阳光下所产生的变化。

二、产品特点：

由于本设备在设计上特别强调其实用性和便于控制，因此使得该设备具有容易安装、操作简单，并且基本上不需要日常维护的特点；

设备完全自动化，并能够一天24小时，一周7天地连续工作；

模拟全阳光光谱

氙灯耐气候试验箱通过将材料曝露在紫外线（UV），可见光和红外光下，对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。室内材料的耐光性测试

由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下，放置在零售点、仓库或其他环境下的产品同样会经历明显的光降解作用。氙灯耐气候试验箱可以模拟再现此类商业照明环境中产生的破坏性光，且能以更高强度来加速试验过程。

模拟气候环境

除了进行光降解测试以外，氙灯耐气候试验箱还可以通过增加水喷淋选件成为气候老化试验箱，模拟室外湿气对材料的破坏影响。使用水喷淋功能，大大扩展了设备能模拟的气候环境条件。

相对湿度控制

氙灯耐气候试验箱提供相对湿度控制功能，对于许多对湿度敏感的材料而言，这项功能是很重要的，且许多的测试协议也要求进行湿度控制。

三、适用标准：

本产品严格按GB/T16422.2-99的技术参数设计制造。

四、主要技术参数：

- 工作室尺寸:	 600×750×500（mm）(深×宽×高)，

- 外形尺寸: 1300×1200×1800（mm）(深×宽×高)，

- 样品架托盘: 500*700mm

- 温度范围: RT+10～80℃可调

- 湿度范围: 45～95%R•H可调

- 黑标温度: 63℃、100℃±3℃

- 温度波动度: ±0.5℃

- 温度偏差度: ±2.0℃

- 玻璃窗滤光片: 1片

- 氙灯灯源: 风冷式灯管

- 湿度偏差: ≤±2%

- 氙灯灯管数量: 3支

- 降雨时间: 0～9999min，连续降雨可调

- 降雨周期: 0～240min，间隔(断)降雨可调

- 喷水周期(喷水时间/不喷水时间)：18min/102min或12min/48min

- 淋雨水压: 0.12～0.15Mpa

- 喷水嘴孔径: Ф0.8mm

- 氙灯功率: 1.8 KW/每根

- 加热功率: 3KW

- 加湿功率: 1.5KW

- 样品架与灯距离: 230～280mm

- 波长: 290～800nm

- 光照周期连续可调时间：1～999h、m、s

- 辐照度: 290nm—800nm波长辐照度为200W/㎡-1200 W/㎡可调(选配）

- 控制点波长: 340nm/420nm(用户选择)

- 总功率：12KW

- 以上产品运行技术数据均在室温20±5℃，相对湿度≤85%R.H，工作室空载的条件下测得。

五、箱体结构与简介：

箱体结构

试验箱设计为整体式结构，箱体的上部为试验区、底部为压缩机制冷部分，电器控制柜与在设备的右侧部分。设计合理，经久耐用。设备在符合国家标准的前提下，各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且，该设备具有容易安装、操作简单，基本上不需要日常维护等特点。

设备主要分为主体部分、加温、加湿、制冷除湿部分、显示控制部分、空气调节部分、安全保护措施部分和其它附件部分；

外壳：设备外壳采用优质镀锌板数控机床加工成型，进行喷塑处理，更显光洁、美观；

内胆：内胆为SUS304优质不锈钢板；

样品架：本设备独特的样品架托盘使用非常方便，托盘与水平方向倾斜10度，可放置不同形状大小的平面试件或三度空间样品，例如零件、部件、瓶子和试管等。这种托盘也可用于在高温环境下会流动的材料，曝露在细菌培养皿里的材料以及在屋顶上起防水作用的材料等的测试；

观察窗：箱门合理的位置设置一个观窗窗口，尺寸约300*200mm，采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜，具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点并贴有防护膜，防止光源对眼睛的伤害；

搅拌系统：采用长轴风扇电机，耐高低温之多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环，使实验室内的温湿度均匀并保持稳定；

大门：设备的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。大门内板材料为不锈钢制成，并采用无反作用门把手，操作更容易；

密封条：设备的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

测试孔(选配)：左侧设1个φ50mm的测试孔，可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数需使用方指示)。并配有专用软胶塞及不锈钢盖子。

脚轮：机器底部安装高品质可固定式PU活动轮，可以很方便地将机器移到指定位置，最后将脚轮固定；

控制面板：设备的控制部分设计在设备的右侧，分布有温控仪、控制开关等，操作方便，简单，易于维护。操作非常方便

六、主要功能：

全光谱氙灯；

多种供选择的过滤系统；

光感应探头辐照度控制；

水喷淋功能；

相对湿度控制；

黑板/或试验箱空气温度控制系统；

不规则形状固定架；

价格合理可更换的氙灯管。

模拟全阳光光谱的光源

设备采用全光谱的氙弧灯来模拟阳光中的破坏性光波，包括UV，可见光和红外光。根据所需的效果，氙灯的光通常要经过过滤来产生一个合适的光谱，例如直射的阳光光谱、透过玻璃窗的阳光光谱或UV光谱。每种过滤器会产生不同的光能分布。

灯管的使用寿命取决于所使用的辐照度水平，一般灯管寿命为1800小时。灯管的更换方便快捷。长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。

当你将产品曝露在室外的直接阳光下时，一天当中产品经历最大光强度照射的时间也就是几小时。即使是这样，最严重的曝晒也只发生在夏季中最炎热的几周内。氙灯耐气候试验设备可以加速你的试验过程，因为通过程序控制，设备可以将你的产品每天24小时的曝露在相当于夏季中午阳光的光照环境下。所经受的曝晒在平均光照强度和光照小时/天数方面都大

大高于室外曝晒。因而，可以加速获得试验结果。

光强度的控制

光辐照度是指照射在平面上光能的比率。设备必须能控制光的辐照强度，以达到加速试验和重现试验结果的目的。光辐照度的变化会影响材料质量恶化的速度，而光波波长的变化（例如光谱的能量分布）则同时会对材料降解的速度和类型产生影响。

设备的辐照装有光感应探头，一种高精度的光控系统，它可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出补偿。光感应探头允许在测试过程中选取适当的光辐照度，甚至能选择等同于夏季中午阳光的光辐照度。光感应探头可以在辐照室内连续监测光辐照度，并可通过调节灯管的功率，精确将辐照度保持在工作设定值。由于长时间工作，当辐照度下降到低于设定值时，需要更换一只新的灯管，以保证辐照度的正常。

雨水侵蚀和湿气的影响

由于经常遭到来自雨水的冲刷，木材的涂料层，包括油漆和着色剂，会出现相应的侵蚀现象。这种雨水冲刷动作可将材料表面有防降解作用的涂料层冲刷掉，从而将材料本身直接暴露在UV和水分的破坏性影响性之下。本设备的雨水喷淋功能可以再现这种环境条件，以增强某些涂料气候老化试验的相关性。喷淋循环完全由程序控制，并可以在有光照循环或无光照循环下进行。除了模拟湿气导致的材料降解外，还能有效地模拟温度剧变和雨水侵蚀过程。

喷水循环系统水质采用去离子水（固体含量小于20ppm），具有储水箱水位显示，在工作室顶部安装了两个喷头，喷出的水具有可回收性，喷水压力在0.12～0.15Mpa之间可调。

湿气也是造成部分材料破坏的主要因素，湿气的含量越高越会加速对材料的破坏。湿度可以影响室内外产品的降解，例如各种纺织品。这是因为当材料试图与周边环境之间维持一个湿气平衡的时候，材料本身承受的物理应力增加了。因此，当大气中的湿度范围越大时，材料所承受的整体应力就更大。湿度对材料的耐候性和不褪色性的负面影响已被广泛认同。本设备的潮湿功能可以模拟室内外湿气对材料的影响。

屋顶、汽车部件以及金属建筑物或构件等的外层涂料会遭遇突然的温度变化。例如，炎热的夏天使得材料内部的热量堆积起来，而突然的骤雨又会使热量迅速消散。这种剧烈的温度变化冲击，对许多材料都是一种挑战和考验。通过设备的水喷淋功能可以再现这种环境条件对材料的影响。来自于灯管发射的红外线能重建热量堆积过程，而冷水喷淋则产生温度剧变的效果。在雨水喷淋循环过程中，不控制温度。

温度系统

本设备加热系统采用远红外镍铬合金高速加温电加热器；高温、湿度、光照完全独立系统（互不干扰）；温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。

湿度系统

本设备加湿系统采用外置式锅炉蒸汽式加湿器，具有水位自动补偿、缺水报警系统，远红外不锈钢高速加温电热管，湿度控制均采用P . I . D ＋S . S . R，系统同频道协调控制。

七、控制系统：

主要执行电器

交流接触器： “施耐德”

断路器：“施耐德”

热继电器：“施耐德”

小型继电器：“欧姆龙”

温控器温湿度控制仪表采用（韩国）“奥拓尼克斯”温控仪，控制精度±0.1℃

感温传感器PT100铂金电阻测温体；

控制方式：热平衡调温调湿方式

自动演算：具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定；

温湿度控制：采用P . I . D＋S.S.R系统同频道协调控制；

精度精度：0.1℃(显示范围)； 解析度：±0.1℃；

八、制冷系统

制冷压缩机

设备的制冷系统安装在底部，压缩机采用法国进口泰康牌，全封闭压缩机，单机制冷，

以确保在规定的时间内将温度或湿度降到所要求的数值.

温度控制：温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益；

制冷方式：单机复迭式循环风冷却

制冷剂：R404A、

风冷冷凝器：上海北峰、维护保养更方便。

制冷蒸发器：扬中洛克

系统管路：全系统管路均作通气加压48H捡漏测试

铜管：内螺旋式冷媒铜管

蒸发器：斜率式蒸发器

其它：干燥过滤器、冷媒流量视窗、电磁阀、均采用进口原装件。

九、保护系统

整体设备超温；

整体设备欠相/逆相；

整体设备过载；

制冷机组超压；

整体设备定时；

其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。

十、主机和随机附件及试验软件：

产品合格证	1张

产品使用说明书	1套

电气原理图	1套

仪表使用说明书	1套

保修卡	1份

上位机通讯软件光盘	1套

十一、设备使用条件

电源：AC 380V±10%、50 Hz、三相四线+接地线

环境温度：5～32℃

环境湿度：≤85%R.H

安装布置尺寸A：≥800m；B：≥1500mm；

C：≥800m；D：≥800mm；

E：≥500mm

环境条件：设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。

场地要求：设备应水平放置于通风良好的试验室内，周围应留有充足的空间供操作及维护之用；试验箱附近最好能备有排水地漏。