XP-3318II可燃气氧气检测仪

产品介绍

XP-3318II型可燃气氧气检测仪是在原型号XP-3118新升级替换的一款仪器，可以同时测量可燃气和氧气浓度，接触燃烧式和伽伐尼电池式原理，自动吸引式L，广泛应用于燃气、石油化工、汽车、船舶、钢铁、半导体、土木工程，气罐内、共同沟内、隧道等地下工程现场中作业前的安全确认以及确保作业员安全等。

性能特点

- 检测可燃性气体和氧气，通过报警音和报警灯报警；

- 用于爆炸危险可燃气浓度及氧气浓度的检测；

- 除检测对象外还可切换读取32种气体。第一对象气体为甲烷、异丁烷、丙烷；

- 彩色条形图及数字显示，可轻松读取气体浓度。可切换为趋势图显示；

- 购买时最多可指定5种可燃气作为检测对象，并且能够切换使用（选购）；

- 防水、防尘构造相当于防护等级IP67

- 本质安全防爆结构 ※传感器部采用耐压防爆构造

技术参数

| - 气体取样方式 | - 自动吸引式 |  |
| --- | --- | --- |
| - 检测对象 | - 可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽 | - 氧气 |
| - 检测原理 | - 接触燃烧式 | - 伽伐尼电池式 |
| - 检测范围 | - 0-100%LEL | - 0-25%vol |
| - 检测精度 | - ±5%FS | - ±0.3%vol |
| - 显示分辨率 | - 0.1%LEL | - 0.1%vol |
| - 报警值设定 | - 20%LEL | - 18%vol |
| - 气体报警方式 | - 蜂鸣器响，报警灯（红色）闪烁，LCD 闪烁显示 |  |
| - 错误通知方式 | - 蜂鸣器响，报警灯（黄色）闪烁，LCD 闪烁显示 |  |
| - 使用的电源 | - 4 节 AA 碱性电池或 4节 AA 镍氢充电电池 |  |
| - 工作温度/湿度范围 | - -20 至50℃ 0-95% RH |  |
| - 工作压力范围 | - 大气压（800-1100hPa） |  |
| - 防爆结构 | - 本质安全防爆结构（可燃气体传感器部分为隔爆结构） - 碱性电池规格： Ex ia da IIC T4 Ga - 镍氢充电电池规格： Ex ia da IIC T3 Ga |  |
| - 防护等级 | - IP67 |  |
| - 主要功能 | - 自诊断（传感器异常）、调零、电池电量显示、照明灯功能、峰值保持功能、LCD背光、气体报警时蜂鸣器停止、时间、报警测试、蜂鸣器音量设置、蜂鸣器静音、数据记录 |  |
| - 尺寸 | - 大约 W91 x H164 x D44 毫米 |  |
| - 大量的 | - 约460g（含电池） |  |
| - 标准配件 | - 1m导气管或1m导气管（溶剂规格）、肩带、排水过滤器、滤芯、碱性电池（或镍氢充电电池）、液晶保护膜 |  |
| - 选项 | - 皮套、鳄鱼夹、气体导入管（1、2、3、5、10 m）、日志数据采集软件、通气测试仪、充电器、附件、LCD保护膜 |  |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！