# YL-UL94垂直水平阻燃试验箱

# 垂直水平阻燃试验箱是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况，用模拟技术评定着火危险性，产品的周围着火时，应确保不致引起燃烧蔓延。试验设备适用于电工电子产品家用电器的部件，零件和元件，如：家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。设计为对设备和器具部件材料的可燃性能试验，众多应用于最终用途的测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。自动化程度高，测试数据准确，是我们为高要求用户推出的最新测试仪。

# 技术规格

# 1.1、 箱体尺寸：长1000mmX宽650mmX高1150mm;

# 1.2、 试验箱体 0.5m³，确保试验有充足空气供应；

# 1.3、 箱体烤漆处理；内部黑色漆（标准要求）耐腐蚀；

# 1.4、试验仪由试验部分和控制部分组成采用一体化设计，方便现场安装和调试。

# 1.5、玻璃观测窗，美观大方；便于观测试样燃烧状态；

# 1.6、先进工业外观设计、试验操作考虑人体工学设计，便于触及试样、燃烧器电动设计，易于操作；

# 1.7、夹具为水平燃烧及垂直燃烧一体化设计；操作方便；节省空间；

# 1.8、304不锈钢火焰高度标尺；

# 二、喷灯及气体控制：

# 2.1、燃烧器角度可0、20、45度便捷调节；

# 2.2、 本生灯，筒长100mm±10mm、内径9.5mm±0.3mm；完全符合UL94、GB5169.16水平垂直喷灯要求；

# 2.3、喷灯自身可调节空气进气量；

# 2.4、流量计精确控制燃烧气体流量

# 2.5、U 形管差压计；

# 2.6、精确控制火焰高度20mm±2mm；火焰可调。

# 三、自动控制系统

# 3.1、智能仪表显示时间，计数、燃烧时间、余焰时间、余灼时间等.

# 3.2、脉冲高压电子自动点火。

# 3.3、无需手持秒表计时；试验时间系统自动记录

# 3.4、顶部配备排烟风扇装置，试验结束后排出燃烧所产生的废气；注：客户自配排烟管道及燃气。

# 四、电气说明

# 4.1、 电压220V， 50/60Hz;

# 4.2、 插座配备接地端口；

# 4.3、甲烷或丙烷气体或煤气；客户自备；

# 4.4 时间数字显示，观察记录方便，使用稳定可靠。试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(有条件的情况下建议选气质较好的燃气)。

# 4.5燃烧器内径为￠9.5±0.5mm，长约100mm，有空气调节孔。火焰高度方便调节。

# 4.6火焰施加时间及持燃时间可在0～999.9秒范围内调节。试验过程自动控制。

# 4.7、计时范围：0～999.9s

# 4.8、施燃时间：0～999.9s（可调，可在液晶屏上预设）

# 4.9、延燃时间：0～120.0s（自动计时，手动暂停）

# 4.10、延灼时间：0～120.0s（自动计时，手动暂停）

# 4.11、施燃次数：1～2次（可调，可在液晶屏上预设）

# 4.12、位置调节：样品夹支架可上下，燃烧座可上下左右调节。

# 4.13、火焰校准装置：（选配）

# a.温度测试范围：0～1000℃

# b.火焰温度要求：从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在44秒±2秒 之内

# c.Φ0.5mm(K型)镍铝丝热电偶，对地绝缘

# 4.14箱体容积：0.5立方米