BJ-4崩解时限仪

崩解时限仪是依据2020版《中国药典》对片剂、胶囊剂、及丸剂进行崩解时限检测的药检仪器。

技术指标:

△  温度预制范围：室温～50℃,显示分辨率为0.1℃。

△  温度控制精度：±0.3℃

△  定时预制范围：1min～900min

△  时间控制精度：±0.5min

△  工作噪声：＜60db

△  升降吊篮数量：4套

△  吊篮升降频率：（30～31）次/分

△  吊篮升降距离：（55±1）mm

△  筛网至杯底最小间距：25mm±2mm

△  筛网孔径：标配2mm、（0.425mm、1mm孔径可选定）
△  挡块密度：1.18-1.20g/cm

△  电    源：220V50Hz

△  整机功率：600W

△  外形尺寸：长*宽*高  400mm*320mm*440mm

主要特点:

◎  四篮工作位系统测定崩解时限。

◎  4套吊篮，可分别两套独立进行崩解实验。

◎  电子温度传感器可显示和监控水浴箱内各点及烧杯中的温度。采用高精度数字电子传感器，无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度。

◎  仪器自动控制水浴温度为37.0℃（药典规定），并可随时双向重新设定预置温度。

◎  仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟，也可任意双向重新设定时间。

◎  采用单片机为核心的计算机控制技术，智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数。

◎ 温度及时间显示采用最新的LCD模块。

◎  仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护。