名称：100L高低温恒温恒湿试验箱、恒温恒湿试验箱

型号：GDHS2010 温度范围：-20℃～150℃

型号：GDHS4010温度范围：-40℃～150℃

型号：GDHS7010温度范围：--70℃～150℃

型号：GDHS10010温度范围：-100℃～150℃

一、高低温恒温恒湿试验箱简介

高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱，适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。

二、高低温恒温恒湿试验箱标准：

GB/T2424.1-2015环境试验

GB/T2424.2-2015电工电子环境试验箱：湿热试验导则。

GB/T2424.5-2021环境试验 第3部分

GB/T2424.6-2021环境试验 第3部分

GB/T2424.7-2006电工电子产品环境试验

GB/T2424.27-2013环境试验

GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验试验A:低温

GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GJB150.3-2009 军用设备环境试验方法 高温试验

GJB150.4-2009 军用设备环境试验方法 低温试验

GJB 150.9-2009 军用设备环境试验方法  湿热试验

GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件

三、高低温恒温恒湿试验箱技术参数

1、规格：100L

工作室尺寸：400×500×500mm

外形尺寸：900×1000×1500mm

2、温度范围

温度范围：-20℃～150℃  型号：GDHS2010

温度范围：-40℃～150℃   型号：GDHS4010

温度范围：-70℃～150℃  型号：GDHS7010

温度范围：-100℃～150℃  型号：GDHS10010

温度波动度：≤±0.5℃

温度均匀度：≤2℃

温度偏差：≤±2℃

升温速率：3℃/min、空载，全程平均

降温速率：0.7~1℃/min（+150℃<->-70℃。空载，全程平均

3、湿度参数

湿度范围：20%RH～98%RH

湿度波动度：≤+2%RH/-3%RH

湿度均匀度：≤3%RH

湿度偏差：≤±3%RH

4、控制系统

控制仪表：7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m

传感器：PT100高精度温度传感器

超温保护：韩国/（奥拓尼克斯）

加热系统：独立系统，镍铬合金电加热式加热器

加湿系统：外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器

除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式

供水系统：加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗

制冷系统：全封闭，原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式

5、主机参数

外壳材质：采用优质高硬度冷轧板，厚度：1.2mm（宝钢）

工作室材质：SUS304#拉丝不锈钢，厚度：1.2mm（佛山）

外表面涂层：静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨

隔板材质：SUS304#拉丝不锈钢（佛山）

保温层材质：硅酸铝超细纤维棉（保温厚度：120mm)、导热系数：200℃时是0.045~0.060（W/m.k)

标准配置：附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个

安全保护：漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆

电源电压：AC220V/AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制