KBJ-Ⅲ多功能崩解时限仪

崩解时限仪是根据2020版《中国药典》对片剂、胶囊剂、丸剂及口崩试剂进行崩解时限检测的药检仪器。

技术指标:

△  温度预制范围：室温～50℃，显示分辨率为0.1℃。

△  温度控制精度：±0.3℃

△  定时预制范围：1min～999min

△  时间控制精度：±0.5min

△  工作噪声：＜60db

△  升降吊篮数量：普通崩解吊篮2套，口崩专用吊篮1套

△  吊篮升降频率：（30～31）次/分

△  吊篮升降距离：（55±1）mm 、（10±1）mm

△  筛网孔径：普通吊篮标配2mm、（0.425mm、1mm孔径可选定），口崩吊篮标配710UM。
△  电    源：220V50Hz

△  整机功率：600W

△  外形尺寸：长*宽*高  540mm*320mm*440mm

主要特点:

◎  采用2+1的设计方式，同时可满足2020版药典中口崩试剂的崩解要求，用途更加广泛。

◎  3套吊篮，3路单独运行，可分别控制。

◎  电子温度传感器可显示和监控水浴箱内各点及烧杯中的温度。采用高精度数字电子传感器，无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度。

◎ 仪器自动控制水浴温度为37.0℃（药典规定）。并可双向随时重新设定预置温度。

◎  仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟，也可任意双向重新设定时间。

◎  采用单片机为核心的计算机控制技术，智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数。

◎ 温度及时间显示采用最新的LCD模块。

◎  仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护功能。