JS-Ⅲ型

冻 力 测 试 仪

用户使用手册

目　　录

目　　录…………………………………………………………………………………………１

前　　言…………………………………………………………………………………………３

产品注册………………………………………………………………………………………３

技术服务………………………………………………………………………………………３

安全使用………………………………………………………………………………………３

联系地址………………………………………………………………………………………３

介　　绍…………………………………………………………………………………………４

简　　介………………………………………………………………………………………４

功能说明………………………………………………………………………………………５

技术指标………………………………………………………………………………………７

环境要求………………………………………………………………………………………８

电源要求………………………………………………………………………………………８

安　　装…………………………………………………………………………………………８

检查核对………………………………………………………………………………………８

仪器放置………………………………………………………………………………………８

电源连接………………………………………………………………………………………８

更换打印机纸卷………………………………………………………………………………９

打印机指示灯、按键开关及进纸操作…………………………　…………………………９打印机的自检…………………………………………………………………………………９

调　　校………………………………………………………………………………………１０

水平调校……………………………………………………………………………………１０

冻力值调零…………………………………………………………………………………１０

深度调校……………………………………………………………………………………１０

冻力值调校…………………………………………………………………………………１０

操　　作………………………………………………………………………………………１０

开　　机……………………………………………………………………………………１１

深度预置……………………………………………………………………………………１１

峰值／终值预置……………………………………………………………………………１１

速度预置……………………………………………………………………………………１１

模式预置……………………………………………………………………………………１１

测　　试……………………………………………………………………………………１１

关　　机……………………………………………………………………………………１２

操作示例……………………………………………………………………………………１２

明胶冻力（凝冻强度）测试…………………………………………………………………１２

引用标准……………………………………………………………………………………１２

原　　理……………………………………………………………………………………１３

仪　　器……………………………………………………………………………………１３

测定步骤……………………………………………………………………………………１３

结果表示……………………………………………………………………………………１４

数据处理……………………………………………………………………………………１４

允许误差……………………………………………………………………………………１４

误差分析……………………………………………………………………………………１４

质量标准……………………………………………………………………………………１５

维　　护………………………………………………………………………………………１６

故障排除………………………………………………………………………………………１６

附录——明胶溶液配制表……………………………………………………………………１７

装箱单…………………………………………………………………………………………１８

质量保证书……………………………………………………………………………………１９

用户注册卡……………………………………………………………………………………１９

前　　言

非常感谢您选择了我公司研制生产及销售的ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪！

在使用本产品之前，请您详细阅读本用户手册，以便您能够获得更好的使用体验，提高您的工作效率。

产品注册

在使用本产品之前，请您务必用几分钟的时间填妥随机所附的用户注册卡并邮寄到我公司。这样我公司才可以更有效的为您提供技术支持等服务。

技术服务

作为我公司的用户，在产品质量保证期内使用本产品如果遇到问题，可以电话联系我公司的市场部。为确保该服务可以得到落实，请您务必填妥并寄回用户注册卡。

如果您对本产品有疑问，请您先在本用户手册中查找答案。如果不能满意，请联系产品销售商或我公司的市场部。

安全使用

在安装和使用仪器之前，确信您已经详细阅读了本手册。如果有任何关于使用和手册中的问题，请您与我公司的市场部联系。

●　小心运输，严禁倾斜倒置、冲击碰撞本产品。

●　查看及保护好所有的安全警示标签。

●　严禁使用破损和泄露的产品，严禁使用损坏或磨断的电源线。

●　在进行维护及移动搬运前，请将电源切断。

联系地址

介　　绍

简　　介

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪由箱体、控制系统、传动系统、传感器、柱塞部件、测试圆盘等部件组成，由采用单片微型计算机等组成的精密控制系统对各部件进行集中控制；仪器按ＢＬＯＯＭ方式工作，直接显示ＢＬＯＯＭｇ，柱塞采用英国标准；仪器自动化程度高，控制精度高，灵敏度高，误差小，噪音低，操作方便。

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪箱体由底板、底脚、机箱、前面板、后面板等组成。

前面板包括：

●　深度数码管显示窗

●　预置深度控制键

●　冻力数码管显示窗

●　峰值／终值指示灯

●　预置峰值／终值控制键

●　速度指示灯（五种速度）

●　预置速度控制键

●　模式指示灯（四种模式）

●　预置模式控制键

●　启动控制键

●　复位控制键

●　产品名称

●　生产单位

后侧面板包括：

●　嵌入式微型打印机

●　电源开关

●　交流电源输入插座（含保险管插座）

●　冻力值调零电位器

●　产品铭牌

功能说明

●　液晶屏显示窗

采用高清晰度ＬＣＭ液晶显示屏，用户可根据屏幕提示享受智能化操作。所有信息高度集成于一块显示屏中。

●　预置深度控制键

预置深度控制键△或▽，为预置探头压入明胶深度数值的功能键。按△或▽键时，可以改变预置深度的数值。在时间调校状态中，预置深度键可改变光标处的数值。

●　峰值指示灯

峰值指示灯◎，为显示系统读取冻力值方式的指示灯。峰值指示灯亮时，表示系统读取冻力值测试期间冻力值读数的最大值。

●　终值指示灯

终值指示灯◎，为显示系统读取冻力值方式的指示灯。终值指示灯亮时，表示系统读取柱塞到达预置深度后，返回起点前的最后出现的冻力值读数。

●　预置峰值／终值控制键

预置峰值／终值控制键峰值／终值，为控制系统读取冻力值方式的功能键。按峰值／终值键时，可以循环选择系统以峰值或终值方式读取冻力值。

当选择保持模式时，通常选用终值方式。

●　速度指示灯

速度指示灯◎，为显示系统测试速度的指示灯。共有０．１、０．２、０．５、１．０、２．０五个速度指示灯，速度指示灯亮时，分别表示测试时柱塞线性移动的速度，单位ＭＭ／Ｓ。

●　预置速度控制键

预置速度控制键，为控制系统测试速度的功能键。按预置速度控制键时，可以循环选择系统测试时柱塞线性移动的速度。

●　模式指示灯

模式指示灯◎，为显示系统工作模式的指示灯。共有正常、周期、保持三种模式，分别表示测试时柱塞线性移动的模式。

正常指示灯亮时，表示系统以正常模式工作，即柱塞按预置深度移动到终点后自动返回到起点，完成一个循环。

周期指示灯亮时，表示系统以周期模式工作，即柱塞按预置深度移动到终点后自动返回到起点，然后柱塞自动开始下一个循环直到按下复位键为止，完成多个循环。

保持指示灯亮时，表示系统以保持模式工作，即柱塞按预置深度移动到终点后自动停止，直到按下复位键后返回到起点，完成一个循环。

自动指示灯亮时：表示系统以自动模式工作，即柱塞按预置深度移动到终点后自动返回到起点，然后柱塞自动开始下一个循环，直至循环工作4次后，计算其平均值，蜂鸣器短响机器停止３０Ｓ提供换瓶时间，３０Ｓ后仪器再循环工作4次，计算平均值，蜂鸣器鸣叫。此过程重复四次，再把４次计算的平均值再次平均，得出次批号样品的最终数据。

所有模式指示灯均不亮时，表示进入时间日期调校状态，可在此状态中校准当前日期及时间。

●　预置模式控制键

预置模式控制键◇，为控制系统工作模式的功能键。按◇键时，可以循环选择系统测试时柱塞线性运动的模式。

●　启动/确认控制键

启动控制键启动，为控制系统测试工作状态的功能键。按启动键时，可以启动系统开始测试工作。在时间校准状态中，此键为确认功能键。

●　复位/取消控制键

复位控制键复位，为控制系统测试工作状态的功能键。按复位键时，可以停止系统完成测试工作。在时间校准状态中，此键为退出功能键。

●　打印控制键

打印控制键，为实现多次实验数据打印的功能键。

●　校准/右移控制键

校准控制键，用以对于仪器的基准参数进行校准。在时间调校状态中，此键可使光标向右移动。

●　电源开关

电源开关是控制整个仪器工作的总开关，当电源开关置于Ｉ位置时，电源接通，仪器开始工作；当电源开关置于Ｏ位置时，电源切断，仪器停止工作。

在连接交流电源前请务必确认电源开关处于Ｏ位置！

●　交流电源输入插座

交流电源输入插座通过随机所附的交流电源线与２２０Ｖ交流电源相连，为仪器提供工作电源。

电源保险插座位于交流电源输入插座的下侧，其中有随机配套的一个１Ａ保险管及一个备用保险管，以防止由于意外情况对仪器造成的损坏。

在连接交流电源时，请务必确认交流电源线与交流电源输入插座连接可靠！

在更换保险管时，请您务必核实保险管的规格与型号，以免造成不必要的损失！

●　柱塞部件

柱塞部件由柱塞、连杆、护套等组成，柱塞通过连杆等与传感器相连，护套保护柱塞及连杆，使用时要特别小心，确保柱塞部件上的力不超过１０００ｇ。

●　测试圆盘

测试圆盘由圆盘、升降螺柱、升降柱、支撑柱、锁紧螺柱等组成，测试圆盘用来放置试样，圆盘可以升降，其高度通过升降螺柱及升降柱进行调节，并用仪器前面的锁紧螺柱锁定，测试圆盘的高度应调整为柱塞与试样之间有５～１０ＭＭ的空间。

技术指标

冻力值测试范围：　　５～１０００ｇ

冻力值测试精度：　　±０．５％　±0.１ｇ

：　　８０ＭＭ

：　　１～６０ＭＭ

：　　±０．１ＭＭ

：　　０．１ＭＭ／Ｓ

０．２ＭＭ／Ｓ

０．５ＭＭ／Ｓ

１．０ＭＭ／Ｓ

２．０ＭＭ／Ｓ

的现预选仪采用先进的微型单片机进行控制，省略了　　：　　大于２４小时

：　　２２０Ｖ／５０Ｈｚ／６０Ｗ

：　　２６０×２６０×４５０ＭＭ３

：　　１５ＫＧ

环境要求

使用温度　　＋１８℃～＋２８℃

储藏温度　　－１０℃～＋５０℃

相对湿度　　２０％～８０％

电源要求

电压范围　　２２０Ｖ±１０％ＶＡＣ　５０Ｈｚ

最大功率　　６０Ｗ

使用国标优质单相三孔交流电源插座供电，并保证可靠接地！

安　　装

检查核对

打开包装，取出用户手册、仪器及附件，按照用户手册所附的装箱单仔细核对，并对仪器及附件外观进行检查。如有差错及破损，请立即与我公司市场部联系。

仪器放置

仪器应放置在坚固的水平工作台或桌面上，在仪器与台面之间应放置减震垫。

仪器四周最小应有０．５Ｍ的间隙，以保证有足够的空间通风散热。仪器应定期清洁，以避免过度积尘，影响仪器的正常使用。

仪器最好与制冷机及恒温水箱分别放置在不同的工作台上。

电源连接

将随机所附的交流电源线的一端插在冻力测试仪后面板的交流电源输入插座上，另一端插在供电交流电源插座上。

更换打印机纸卷

本产品打印机选择的是前换纸式热敏打印机。装纸钱，应该仔细观察一下打印纸的绕行方向。因为热敏打印纸只有一面喷涂有感热物质，而另一面是普通白纸。若装反打印纸，感热物质不能喝热敏打印头接触。打印机工作时，则无法打印出所期望的报表。

装纸的一般过程如下：

- 用手指甲扣住打印机前盖板下方边缘并外拉开前盖板。

- 拆开一卷打印纸，将打印纸卷放入纸仓内（打印纸最外一层有黏胶，为避免胶粘住打印头的热敏片，这段打印纸不得留在纸仓内）。合上前盖板并用力向内推，当听到咔嗒声后，仓门便被锁住，装纸操作即告完成。

打印机指示灯、按键开关及进纸操作

该系列热敏型打印机面板上有一个指示灯和两个按键开关。一个按键标有ＳＥＬ，另一个按键标有ＬＦ。

指示灯用于表示打印机的工作状态及是否缺纸；灯亮表示打印机在线，可接受主机发来的数据进行打印。灯灭表示打印机离线，不能接收主机的数据。灯不停闪烁，表示打印机缺纸。

ＳＥＬ键用于控制打印机在线或离线。当打印机在线（灯亮）时，按一下ＳＥＬ键，打印机将进入离线（灯灭）状态。反之亦然。

ＬＦ键用于打印机的走纸操作。当打印机进入离线（灯灭）状态时，按一下ＬＦ键，打印机将不停得向外走纸。再按一下ＬＦ键，打印机则停止走纸。

打印机的自检

在打印机确认有纸的状态下，凡客进行自检打印操作。自检答应分为上电自检打印，及工作中自检打印两种方式。

进入自检打印后，打印机将会自动打印出几行汉字和两个西文字符集中的全部字符及图符。

- 上电自检打印

操作顺序：关闭电源―按住ＬＦ键（或ＳＥＬ键）―接通电源―松开ＬＦ键（或ＳＥＬ键）。此后，打印机便进入自检打印程序。

②　工作中自检打印

操作顺序：按一下ＳＥＬ键，是打印机进入离线状态。稍后，先按住ＬＦ键不放，再按住ＳＥＬ键，在同时放开两个按键，打印机则进入自检打印程序。

调　　校

水平调校

首先将随机所附的水平尺横向放置在仪器的测试圆盘上，调整仪器底板左侧或右侧的底脚，使仪器达到横向水平；然后将水平尺纵向放置在仪器的测试圆盘上，调整仪器底板前侧或后侧的底脚，使仪器达到纵向水平；重复以上步骤，使仪器横向和纵向都达到水平为止。

冻力值调零

首先启动仪器，预热约３０分钟，此时冻力值显示自动为０００.０，若不为零，只需按下复位键，使冻力值显示为０００.０。

深度调校

首先启动仪器，预热约３０分钟后，调整冻力值调零电位器使冻力数码管显示窗显示数值为０００；将测距表（带支架的百分表）放置在仪器的测试圆盘上，使测距表的探头对准柱塞，调整测试圆盘的上下位置使测距表与柱塞的距离适当，调整测距表读数使之指示０ＭＭ；按预置模式控制键◇，选择保持模式；按启动键，系统开始测试，柱塞按预置深度（４ＭＭ）移动到终点后自动停止；观察此时测距表的读数，其读数应在４±０．１ＭＭ范围内。

冻力值调校

首先启动仪器，预热约１０分钟后，首先保证此时冻力值显示为０.０；将２００ｇ的标准砝码悬挂在柱塞部件上，观察此时冻力数码管显示窗显示的数值，其读数应与所用标准砝码的重量数值相符，其差值应在±０.１ｇ范围内。

用户也可手动校准冻力值，将２００ｇ的标准砝码悬挂在柱塞部件上，按下校准控制键使冻力值显示为－２００.０。摘掉标准砝码，按下复位键使冻力值显示为０.０，重复多次，直至放上２００Ｇ标准砝码，冻力值读数应与所用标准砝码的重量数值相符，其差值应在±０.１ｇ范围内。摘掉标准砝码，读数为０.０。至此，冻力值调校完成。

严禁在未挂砝码或砝码重量与要求不一致的情况下进行冻力值校正！

在仪器出厂时，厂家已经进行过冻力值校正，如非必要请勿私自进行校正！

操　　作

开　　机

将仪器的电源开关置于Ｉ位置，电源指示灯亮，仪器启动；预热约３０分钟后，即可正常使用。

深度预置

仪器开机后，系统处于初始状态，系统控制深度数值自动预置为４ＭＭ，深度数码管显示窗显示深度数值为０４（单位ＭＭ）。

如果需要改变预置深度数值，则可以按一下△或▽键，预置深度数值增加或减少１ＭＭ；深度数码管显示窗显示深度数值相应增加或减少１（单位ＭＭ）。

深度预置范围为１～６０ＭＭ。

峰值／终值预置

仪器开机后，系统处于初始状态，系统控制峰值／终值方式自动预置为峰值方式，峰值指示灯亮。

如果需要改变预置峰值／终值方式，则可以按一下峰值／终值键，终值指示灯亮，系统预置为终值方式；再按一下峰值／终值键，峰值指示灯亮，系统预置为峰值方式；此键为循环选择功能键。

速度预置

仪器开机后，系统处于初始状态，系统控制速度数值自动预置为０．５ＭＭ／Ｓ，速度（０．５）指示灯亮。

如果需要改变预置速度数值，则可以按一下◇键，速度预置变为１．０ＭＭ／Ｓ，速度（１．０）指示灯亮；再按一下◇键，速度预置变为２．０ＭＭ／Ｓ，速度（２．０）指示灯亮；再按一下◇键，速度预置变为０．１ＭＭ／Ｓ，速度（０．１）指示灯亮；再按一下◇键，速度预置变为０．２ＭＭ／Ｓ，速度（０．２）指示灯亮；此键为循环选择功能键。

模式预置

仪器开机后，系统处于初始状态，系统控制模式状态自动预置为周期模式，模式（周期）指示灯亮。

如需要改变预置模式状态，则可以按一下模式键，模式预置变为保持模式，模式（保持）指示灯亮；再按一下模式键，模式预置变为正常状态，模式（正常）指示灯亮；再按一下模式键，模式预置变为自动状态，模式（自动）指示灯亮；此键为循环选择功能键。

测　　试

将试样或盛有试样的器皿放置在测试圆盘上，调整测试圆盘高度使试样距离探头１ＣＭ左右；按一下启动键，探头以预置速度向下移动，开始测试；当探头接触到试样后，继续向下移动到达预置深度，这时仪器自动测试反作用力并锁存测试结果，然后探头自动返回到初始位置，此时读取冻力值。

柱塞过载时，探头会自动停止移动以免损坏仪器。

关　　机

将仪器的电源开关置于Ｏ位置，电源指示灯灭，仪器关闭。

操作示例

●　根据标准参数测试

①　开机及预热；

②　冻力值调零；

③　将试样放置在测试圆盘上，并调整测试圆盘高度；

④　按启动键，开始测试；

⑤　读取冻力值。

重复同样的测试请重复②～⑤。

废除测试请按一下复位键，显示结果清零。

●　改变参数测试

①　开机；

②　深度预置；

③　峰值／终止预置；

④　速度预置；

⑤　模式预置；

⑥　按复位键；

⑦　将试样放置在测试圆盘上，并调整测试圆盘高度；

⑧　按启动键，开始测试；

⑨　读取冻力值；

⑩　重复同样的测试请重复⑥～⑨。

废除测试请按一下复位键，显示结果清零。

如需打印，可在复位后，按打印键将测试结果打印出来，以便保存。

明胶冻力（胶冻强度）测试

引用标准

●　ＧＢ６７８３－９４　　　　《国家标准　食品添加剂　明胶》

●　ＧＢ１３７３１－９２　　　《国家标准　药用明胶硬胶囊》

●　ＱＢ／Ｔ　１９９５－９４　《轻工行业标准　工业明胶》

●　ＱＢ／Ｔ　１９９６－９４　《轻工行业标准　骨胶》

●　ＱＢ　１９９７－９４　　　《轻工行业标准　照相明胶》

●　ＱＢ　２３５４－９８　　　《轻工行业标准　药用明胶》

原　　理

在严格规定的条件下，直径为１２．７ＭＭ的圆柱，压入含６．６７％明胶的胶冻表面以下４ＭＭ时，所施加的力为冻力，以Ｂｌｏｏｍｇ为单位。

仪　　器

- 冻力仪

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪。

- 圆柱

直径１２．７００±０．０１３ＭＭ。

- 冻力瓶

容量１５０ＭＬ，内径５９ＭＭ，高度８５ＭＭ。

- 恒温水槽

ＨＷ－Ⅲ型恒温水箱与ＺＬ－Ⅲ型制冷机连机使用，可控制温度１０±０．１℃。

- 水浴

可调节到６５±１℃。

- 三角烧瓶

２５０ＭＬ。

测定步骤

- 冻胶的制备

在三角烧瓶中配制６．６７％胶液１５０ＭＬ，将１２０ＭＬ测定溶液放入冻力瓶内，加盖，在１０±０．１℃低温恒温水槽内冷却１６～１８小时。

# ○　浓度：胶溶液的浓度是含水分１２％的商品胶６．６７ｇ；可参考附录——明胶溶液

# 配制表。也有些厂家采用７．５ｇ明胶加水１０５ｍｌ的方法配制，然后根据商品胶

# 的含水量对冻力值进行换算。

○　水胀：冻胶溶液在２０℃左右时，冷胀２小时。

○　水浴：冻胶溶液置于６５±１℃的水浴中，在１５分钟之内溶成均匀的液体。在溶解

过程中，可偶而转动瓶子，溶解后倒过来数次。

○　室温下放置１５分钟。

○　在１０±０．１℃的恒温水浴下放置１６～１８小时。在冷冻过程中，恒温水箱与制

冷机不能断电停机。

我们推荐每个批号的明胶配制４个胶样；在配制胶液时，可以在４个三角烧杯中分别配制４个胶液，溶解后分别倒在４个冻力瓶中；也可以用一个大烧杯配制了４倍用量的胶液，溶解后分别倒在４个冻力瓶中。后一种方法误差较小。

- 测定胶冻强度

将冻力瓶从恒温水槽中取出，外面擦干，拿掉塞子，迅速放在冻力仪圆台上进行凝冻强度测定。

我们推荐测试时柱塞运行速度为１ｍｍ／Ｓ，每个胶样连续测试４次，４个胶样应在最短的时间内测试完毕。

结果表示

直接从冻力仪上读出实验胶样的凝冻强度，单位以Ｂｌｏｏｍｇ表示。

数据处理

我们推荐测试数据的处理采用统计方法，每个胶样的４个测试数据，有时会有一个数据离散性较大，可将其舍去，然后取平均值；然后将４个胶样的平均值再取平均值，该值既是这个批号明胶的冻力值。

允许误差

二次平行测定值相差不超过１０Ｂｌｏｏｍｇ。

误差分析

冻力不是国家法定计量单位，不具备国家法定计量部门认可的检测方法、校验量具和标准试样；也没有具备稳定持久冻力值的冻胶胶样作为冻力值测试的参考标准。

明胶冻力测试数据误差的产生，与以下因素有关：

●　仪器的工作状态：柱塞运行速度、柱塞压入深度、柱塞运行模式、取样方式、冻胶冷

冻温度及时间等；

●　商品胶含水量；

●　胶液的状态：胶液浓度、称量是否准确、胶粒水胀是否充分、胶粒是否全部溶解、胶

液是否均匀等；

●　冻胶的状态：冻胶面是否水平、冻力杯的内径误差、冻胶高度；

●　环境温湿度与测试时间长短等；

质量标准

| 明 胶 品 种 | 勃氏胶冻强度 ６．６７％ |
| --- | --- |
| 食 用 明 胶 | Ａ 型 | 骨 胶 | Ａ级 | ≥２２０ |
|  |  |  | Ｂ级 | ≥１６０ |
|  |  |  | Ｃ级 | ≥１００ |
|  |  | 皮 胶 | Ａ级 | ≥２４０ |
|  |  |  | Ｂ级 | ≥１８０ |
|  |  |  | Ｃ级 | ≥１００ |
|  | Ｂ 型 | 骨 胶 | Ａ级 | ≥２２０ |
|  |  |  | Ｂ级 | ≥１８０ |
|  |  |  | Ｃ级 | ≥１００ |
|  |  | 皮 胶 | Ａ级 | ≥２００ |
|  |  |  | Ｂ级 | ≥１６０ |
|  |  |  | Ｃ级 | ≥１００ |
| 药 用 明 胶 | 优等品 | ≥２２０ |
|  | 一等品 | ≥２００ |
|  | 合格品 | ≥１７０ |
| 工 业 明 胶 | 特级品 | ≥１３０ |
|  | 一级品 | ≥１１０ |
|  | 二级品 | ≥９０ |
|  | 三级品 | ≥７０ |
|  | 四级品 | ≥５０ |
| 骨 胶 | 特级品 | ≥１６０ |
|  | 一级品 | ≥１４０ |
|  | 二级品 | ≥１２０ |
| 照 相 明 胶 | 惰性胶 | ≥２５０ |
|  | 半惰性胶 | ≥２３０ |
|  | 惰性胶 | ≥２００ |
|  | 活性胶 | ≥２３０ |
|  | 酸法胶 | ≥１８０ |
|  | 去离子胶 | ≥２３０ |
|  | ＰＡ胶 | ≥１５０ |

维　　护

必须定期清洁箱体和部件，不要用钢刷清理，否则会损伤仪器。

每次测试完毕后，必须用柔软的湿布蘸热水，轻轻将柱塞部件及测试圆盘擦拭干净，防止损伤仪器。

故障排除

●　开机不启动

检查电源电压及连线等是否正常，保险管是否完好。安装时请参考仪器产品铭牌标定的额定电压值。

●　柱塞不运动

检查电机及连线等是否正常。

如果以上故障排除措施使用后，仪器仍不能正常工作，不要自行拆卸，请与我公司市场部联系。

附录——明胶溶液配制表

浓度：含水分１２％的商品胶６．６７％　容量：１２０ｍｌ

| 商品胶含水量（％） | 商品胶重量（ｇ） | 蒸馏水重量（ｇ） | 明胶溶液重量（ｇ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 7.044 | 112.956 | 120 |
| 0.50 | 7.079 | 112.921 | 120 |
| 1.00 | 7.115 | 112.885 | 120 |
| 1.50 | 7.151 | 112.849 | 120 |
| 2.00 | 7.187 | 112.813 | 120 |
| 2.50 | 7.224 | 112.776 | 120 |
| 3.00 | 7.261 | 112.739 | 120 |
| 3.50 | 7.299 | 112.701 | 120 |
| 4.00 | 7.337 | 112.663 | 120 |
| 4.50 | 7.375 | 112.625 | 120 |
| 5.00 | 7.414 | 112.586 | 120 |
| 5.50 | 7.453 | 112.547 | 120 |
| 6.00 | 7.493 | 112.507 | 120 |
| 6.50 | 7.533 | 112.467 | 120 |
| 7.00 | 7.574 | 112.426 | 120 |
| 7.50 | 7.615 | 112.385 | 120 |
| 8.00 | 7.656 | 112.344 | 120 |
| 8.50 | 7.698 | 112.302 | 120 |
| 9.00 | 7.740 | 112.260 | 120 |
| 9.50 | 7.783 | 112.217 | 120 |
| 10.00 | 7.826 | 112.174 | 120 |
| 10.50 | 7.870 | 112.130 | 120 |
| 11.00 | 7.914 | 112.086 | 120 |
| 11.50 | 7.959 | 112.041 | 120 |
| 12.00 | 8.004 | 111.996 | 120 |
| 12.50 | 8.050 | 111.950 | 120 |
| 13.00 | 8.096 | 111.904 | 120 |
| 13.50 | 8.143 | 111.857 | 120 |
| 14.00 | 8.190 | 111.810 | 120 |
| 14.50 | 8.238 | 111.762 | 120 |
| 15.00 | 8.286 | 111.714 | 120 |
| 15.50 | 8.336 | 111.664 | 120 |
| 16.00 | 8.385 | 111.615 | 120 |
| 16.50 | 8.435 | 111.565 | 120 |
| 17.00 | 8.486 | 111.514 | 120 |
| 17.50 | 8.538 | 111.462 | 120 |
| 18.00 | 8.590 | 111.410 | 120 |
| 18.50 | 8.642 | 111.358 | 120 |
| 19.00 | 8.696 | 111.304 | 120 |
| 19.50 | 8.750 | 111.250 | 120 |
| 20.00 | 8.804 | 111.196 | 120 |

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪装箱单

标准的ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪包装包括：

●　ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪—————————————————————————１台

●　２２０Ｖ交流电源线——————————————————————————１条

●　ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册—————————————————————１本

●　热敏打印纸——————————————————————————————１卷

●　质量保证书——————————————————————————————１份

●　用户注册卡——————————————————————————————１份

●　产品合格证——————————————————————————————１份

质量保证书

●　质量保证范围为ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪。

●　质量保证期从用户购买产品之日开始，为期一年（以购货发票日期为准）。

●　质量保证书在用户填妥用户注册卡并邮寄到我公司，始为有效。

●　在质量保证期内，仪器在正常使用时发生故障，凭本质量保证书由我公司负责提供免

费维修服务，但因水灾、火灾、地震或其它灾害而导致的损坏，不在此保修范围内。

●　在质量保证期内，如有下列情况之一者，我公司将视情况收取材料费和维修费。

●　未出示本质量保证书，或与本质量保证书不符或有虚伪记载及涂改时；

●　未依据用户手册上所指示的工作环境使用所致的损坏；

●　未经我公司同意，擅自拆卸、安装、填附、扩充、移动或修改所致的损坏；

●　未经我公司同意，非我公司技术人员维修所致的损坏。

●　因过载或碰撞造成的传感器故障。

●　本质量保证书遗失无从补发，请妥为保存。

●　本质量保证书仅适用于中国大陆地区。

注意事项

●　正确的使用方法与妥善的保养，有助于延长仪器的使用寿命，敬请依用户手册的说明

使用。

●　工作环境的电源电压不稳定时，请安装稳压器；请特别注意用户手册中有关电源、温

度、湿度的规定并妥善维护仪器；供电电源应可靠接地。

●　仪器及环境应时常保持清洁。请勿任意拆下机件或移动仪器内部元件。

●　如果仪器有不正常的情况发生，请勿继续使用，尽快通知经销商或我公司，告知仪器

型号、出厂编号及故障现象。

用户注册卡

用户名称

用户地址

邮政编码　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮件

电　　话　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真

产品名称

产品型号　　　　　　　　　　　　　　　　产品编号

用户盖章

# Text boxes

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　１９

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３

ＪＳ－Ⅲ型冻力测试仪用户手册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６