名称: 甲醛释放量气候箱

其他名称：1立方米甲醛释放量气候箱   150000元     沥青分类

型号：JQ-III

1立方米甲醛试验箱 甲醛释放量检测气候箱  气体检测试验箱

甲醛释放量测试仪 甲醛恒温恒湿预处理箱  环境测试舱  甲醛释放量环境测试舱

一、设备用途：

该设备采用电子流量计、触摸屏控制。主要用于木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料等消费品中游离态甲醛的测定。

二、操作规程：

◆将已知表面积的试件，放入温度、湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的测试箱内。甲醛从试件中释放出来，与箱内空气混合，定期抽取箱内空气，从箱中抽取空气通过盛有水的洗气瓶测定水中吸收的甲醛浓度。测试箱中空气的甲醛浓度由洗气瓶中的甲醛浓度和抽出的空气体积计算，用毫克每立方米（mg/m³）表示。取样是周期性的，直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。

◆将人造板放在甲醛气候箱里进行试样预处理步骤，甲醛预处理步骤是15天，预处理后，把试样拿出来，进行封边处理，再放入气候箱里，一天继续维持运行。二天到第五天进行取样，每天取两次样分析得出数据，中间间隔三小时以上，得到四次数据后，进行计算，如果得出释放量就停止使用，如果不行，第六天及以后每天取一次样进行分析。长到28天。

三、环境仓设计参考标准：

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）；

《甲醛释放量检测用1m³ 气候箱》(LYT 1612-2004)

《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》ASTM D 6007；

《人造板甲醛释放量测量环境箱法》EN 717-1；

《人造板及饰面人造板理化性能测试方法》（GB/T17657-2013）；

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）；

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》（GB18587—2001）；

《甲醛释放量检测用1M³气候箱》（LY/T1980一2011）；

《1M³气候箱法测定板材甲醛释放量》（ISO 12460-1.2007）；

四、性能特点：

●换热器工艺：换热效率高，温度梯度小；

●冷热对抗调温水箱：温度控制稳定；

●进口湿度温湿度传感器：传感器精度较高、性能稳定；

●制冷机：进口冷冻机，运行稳定、使用寿命长；

●保护装置：气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警；

●保护措施；压缩机亦有过热、过流、超压保护措施，整机运行安全可靠；

●不锈钢内箱体：恒温箱体内腔采用镜面不锈钢，表面光滑不结露，不吸附甲醛，保证检测精度；

●恒温箱体保温材料采用植物纤维不挥发甲醛。箱内装有强制空气循环装置（形成循环空气流），以确保箱内温湿度均衡一致。

五、技术参数：

1.工作环境温度：15℃～30℃ 工作环境湿度：≤90％RH

2.温度可调范围：10℃～40℃，控温精度±0.1℃，波动率≤±0.5℃，均匀度≤±0.5℃

3.湿度可调范围：30％～80％，控湿精度±2% RH ,波动率≤±3% RH，均匀度≤±5% RH

4.空气交换率：1m³/h，±5%  压力：10±5Pa

5.空气流速：0.1m/s～0.3m/s(连续可调)，精度≤0.05m/s

6.气密性：舱门具有自密性。密闭性能满足：

① 在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率少于10-3*1M³/min；

② 进出口气体流量差小于1%。

7.内箱材质:304镜面不锈钢板无缝焊接，焊接处及周围抛光、无变形，内壁平整光滑，色泽均匀，无露底、起层、鼓泡、划痕。

8.外箱材质：彩钢板静电喷涂，涂镀层平整光滑，色泽均匀，无露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷，舱体及门有效热绝缘，采用植物纤维保温，保温层厚度不小于50mm，导热系数不大于0.01W/（m·K），内壁板之间的搭接处采用无缝焊接。

9.空气交换装置：舱体内部安装能够连续控制换气率装置（干空气流量计，或其它电子空气流动计量装置）。空气进口与出口应在不同的内壁上，并处于不同的高度，保障补充到舱内的空气流量满足相应标准要求。

10.空气循环（混合）装置：舱内安装风扇，用于加强舱内空气混合；试件表面附近的空气流速在0.1m/s至0.3m/s之间（可调）

11.外形尺寸：1480×1140×1700mm

设备清单

| 1 | 温湿度传感器 | （北京昆仑海岸） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 压缩机 | （丹麦丹佛斯） |
| 3 | 水泵 | （德国威乐） |
| 4 | 加热管 | （中国鹏达） |
| 5 | 触摸屏 | （中国昆仑） |
| 6 | 接触器 | (法国施耐德) |
| 7 | 继电器 | (日本欧姆龙) |
| 8 | 试验箱内胆 | 304镜面不锈钢 |
| 9 | 热继电器 | （法国施耐德） |
| 10 | 接线端子 | (法国施耐德) |
| 11 | 冷凝器 | (台湾永强) |
| 12 | 环保型制冷剂 | (美国杜邦) |
| 13 | 过滤器 | (丹麦丹佛斯) |
| 14 | 电磁阀 | (丹麦丹佛斯) |
| 15 | 膨胀阀 | （丹麦丹佛斯） |
| 16 | 压力控制器 | (丹麦丹佛斯) |
| 17 | 板式换热器 | （丹麦丹佛斯） |
| 18 | 大气采样器 | （盐城天美仪表） |

装箱单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量气候箱 | 1 | 台 |  |
| 2 | 大气采样器 | 1 | 套 |  |
| 3 | 洗气瓶 | 2 | 个 |  |
| 4 | 干燥器瓶（未装干燥剂） | 1 | 个 |  |
| 5 | 硅胶管 | 1 | 米 |  |
| 6 | 支架 | 1 | 套 |  |
| 7 | 试样架子 | 1 | 个 |  |
| 8 | 说明书 | 1 | 本 |  |
| 9 | 合格证 | 1 | 张 |  |
| 10 | 熔断器 | 1 | 个 | 备用 |