名称：HAST高压加速老化试验箱

其他名称:

HAST试验箱

HAST高温老化试验箱

高压加速老化试验箱

高温高压加速老化试验箱

高温高压湿热试验箱

HAST非饱和湿热试验箱

HAST高压蒸汽湿热试验箱

烧结钕铁硼HAST高压蒸汽湿热试验箱

hast老化试验箱

hast加速老化试验箱

hast高压加速试验箱

高压加速寿命试验箱hast

hast加速寿命试验箱

hast高压老化试验箱

型号：HAST-400

一、产品用途：

HAST高压加速老化试验箱主要用于模拟材料在高温、高压、高湿环境下性能运行可靠性的专用试验箱，老化箱内胆采用圆弧设计,复合国家安全容器标准,适用于国防材料、航天材料、电子零配件、半导体、线路板等行业。

二、执行试标准：

GB/T2423.40-1997电工电子产品环境试验第2部分：试验方法Cx：不饱和高压蒸汽的恒定湿热

IEC60068-2-66-1994环境试验.第2-66部分：试验方法.试验Cx：稳态湿热

JESD22-A100循环的温度和湿度偏移寿命

JESD22-A101稳态温度，湿度/偏压，寿命试验（温湿度偏压寿命）

JESD22-A102高压蒸煮试验（加速抗湿性渗透）

JESD22-A108温度、偏置电压和工作寿命

JESD22-A110 HAST高加速温湿度应力试验

JESD22-A118温湿度无偏压高加速应力实验UHAST（无偏置电压未饱和高压蒸汽）

三、主要参数：

| 箱内尺寸（mm） | Φ350×480 | φ400×550 | Φ500×650 | Φ800×1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸（mm） | 720×920×1600 | 700x1000x1710 | 850x1150x1760 | 1100x1750x1960 |
| 温度范围 | 100℃～145℃（饱和蒸气温度） |  |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |
| 温度均匀度 | 2℃ |  |  |  |
| 湿度范围 | 80%R.H～100%R.H |  |  |  |
| 湿度波动度 | ±1.5%R.H |  |  |  |
| 湿度均匀度 | 3.0%R.H |  |  |  |
| 压力范围 | 0.2～3kg/cm² (0.05～0.294MPa) |  |  |  |
| 升温时间 | 由常温升至145°C约:40分钟 |  |  |  |
| 控制器 | 7寸彩色触摸屏智能模糊控制器操作系统 |  |  |  |
| 内箱材料 | SUS304不锈钢板:内胆整体全满焊焊接而成 |  |  |  |
| 外箱材料 | 优质防腐电解板，表面静电粉体烤漆，颜色为科明标准色 |  |  |  |
| 保温层 | 超细玻璃棉保温层，阻燃等级A1 |  |  |  |
| 噪音 | ≤60分贝(dB) (噪音检测装置距离设备大门1m处测量) |  |  |  |

四、产品特点：

外箱材料：优质防腐电解板，表面静电粉体烤漆，颜色为荣计达标准色

内箱材料：SUS304不锈钢板:内胆整体全满焊焊接而成

保温层：超细玻璃棉保温层，阻燃等级A1

控制器：7寸彩色触摸屏智能模糊控制器操作系统

噪音：≤60分贝(dB) (噪音检测装置距离设备大门1m处测量)

圆型不锈钢内箱结构，可防止试验中结露滴水，符合工业安全容器标准。

压力调节门锁，密封性好。

精密结构设计，耗水量少，每次加水可连续200小时。

安全门设计，不关门无法试验。

超压保护：超压自动排气泄压。

超温保护：温度过高时，指示灯蜂鸣报警，并停止试验。