JP-160

开 放 式炼  胶  机

使

用

说

明

书

扬州市俊平试验机械有限公司

- 用途

本机专供橡胶行业、塑料制品炼胶配料实验用机，它具有重量轻、体积小、结构简单、操作方便、耗电量小、使用维修方便等特点。（客户需要电加热）

- 主要技术参数

1、锟筒直径  （辊筒材料为合金钢浇注成型表面磨削电镀 处理可达到高强的硬度，不变形不磨损）                   Ф160mm

2、锟筒工作面长度                320mm

3、锟筒间调节距离                0-5mm

4、锟筒速比                      1：1.35

5、后锟速度                      9.80米/分

6、前锟速度                      8.03米/分

7、一次装料                      1-2Kg

8、减速机型号                    BWO220-23-5.5Kw

9、外形尺寸（长X宽X高）        1350X770X1350mm

10、整机重量                     约1T

三、  主要结构

本机主要由传动装置、工作主机部分、锟距调节装置、紧急刹车等组成。电动机直接连接减速机，减速机输出轴的小链轮带动后锟颈上的大链轮，再有后锟筒另一端的速比齿轮带动前锟筒上的速比齿轮，使前后锟筒按相反方向回转。

为了保证操作安全，本机装备紧急拉杠，采用反接制动方式制动，安全可靠。（机器的前后还装有膝盖安全制动按钮，遇到情况可用膝盖顶机器上的安全档板机器就可停机）

- 安装和试车

  - 安装时应对箱体上平面纵横对角线用水平仪校正，按用户具体情况连接管路和电气线路。

  - 检查减速剂防护罩是否松动，各润滑点是否已加入润滑剂，初次试车，锟筒轴承应加入机油润滑，等重负荷试车正常，再改用润滑脂。

  - 温度设定可按面板操作，设定所需要的温度

- 维护和保养

- 机器使用寿命和日常维护具有很大关系，尤其是润滑更为重要，本机润滑点参阅表一。

- 必须做好日常维修工作，对汉族要部件，如减速机、驱动链轮、速比齿轮、锟筒轴承等要定期检查，根据磨损情况及时更换，或翻身使用。

- 装料切不可过量，如过量运转，必然造成各机械结构超负荷，其结果会损坏机件，甚至是主要部件。

表一

| 润滑部位 | 润滑方式 | 润滑油牌号 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锟筒轴承 | 旋盖式干油杯 | GB491-65钙基润滑脂 | 四小时一次 |
| 大小链轮 | 油浸式 | SY1103-77齿轮油冬用HL-20夏用HL-30 | 六个月换一次 |
| 前后速比齿轮 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 减速机 |  | 40号机械油 | 第一次加油运转100小时后更换并清洗内部，以后半年更换一次 |