WVTR-C1水蒸气透过率测试系统采用重量法水蒸气透过的测试原理，参照ASTME96，GB/T 1037标准设计制造，为低、中、高水蒸气阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测试验。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学等领域的薄膜、片材、纸张、织物、无纺布及相关材料的水蒸气透过性能测试。

### 一、基本信息

| 品名 | 水蒸气透过率测试系统 | 型号 | WVTR-C1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 泉科瑞达 | 产地 | 山东.济南 |

### 关于型号说明：6工位对应型号WVTR-C1, 9工位对应型号WVTR-C2, 12工位对应型号WVTR-C3

### 二、基本应用功能

1、基础应用：

各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试；

PVC片、PVDC片、金属箔片、橡胶片等片状材料的水蒸气透过率测试。

2、扩展应用

烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试；

纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试；

土工布、毛毡、保温毡、厚片状防水保温建材等的水蒸气透过性能测试。

### 三、测试原理

在预先处理好的透湿杯中放置水或者干燥剂，然后将预先处理好的试样夹紧在测试杯上，将透湿杯置于试验舱当中。设定试验所需要的温度、湿度，并通过气流吹扫在内部实现均温均湿。水蒸气通过试样进入干燥一侧，通过测定透湿杯重量随时间的变化量，计算试样水蒸气透过量。

### 四 、产品特征

搭载10寸控摸工控机，显示实时数据及曲线（有台式机电脑方案可选）

支持主机、卫星机联用（可拓展至9台），可拓至60工位同时试验

进口品牌四角平衡超高精度称重传感系统，多通道信号采信芯片，称量透湿杯自动零点校准

超高重量值分辩率，超低基准零点，零点飘动小

优秀的流体学和热力学设计，使测试腔内空间温、湿均匀度测控水平处于业界头部梯队水平

6工位测试（6杯同时测试，可支持订制9或12个工位）

支持增重法和减重法测试模式（标配减重法，可选配增、减重双法）

上盖可手动翻盖，也可一键智能自动翻盖

标准膜与砝码双重校验模式可选

菜单式界面，各项试验功能独立菜单式操作，参数设置与试验操作方便

开机密码登陆，防止非相关人员随意开机，四级权限管理

支持试验数据多种格式文件导出及文件验证

专业GMP计算机通信软件可选实现数据溯源、多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能

### 五、技术参数

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 试验工位 | 标配6工位（9工位，12工位可订制） |
| 测试范围 | 0.1～10,000 g/m2·24h（减重法） 0.1～2,500 g/m2·24h（增重法） |
| 测试精度 | 0.01 g/m2·24h |
| 系统分辨率 | 0.001 g （非标可定制） |
| 控温范围 | 15℃～55℃（常规） |
| 试样数量 | 6件（标配，9或12件可订制） |
| 控湿范围 | 减重法：90%RH～70%RH（指膜两侧相对湿度，试验腔对应湿度10%RH-30%RH）-标配 增重法：10%RH~98%RH (详见注1，可选增、减重双法) |
| 控湿精度 | ±1%RH |
| 试样厚度 | ≤3 mm （其他厚度可定制） |
| 测试面积 | 33 cm2 |
| 试样尺寸 | Φ74 mm |
| 气源 | 空气 |
| 气源压力 | 0.6 MPa |
| 接口尺寸 | Φ6 mm 聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 680 mm (L) × 600 mm (W) × 600 mm (H) |
| 电源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
| 净重 | 92 kg |

注1：指膜两侧相对湿度，试验腔对应湿度如下

温度15℃-40℃ 湿度10%RH-98%RH

温度45℃ 湿度10%RH-90%RH

温度50℃ 湿度10%RH-80%RH

温度55℃ 湿度10%RH-70%RH

六、参考标准

GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003

注：部分标准需要订制专用方法或透湿杯。

### 七、配置

标准配置：主机（配有触摸工控机）、透湿杯、气体干燥装置、湿度发生装置、校验砝码、通信电缆、专业软件、圆形取样器、供气阀门管件（内置）。

选购件：联机卫星机、标准膜（中检院标准膜代购）、空压机、干燥剂、增减重双法一体机、其它订制。

泉科瑞达仪器致力于产品性能和功能的创新及改进，产品技术规格、外观、界面亦会相应更改。上述情况恕不另行通知，您可登陆www.qktester.com获取最新信息，本公司保留修改权与最终解释权。