粉末电阻率试验仪

FTDZ-I系列

（适用于各种粉末颗粒电阻率测试）

技

术

方

案

书

联 系 人：

联系方式：

邮    箱：

北京中科微纳精密仪器有限公司

Beijing ZKWN Instruments Co., Ltd

中科微纳-石墨、炭素、电池材料检测目录

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 测试指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉体松装密度仪 | ZKMD-16913 | 松装密度 |  |
| 2 | 粉体综合物性测定仪 | FTZH-I | 休止角/安息角等 |  |
| 3 | 粉末振实密度仪 | ZS703 | 振实密度 |  |
| 4 | 粉末压实密度仪 | FTYS-10KN | 压实密度/5T/10T | 压力可选 |
| 5 | 粉末电阻率测试仪 | FTDZ- | 负极/石墨/煅后焦等电阻率 |  |
| 6 | 粉末四探针电阻率测试仪 | FTDZS-I | 压实密度/电阻率 |  |
| 7 | 粉体颗粒影像分析仪 | ZKFT-1600 | 颗粒影像分析 |  |
| 8 | 全自动真密度测试仪 | ZKZMD-10 | 真密度 |  |
| 9 | 比表面积测定仪-静态法 | BETA202A | 比表面积 |  |
| 10 | 比表面积测定仪-动态法 | BETA202B | 比表面积 |  |
| 11 | 石墨电极电阻率测定仪 | ZKTDJ-I | 石墨电极 |  |
| 12 | 石墨棒材电阻率测定仪 | ZKTDB-I | 小棒材电阻率 | 2组探针 |
| 13 | 室温炭块电阻率测定仪 | GEST-210 | 带压力电阻率测试 | 四组探针 |
| 14 | 粉尘层电阻率测定仪 | GEST-126T | 粉尘层电阻率 |  |
| 15 | 炭纸双极板电阻率测定仪 | GEST-20042 | 炭纸电阻特性 |  |
| 16 | 碳材料膨胀系数测定仪 | ZKTKP-700 | 膨胀系数 |  |
| 17 | 炭块空气透过率测试仪 | ZKTT-I | 渗透率 |  |
| 18 | 铝用炭素材料空气反应性测定仪 | ZKTKK-700 | 空气反应 |  |
| 19 | 炭块二氧化碳反应性测定仪 | ZKEY-I | 二氧化碳反应 |  |
| 20 | 颠转仪 | ZKDZY-I | 搅拌 |  |
| 21 | 炭块抗折抗压强度试验机 | ZKTKY-100KN | 抗压 |  |
| 22 | 极片电阻测定仪 | ZKJPD-I | 极片电阻 |  |
| 23 | 浆料电阻测定仪 | ZKJLD-I | 浆料稳定性 |  |

粉末电阻率测定仪

FTDZ-I

参考标准：

GBT 24521-2018 炭素原料和焦炭电阻率测定方法

产品用途：

本仪器用于炭素原料和焦炭粉末电阻率的测定

主要适用于煅后无烟煤、石墨、炭黑、焙烧碎、煅后石油焦、石墨化焦、针状焦等炭素生产用原料及焦炭粉末电阻率的测定

一、产品概述：

本仪器按照标准要求进行研发，主要工作原理是：用一定粒度的干燥试样，称重后倒入粉末料筒内，对粉末施加3.9MPA的压力，等压力稳定后，对粉末加载电流并测量电极两端电压，计算测出粉末电阻，并计算得到电阻率。

本仪器通过10寸触摸屏操作，西门子PLC控制，智能加载并保持恒压，压力和速度可调，真正实现了测试的智能化和自动化，无需人工干预，试验过程自动完成，试验完毕后自动回归到初始位，可对试验数据进行打印。

本仪器测量精度高，重复性误差小，试验过程自动化完成，设置页面合理，操作简单，操作人员无需通过专业技能培训即可操作，真正实现了一键式自动化测试。

本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点，完全符合国际和国家标准的要求。

本仪器结构组成以下部分组成：

1、力值加载系统：由伺服电机为动力源进行加载，精确控制压力，无噪音，连续加载

2、电阻测量系统：电阻测量范围宽，满足多种测试量程的需求

3、系统控制采集：10寸触摸屏进行控制操作，页面实时显示测试数据，并可以打印测试数据

4、专用测量电极：φ16.0mm/30.0mm

二、优势特点：

1、10寸触摸屏显示，支持远程升级

2、同时支持φ16.0mm/30.0mm两种电极

3、测试过程实时显示压力、压强、压缩厚度、密度、电压、电阻、电流、电阻率、电导率

4、电阻率显示单位及电导率多种单位可选

5、可对单点测试的试验结果进行打印

6、多种测试模式：恒压力、恒压强、梯度压力、梯度压强、压缩比

7、梯度多点测试结果，能够自动统计各梯度之间的电阻差值，并自动计算百分比

8、可以梯度模式测试的结果进行在线查看及数据导出

9、测试过程全自动化，试验完成后自动复位

测量模式：

| 模式选择 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 恒压力测试 | 在设定的恒定压力下测试，测试时间可设定 | 标准测试模式 |
| 恒压强测试 | 在设定的恒定压强下测试，测试时间可设定 |  |
| 梯度压力测试 | 按照设定的步进压力进行测试，梯度保持时间可设定 | 拓展延伸测试模式 |
| 梯度压强测试 | 按照设定的步进压强进行测试，梯度保持时间可设定 |  |
| 压缩厚度测试 | 按压缩比的位移量进行测试，测试时间可设定 |  |

三、技术指标：

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验量程 | 0-5KN（3.9MPA/3.0MPA） |  |
| 2 | 力值精度 | FS*0.5% |  |
| 3 | 加载方式 | 伺服电机-电动加载 |  |
| 4 | 测量模式 | 恒压力/恒压强/梯度压力/梯度压强/压缩厚度 |  |
| 5 | 显示数据 | 力值/压强/密度/厚度/电压/电流/电阻/电阻率/电导率 |  |
| 6 | 数据打印 | 带微型打印机，可打印数据 |  |
| 7 | 数据导出 | 可导出数据电子版 |  |
| 8 | 操控方式 | 10寸触控显示屏 |  |
| 9 | 负载设定 | 压力/压强可设定 |  |
| 10 | 试验速度 | 试验速度可设定 |  |
| 11 | 保持时间 | 可设定 |  |
| 12 | 零点校准 | 自动进行零点校准 |  |
| 13 | 自动复位 | 试验完成后自动复原到初始位 |  |
| 14 | 高度精度 | ±1μm |  |
| 15 | 手动上升下降 | 可以手动上升和下降，速度可设定 |  |
| 16 | 测量电极 | φ16.0mm（适用于粒度范围0.315mm-0.5mm） | 选配 |
| 17 | 两探针电极 | φ30.0mm（适用于粒度范围0.5mm-1.0mm） | 选配 |
| 18 | 设备供电 | 220V/50HZ |  |
| 19 | 设备功率 | 1kW |  |
| 20 | 设备尺寸 | 长宽高=550*450*960（mm） |  |
| 21 | 设备重量 | 约75kG |  |
| 22 | 放置方式 | 台式-桌面放置 |  |

电阻测量系统-技术参数

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒流源 | 10μA, 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 0.5A,1A, 10A |  |
| 2 | 恒流源精度 | ±0.5% |  |
| 3 | 电压量程 | 2 mV、20 mV、200 mV、2V |  |
| 4 | 电压精度 | ±0.1% |  |
| 5 | 测量范围 | 10-6---105Ω |  |
| 6 | 分辨率 | 10-8Ω |  |
| 7 | 测量精度 | ±0.5% |  |
| 8 | 显示方式 | 7寸触摸屏 |  |
| 9 | 数据打印 | 微型打印机 |  |

四、软件系统截图

粉末电阻率截图-两探针法

测试电极

测试模式选择-部分截图

部分截图如下：

电阻率和电导率显示单位可选：

梯度压力和梯度压强测试，能够自动统计不同梯度的电阻值，及相邻的梯度电阻差值，并自动计算电阻下降差值的百分比，如下表所示：

| MCGS_TIME | 压强 | 力 | 电阻 | 差值 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022/6/27 14:46 | 0.050289 | 98.741318 | 3.365291 | 0 | 0 |
| 2022/6/27 14:46 | 0.050289 | 98.741318 | 3.323184 | -0.042107 | -1.25121 |
| 2022/6/27 14:46 | 0.099472 | 196.397568 | 2.396528 | -0.926656 | -27.884588 |
| 2022/6/27 14:46 | 0.148655 | 291.883667 | 1.988278 | -0.408251 | -17.035088 |
| 2022/6/27 14:46 | 0.198391 | 389.539917 | 1.771144 | -0.217134 | -10.920696 |
| 2022/6/27 14:46 | 0.249232 | 488.28125 | 1.59943 | -0.171713 | -9.695062 |
| 2022/6/27 14:47 | 0.298968 | 587.022583 | 1.456877 | -0.142554 | -8.912786 |
| 2022/6/27 14:47 | 0.298968 | 587.022583 | 1.456877 | -0.142554 | -8.912786 |
| 2022/6/27 14:47 | 0.399545 | 784.505188 | 1.252833 | -0.08745 | -6.524761 |
| 2022/6/27 14:47 | 0.446518 | 875.651062 | 1.18485 | -0.067983 | -5.426355 |
| 2022/6/27 14:47 | 0.495149 | 972.222229 | 1.139491 | -0.045359 | -3.828251 |
| 2022/6/27 14:47 | 0.545437 | 1069.878418 | 1.097407 | -0.042084 | -3.693185 |
| 2022/6/27 14:48 | 0.594621 | 1167.534668 | 1.061798 | -0.035609 | -3.244842 |
| 2022/6/27 14:48 | 0.643804 | 1264.105957 | 1.029393 | -0.032405 | -3.051912 |
| 2022/6/27 14:48 | 0.69354 | 1361.762207 | 1.000259 | -0.029134 | -2.830204 |

五、设备主机

六、配置清单

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验主机 | 1台 |  |  |
| 2 | 全自动电阻率仪 | 1台 |  |  |
| 3 | 两探针法电极 | 1套 | 模腔内径16.0mm | 标配 |
| 4 | 10寸触摸屏 | 1套 |  |  |
| 5 | 微型打印机 | 1套 |  |  |
| 6 | 控制系统 | 1套 |  |  |
| 7 | 伺服电极 | 1套 |  |  |
| 8 | 5KN力值传感器 | 1套 |  |  |
| 9 | 标准电阻 | 1个 | 50mΩ |  |
| 10 | 触摸笔 | 1个 |  |  |
| 11 | 电源线 | 1根 |  |  |
| 12 | 说明书合格证 | 1分 |  |  |
| 13 | 手持式粉尘吸尘器 | 1台 |  |  |
| 14 | 两探针法电极 | 1套 | 模腔内径30.0mm | 选配 |
| 15 | 四探针电阻率电极 | 1套 |  | 选配 |
| 16 | 电子天平 | 1台 | 量程0-120g, 精度0.1mg | 选配 |