粉末电阻率测试仪

产品名称：粉末电阻率试验仪

产品型号：FTDZ-I

参考标准：YS T 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6 部分：粉末电阻率的测定.pdf

GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法

GBT 24521-2009 焦炭电阻率测定方法

GB/T 3782-2016 乙炔炭黑-电阻率测试仪

产品概述：

粉末电阻率试验仪主要用于测量粉末材料电阻率试验的专用仪器.

由于粉末材料的密实度不同,在松装和振实密度条件下,所测试得到的数据是不同的,所以测试粉末电

阻,要求在规定的压力条件下进行测试.便于进行有效数据的测试及对比.

仪器由主机、测试架两大部分组成。主机包括高灵敏的直流数字电压表和高稳定的直流恒流源测量

试验设置通过触摸屏进行操作和设置，页面布局合理，人性化设计，可对测试结果进行打印。

仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点，完全符合国际和国家标准的要求。

仪器适用于导体粉末、半导体粉末、炭素材料等行业，进行检测必备测试设备。

仪器主要技术指标：

- 测量范围：

测量半导电电阻率时： 电阻率10-6—105Ω-cm；分辩率10-8Ω-cm

测量其他（电线电缆）电阻时： 电阻10-4--2X105Ω，分辨率0.01uΩ

二、 电压测量：

1．  量程 2 mV、20 mV、200 mV、2V

2．  测量误差  2mA档±(0.5%读数+8字)；20mV—2V挡±(0.5%读数+2字)

3．  显示4 1/2 位数字显示0—19999具有极性和过载自动显示，小数点、单位自动显示。

三、 恒流源：

1．  电流输出： 10μA、100μA、1mA、10mA、100mA、0.5A、1A、10A

2.    电流误差：±(0.5%读数+2字)

四、 数据打印：

可对测试结果进行打印，显示结果为：体积电阻率、电阻值

五、测量电极：

1、电极材质：铜

2、测量距离：10MM

六、粉末套筒：

1、内径：16mm

2、行程：50 mm

七、粉末测试专用恒加载装置及测试电极：

- 电极是双柱型、立式结构

- 加载机构：步进电极

- 加载方式：自动加载

- 负荷传感器：10KN

- 负荷显示方式：力值、压强

- 负荷加载:设定好指定的负荷后,自动加载并恒负荷保持

- 试验流程：把被测试样安装并固定好后，设定好要加载的负荷和保持时间，点击开始后，自动加载，到达设定的负荷后自动停止，到达设定的时间后，自动返回初始位。

- 样品量和电极尺寸，依据客户要求协商确定。

- 套筒内经:16MM/30MM\