XG226 实验室超纯水机

进水要求

城市自来水(TDS<250ppm，5-45℃，0.02-0.25Mpa，pH3-10)

产品应用

适用于GC、HPLC、IC、ICP、PCR等分析和检测应用、气象分析、精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂和药品配制、稀释。可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等实验室纯水的制备。

系统流程

第一道：一体PP滤芯(5 MICRON)

第二道：一体颗粒活性炭滤芯(椰壳炭)

第三道：一体PP滤芯(1MICRON)

第四道：100GPD RO膜×2

第五道：超纯化柱(核子级混床树脂)×4

主要特点

- 全自动压力传感器和微电脑控制工作，实现自动制造纯水，人性化操作显示系统

- 全管路采用快插拔接口，标配外接设备供水口，可加配外置水桶，多种规格储水桶满足

不同需求

- 所有管路均获NSF认证，采用模块式、快接式设计，方便安装维护，保养更便捷

- 水源水质要求低，精心设计的预处理系统，可以有效处理各地不同的原水

- 高产水量，耗材使用寿命长，通用性好，运行成本低

- 全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜的使用寿命

- 高亮度背光式LCD在线电阻率、电导率、精确度0.01级，实时监测超纯水出水

- 进口RO膜片，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合

- 电子级混床树脂，大容量纯化罐设计，时刻保证顶级水质及用水的稳定性

技术指标

系统产水量(25℃)：30升/小时

超纯水最大出水量(25℃)：	1.5升/分钟(开启压力储水桶)

反渗透水最大出水量：	2升/分钟(开启压力储水桶)

UP超纯水指标

电阻率：18.25MΩ.cm@25℃

电导率：0.054us/cm@25℃(＜0.1us/cm)

重金属离子(ppb)：<0.1ppb

总有机碳(TOC)：<10ppb

细　　菌：<1cfu/ml

微生物/细菌：<1cfu/ml

颗粒物(>0.2μm) :<1/ml

RO反渗透水指标

TDS(总固体溶解度,ppm)：≤进水TDS×5%(稳定脱盐率≥95%)

二价离子分离率：95%-99%(使用新RO膜时)

有机物分离率：>99%，当MW>200Dalton

正面出水口：RO反渗透水口、UP超纯水口

侧面出水口：进水口、废水口、水箱口

数显水质监测：LCD在线式电阻率、电导率

环境温度 ：5℃-45℃

相对湿度 ：20%-80%

供电电源：AC220V±10%  50Hz±10%

外形尺寸：35cm×36cm×42cm

标准配置

主机+10升压力桶(外置)