XG221 便携式电导率分析仪

XG221 便携式电导率分析仪依据GB/T11007-2008《电导率分析仪试验方法》和JJG376-2007《电导率仪检定规程》标准设计制造。适用于GB/T6908-2018《锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定》，应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业水溶液电导率的测试。

主要特点

- 温度自动补偿，实现准确测量

- 多量程测量，量程自动转换

- 准确的判稳功能，方便数据读取

- 背光可以进行调节，可在光线昏暗或彻底无光的环境下使用,显示始终清晰

- 采用高精度的电导率复合电极，测量准确方便

- 先进贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术，高性能，低功率

- 24位A/D信号采集，高精度测量，准确可靠

- 中文主菜单操作，易于理解，操作快捷方便

- 仪器结构小巧美观，便于携带

- 数据循环存储，自动清除溢出，操作简单，查询方便，断电数据存储时间10年以上

- 电池使用时间长，充电后可连续长达8小时测量

技术指标

显　　示： 128×64点阵液晶，中文显示

测量范围： K=0.01cm -1 （0.000～2.000）μS/cm和（0.00～20.00）μS/cm

K=0.10cm -1 （0.00～20.00）μS/cm和（0.0～200.0）μS/cm

K=1.00cm -1  （0.0～200.0）μS/cm和（0～2000）μS/cm

K=10.0cm -1 （0～2000）μS/cm和（0～20000）μS/cm

准 确 度： ±2.5% F.S

分 辨 率： 0.001μS/cm

重 复 性： ≤1%

温度传感器：Pt1000

温补范围：（0～60）℃

水样温度：（5～60）℃

环境温度：（5～45）℃

环境湿度： ≤85%RH(无冷凝)

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功　　率： ≤0.5W

外形尺寸： 80mm×30mm×175mm

重　　量： 0.28kg