XG322 台式红外分光测油仪

XG322 台式红外分光测油仪依据HJ637-2018研发设计，广泛应用于工业废水和生活污水中的石油和动植物油类的测定。应用范围包括石油化工、冶金钢铁、毛纺印刷、电子机械、养殖、皮革毛皮、农田灌溉、 光伏、高校教学、科研院所等领域的水质检测。

主要特点

- 全程操作无气味

- 萃取试剂和样品用量少

- 现场和实验室两用

- 预制试剂高效环保更省钱

- 便携自动微萃取仪

- 检出限低、准确度高  方法检出限率达到 0.002mg/L

- 零温差即时测量

- 稳定用时短，开机预热只需 2 分钟

- 模组式简约一体化设计

技术指标

| 标准依据 | HJ637-2018 |
| --- | --- |
| 方法检出限 | <0.04mg/L(样品体积50mL，萃取液体积10mL)、 <0.02mg/L(样品体积500mL，萃取液体积50mL)、 <0.002mg/L(样品体积1000mL，萃取液体积10mL) |
| 仪器检出限 | <0.10mg/L(四氯乙烯空白溶液测定11次的3倍标准偏差) |
| 准确度 | <±2%(20-100mg/L油标样测定11次) |
| 重复性 | RSD<0.2% (10-100mg/L油标样测定11次) RSD<0.6% (1-10mg/L油标样测定11次) |
| 基线稳定性 | 无需手动调节零点，软件智能控制自适应自动调零，无基线漂移 |
| 线性相关系数 | R>0.999 |
| 测量值依据 | ρ=[x *A2930+ Y*A2960+Z*{A3030- A3030/F)]*V0*D/VW-p。 (HJ637-2018标准中9.1中的计算公式 |
| CH准确度 | 100mg/L<±3%(测量苯) |
| CH2准确度 | 20mg/L<±5%(测量正十六烷) |
| CH3准确度 | 0mg/L<±5%(测量异辛烷) |
| 萃取溶剂 | 四氯乙烯、四氯化碳 |
| 最低检出浓度 | 0.01mg/L(样品体积1000毫升，萃取液体积10毫升) |
| 最高测量浓度 | 10000mg/L(稀释100倍) |
| 吸光度范围 | 0.0000-2.0000(对应透过率100%-1%) |
| 吸光度最小刻度 | 0.0001(A) |
| 仪器最大扫描波数范围 | 3600-2500cm”(对应波长范围2778-4000nm) |
| 测油全谱扫描波数范围 | 3100-2850cm”(对应波长范围3225-3510nm) |
| 波数分辨率 波数准确度和波数重复性 | 0.88cm(对应波长分辨率±1nm) ±0.88 cm(对应波长分辨率±1nm) |
| 光谱分辨率FWHM | 波数 FWHM:5.33cm";波长FWHM:6nm |
| 测油扫描速度 | 全谱扫描10秒钟，三波数扫描4秒钟 |
| 石英比色皿规格 | 4cm |
| 操作系统 | 2.0版智能实时操作系统，8寸彩色触控屏语音提示; Windows 电脑联机时,仪器显示屏与电脑显示双屏互动; |
| 数据存储 | 仪器内部可存储带谱图记录数据26.2万条,连接电脑数据存储无上限 |
| 数据打印 | 热敏打印,可打出整张谱图 |
| 使用环境 | 温度范围 5℃-45℃，湿度≤90% |
| 供电方式 | 内置 12V锂电池，充电一次可使用24小时以上 |
| 主机尺寸 | 37cm×27cm×12cm（长×宽×高） |
| 主机重量 | 6.5kg |