XG106 多参数水质监测仪

### XG106 在线多参数水质监测仪 是本公司自主研发制造的新一代水质监测设备，监测参数包括浊度、余氯/二氧化氯/臭氧、 pH、温度、电导率/TDS 、ORP 等，该仪器可广泛用于城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测，是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域的在线分析设备。

主要特点

- 传感器和仪表元器件采用进口元器件， 针对水质在线分析内部做了大量优化，可靠性高

- 在自来水(0.1~1NTU)和纯净水(0.001~0.1NTU)数量级上可以长 期稳定准确的测量

- 采用集成设计，同时监测浊度、消毒剂、pH、温度、电导率/TDS 、ORP 等参数

- 一体化集成设计，具有统一进出水口

- 集中数据显示，挂墙式安装，防止水淹和地面潮气

- 标准 RS485 Modbus-RTU 协议和设备无线数传输通道

- 云平台支持第三方平台数据访问

技术指标

| 检测项目 | 指 标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 工作电源 | （220±22VAC），（50±1）Hz |
|  | 功 耗 | ≤30W |
|  | 柜体尺寸 | 500mm*400mm*200mm（长*宽*高 ） |
|  | 重 量 | 约15kg |
|  | 存储温度 | 4-50℃ |
|  | 工作湿度 | ≤95%RH（无冷凝） |
|  | 进水压力 | <0.3Mpa |
|  | 通信接口 | RS485 、 Modbus RTU+无线数据接口 |
|  | 显 示 | 7寸彩色触摸屏 |
| 余氯/二氧化氯 | 量 程 | 0-5mg/L/0-20mg/L |
|  | 分 辨 率 | 0.01mg/L |
|  | 检测下限 | 0.05mg/L |
|  | 精 度 | ±0.05mg/L 或±5%取大者 |
|  | 响应时间 | ≤120 秒 |
|  | 维护周期 | 1-3 月/周校准,3-6 个月更换耗材 |
| pH | 量程 | 0-14pH（±2000mv） |
|  | 分辨率 | 0.01pH（±1mv） |
|  | 精度 | ±0.1pH（±20mv或2%取大者） |
|  | 重复性 | ±0.1pH（±1mv） |
|  | 响应时间 | ≤60 秒 |
|  | 维护周期 | 1-3 个月 |
| ORP | 量程 | ±2000mv |
|  | 分辨率 | ±1mv |
|  | 精度 | ±20mv或2%取大者 |
|  | 重复性 | ±1mv |
|  | 响应时间 | ≤60 秒 |
|  | 维护周期 | 1-3 个月 |
| 浊度 | 方法 | 90°光散射法 |
|  | 光源 | 660nm |
|  | 量程 | 0-20NTU/0-100NTU |
|  | 分辨率 | 0.001NTU |
|  | 检测下限 | 0.02NTU |
|  | 零点漂移 | ≤3% |
|  | 精度 | 2%或士0.02NTU |
|  | 示值稳定性 | ≤1.5% |
|  | 重复性 | ≤3% |
|  | 响应时间 | T90≤120秒 |
|  | 维护周期 | 3-12个月（根据现场水质情况） |
| 电导率 | 量程 | 0-2000uS/cm |
|  | 精度 | 1%F.S |
|  | 分辨率 | 1us/cm |
|  | 响应时间 | ≤60秒 |
|  | 维护周期 | 1-3个月 |
| 温度 | 量程 | 0-50℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 精度 | ±0.5℃ |
|  | 重复性 | ≤0.5℃ |
|  | 响应时间 | ≤25秒 |
|  | 维护周期 | 12个月 |