XG507 微库仑硫分析仪

XG507微库仑硫分析仪根据微库仑原理，样品中各种形态的硫在氮气和氧气中于高温下变成二氧化硫，进入滴定池，通过电解产生碘与二氧化硫反应，微机根据产生的碘消耗的电量，依据法拉第定律，自动算出样品中的总硫含量。整个分析过程由计算机控制，样品由自动进样器载入，仪器自动化程度高。可用于石油化工产品中微量硫的分析，广泛应用于石油、化工、科研、教学、环保、质检、商检等行业。

执行标准

- SH/T 0253轻质石油产品中总硫测定法（电量法） 标准

- GB/T 11061.4天然气中总硫的测定-氧化微库仑法 标准

- SH/T 0222液化石油气中总硫含量测定法（电量法） 标准

- GB/T 3208苯类产品总硫含量的微库仑测定方法

主要特点

- 计算机控制、显示全过程状态、参数、打印各种结果

- 裂解系统为风冷，风扇自动启停，操作简单、性能可靠、稳定性好、安装简便

- 数字化库仑仪，自动化程度高，功能齐全，应用广泛

技术指标

样品种类：液体、固体和气体（需配相应的进样器）

测定方法：微库仑法

测定范围：硫：0.1mg/L～10000mg/L     浓度超过5000mg/L可稀释后分析

检测下限：0.1mg/L（硫元素）

重现性误差：分析硫为例： ①x＜0.5mg/L，＜30%

②0.5mg/L≤x≤1.0mg/L,  ±0.1mg/L

③1.0mg/L≤X≤10mg/L，Cv≤8%

④X＞10mg/L，Cv≤3%

气源要求：普氧、普氮

控温范围：室温～1100℃

控温精度：±1℃

功    率：1500W

外形尺寸: 190cm ×57cm ×38cm(带主机50cm）

重    量: 70kg