XG616 自动酸值测定仪

XG616 自动酸值测定仪（原XSZ-8型）依据GB/T264石油产品和润滑剂酸值测定法（颜色指示剂法）标准设计、制造。可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

工作原理

本方法用甲苯-异丙醇试剂萃取出试样中酸性成分，然后氢氧化钾-乙醇标液进行滴定。在到达终点时萃取液中指示剂由黄色变为绿色。酸值测定仪激光发射器发射出一束平行光束打在试样杯上，变色后的试样变色后会吸收这束光，引起光电型号变化，从而判断终点。

主要特点

- 双CPU控制，性能稳定

- 16位AD高精度数据采集

- 红外滴点检测，滴定检测精准

- 采用新型颜色传感器，测量精度高，有效避免人为误差

- 萃取液采用科学方法去除有毒物质

- 磁力搅拌无噪音

- 大屏幕液晶显示，中英文菜单可选，无标识按键

- 5.0真彩色触摸屏，显示美观，操作简单

技术指标

测量方式：中和法

测量范围：0.0001～2.000mgKOH/g

分 辨 率：0.0001mgKOH/g

示值误差：0.0001～0.100mgKOH/g ±0.005

0.1～0.4mgKOH/g之间 示值的5%

>0.4KOH/g  示值的15%

重 复 性：  0.01-0.1  0.02mgKOH/g

0.1-0.5   0.05mgKOH/g

0.5-1.0   0.07mgKOH/g

1.0-2.0   0.1mgKOH/g

测量杯数：6杯

相对湿度：≤ 80%RH（无冷凝）

环境温度；（5～45）℃

供电电源： AC220V±10%  50Hz±10%

功    率： ＜100W

外形尺寸： 400mm×270mm×220mm

重    量：5.5kg