XG633 全自动界面张力测定仪

XG633全自动界面张力测定仪（原XZL-8型）适用GB/T6541(ISO6295)标准，采用圆环法在非平衡的条件下，测量各种液体表面张力及矿物油与水的界面张力，能可靠的指示出亲水氧化物的存在情况。可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

工作原理

铂金环从“液-气”界面或“液-液”界面向上拉出来时，在铂金环下面会形成一个圆形的液柱膜，随着圆环的继续上升液柱膜破裂，在这个过程中通过电磁力平衡传感器检测到出现的最大的受力值，通过以下公式计算即可转化为张力值。 M=mg/2L   L=铂金丝周长

主要特点

- 采用等间隔多点标定修正电磁力平衡传感器的非线性，保证测量精度

- 双CPU微型计算机控制

- 高精度AD，测量更准确

- 一体式升降平台，升降稳定，测量精度高

- 留有RS232接口，方便与计算机通讯

- 蓝色液晶屏显示，中文菜单

技术指标

测量范围：2～200mN/m

准 确 度：0.1%读数±0.1mN/m

分 辨 率：0.1mN/m

灵 敏 度：0.1mN/m

环境温度：5℃～40℃(典型值25℃)

环境湿度：≤85% RH（无冷凝）

运动速度：0.3～0.4mm/S

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%

最大功耗：≤40W

功    率：1500w

外形尺寸：185mm×270mm×360mm

重    量：10kg