XG608 全自动运动粘度测定仪

XG608 全自动运动粘度测定仪（原YN-10型）依据GB/T265、ASTM D445标准设计、制造。本仪器采用光纤传导检测方式,优于普通光电管检测方式。测量透明及不透明液体包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。可广泛应用于电力、石油、化工、铁路、航空、商检及科研等部门。

工作原理

该仪器在国家标准GB/T265规定的条件下，将试样装入乌式粘度计中，仪器根据参数设置，对恒温浴加热至设定温度，并保持恒定。当温度达到平衡后，仪器自动开始试验，进行一系列提抽样品，自动检测样品回落时间，试验完成后仪器自动计算试验结果，并自动清洗粘度管，试验结束。

主要特点

- 能同时对两种试样同步测定运动粘度值，提高工作效率

- PID控温技术，控温精度高，稳定可靠性高

- 耐高温光纤检测，测量精度高

- 红外液位检测不受室内光线、灯光干扰，液位检测位置可调整，灵活自如

- 温度传感器采用德国进口Pt100不锈钢探头，内置温度校正，检测结果可靠

- 超人性化设计，恒温、检测、计算、清洗、烘干及打印结果等操作一键完成

- 粘度控温浴可选水浴或油浴

- 可做石蜡样品

- 外接循环制冷器可做20度粘度（选配）

技术指标

显示方式：7.0寸彩色触摸屏

控温范围：20～110℃（20℃-室温应选配循环制冷器）

控温精度：±0.05℃

分 辨 率：0.01℃

粘度分辨率：0.001mm2/S

实 验 孔：2孔

温度传感器：进口不锈钢PT100温度探头

加热方式：电加热单元，最大加热功率1400W，PID控制

液位检测：红外光电检测

数据存储：测试结果自动存储

功率消耗：1500W

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%

环境温度：（5～40）℃

相对湿度：≤85%RH（无冷凝）

外形尺寸：400mm×460mm×735mm

重    量：35kg